## Anexo 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2013 - SUMINISTRO DE MÁQUINA DE ANESTESIA
ANEXO 1 - CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA | UNIDAD
1 | Máquina de anestesia Aisys con ET Control: | CARACTERISTICAS * Parametros de ventilacion * Rango de volumen tidal: 20 a 1500 mL (modos de control de volumen y SIMV) * Presion espiratoria final positiva (PEEP) * Tipo: Integrada, controlada electronicamente * Rango: Desactivado, 4 a 30 cm de H4O (incrementos de 1 cm de H2O) * Frecuencia: 4 a 100 respiraciones por minuto para el control de volumen y control de presion; 2 a 60 respiraciones por minuto para SIMV, PSVPro y SIMVPC +PSV (incrementos de 1 respiracion por minuto) * Sensor de oxigeno * Tipo: Celula energetica galvanica opcional o paramagnetico * Curva de CO2 * Rango de medicion: 0 al 15% (0 a 15 kPa, 0 a 113 mmHg) * Precision: 0.3 vol %* * Sensor infrarrojo Datex-Ohmeda * Limites ajustables superior e inferior de alarma para EtCO2y FiCO2 * Vaporizador electr nico casette * Valor MAC mostrado * Umbral de identificacion: 0.15 vol %* * Deteccion de mezcla del agente * Limites ajustables superior e inferior de alarma para EtAA FiAA * Bateria de respaldo * Corriente de respaldo: El tiempo demostrado de la bateria bajo condiciones tipicas de funcionamiento 90+ minutos cuando la maquina de anestesia esta totalmente cargada. El tiempo de duracian de la bateria en condiciones extremas es de 30 minutos con el monitor. * Tipo de bateria: Plomo acido sellada, interna, recargable | 1 | DATEX/OHMEDA MODELO : AISYS | UNID
ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: * S/5 AISYS carestation * 2 posiciones para vaporizador * Pantalla Ventilatoria de 12" incorporada en la maquina * Sistema de monitorizaci n ventilatoria * Monitorizacion de O2 inspirado y expirado * Modos controlado por volumen, controlado por Presion, SIMV, PSV pro * Curvas correspondientes a los modos ventilatorios * Codificacion de colores * Entradas para O2 +N2O+ AIRE * Flujometros electronicos * Sistema 7900 software Ventilacion Neonatal, Pediatrica, Adulta * Brazo soporte para bolsa c Canister absorbedor reusable * Accesorios Adulto Reusable * Ensamble manguera O2 PIN * Ensamble manguera N2O PIN * Conexion para yoke Cilindros de O2 y de N2O PIN * 2 Vaporizador electronico isorane y Sevorane * Sistema Activo de evacuacion de gases Anestesicos * Manuales en espanol * Transformador * Conexion AC
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MODULAR CARESCAPE | Pantalla: 19" touch screen * CPU: - Dimensiones (Al X An X P): 9,1 x 40,1 x 34 cm. (3,6 x 15,8 x 13,4 pulg.). - Peso 7,5 kg (16,5 lb) - Consumo de energia 300 vatios (m x.) - Requisitos de alimentacion de 100 a 240 V de CA 50-60 Hz - Procesador Intel 423 integrado * Alarmas: - Prioridad 3 niveles - Alta, Media y Baja - Volumen de alarma de prioridad alta segun la norma IEC 60601-1-8; D15K* 81 dB (A), D19KT* 82 dB(A). - Notificacion de alarma visual: Rojo, amarillo, cian - Pausa de audio Configurable a 2 o 5 minutos * Conectores de E/S: - Ethernet: 2 puertos RJ45 para CARESCAPE Network MC y CARESCAPE Network IX. - E-Port/Tram-Net: 2 puertos DB9F para Modulo de datos de pacientes CARESCAPE Bastidor o Tram-Rac. - Puerto serie: 2 DB9M - Video: 1 DVI-I, 1 DVI-D - Video opcional: 1 DVI-I con tercera tarjeta de video (opcional) - Puerto USB: 4 USB 2.0 estandar - M-port: 4 RJ45. * Curvas: Segun la configuracion. La vista estandar incluye hasta 8 curvas individuales; las vistas opcionales incluyen superposiciones o o representaciones para un maximo de 14 curvas por pantalla. La pantalla clinica adicional admite 16-28 curvas. * Valores numericos: Valores numericos de 16 a 22 parametros segun la configuracion por pantalla. La pantalla clinica adicional admite 32 a 44valores numericos de parametros. * Portamodulos - Uso final y modulos auxiliares - F7: Carestation Aisys, Avance, Aestiva, Aespire, equipos de anestesia ADU,Modulo lateral de paciente, Modulos E. - Requisitos de alimentacion: 16,7 V a 4,6 A suministrados por el host CPU-C1 a traves del cable de interfaz ePort. - Consumo de energia: < 3 vatios en inactividad (sin modulos) - F7: 65 vatios (max). | 1 | GENERAL ELECTRIC MODELO : B850 | UNID
ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: - Sensor SPO2 tipo pinza y cable interfase para sensor. - Manguera NIBP y 1 brazaletes tipo adulto. - Cable troncal ECG con latiguillos (3 latiguillos). - Cable interfase de temperatura. - Sensor de temperatura central. - Cable dual para presiones invasivas. - Software conect. Monitor carescape/procare y compaible con Datex Ohmeda. Código: 37 L-COLLECT-01-EN
3 | Módulo de gases | Módulo Agentes Anestésicos debe incluir Capnografía y Espirometría. Modelo E-CAIOV-00-ES | 1 | GENERAL ELECTRIC | UNID
4 | Módulo de entropía | MODELO : E-ENTROPY-00-ES | 1 | DATEX/OHMEDA | UNID
5 | Módulo Hemodinámico | * Dimensiones y peso: Tamano del modulo (anchura x fondo x altura) 75 x 186 x 112 mm Peso del modulo 0,7 kg * Analisis del segmento ST: Segmento ST medido y mostrado simultaneamente para hasta 12 derivaciones de ECG Rango del nivel ST: de -9 a +9 mm (de -0,9 a +0,9 mV) Resolucion de la pantalla: 0,1 mm (0,01 mV) Promedio calculado a partir de 8 complejos QRS Tendencias ST hasta 72 horas (Monitores de cuidados criticos), hasta 24 horas anestesia) * Respiracion por impedancia Metodo de medicion impedancia transtoracica Rango de medicion impedancia, de 0,2 a 32 ohmios Impedancia de base maxima: 5 kohmios Rango de frecuencia respiratoria: de 4 a 120 resp/minuto * ECG Metodo de medicion ECG de 3, 7 y 12 derivaciones con 3, 5 o 10 cables de derivacion Seleccion de las derivaciones de ECG: Posibilidad de supervisar simultaneamente una o mas de las siguientes derivaciones: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Frecuencia cardiaca: Rango de medicion de 30 a 250 lpm. * Alarmas: Asistolia, deteccion de deriv. desconectadas, limites superior e inferior de la alarma regulables para la frecuencia cardiaca, V Fib, V Taqui, (opcional: salvas ventriculares, doblete ventricular, bigeminismo ventricular, trigeminismo ventricular, R en T, CVP, ausencia de latido, CVP multifocal, alarma de ritmo de CVP) * Presion sanguinea invasiva Rango de medicion: de -40 a 320 mm Hg Precision de la medicion: +/- 5% o +/- 2 mmHg * Temperatura 2 canales de medicion de la temperatura Pantalla numerica: 2 temperaturas, diferencial T2-T1 Unidades de temperatura: C o F Rango de medicion de 10 a 45 C/de 50 a 113 F. * Pulsioximetria (SpO2) Metodo de medicion: absorcion de luz roja e infrarroja de SpO2 Rango de medicion y de pantalla: de 0 a 100% * PANI Pantalla numerica: presion arterial sistolica, diastolica y media Principio de medicion: oscilometrico con desinflado linealMODELO : E-PRESTN-00-ES Velocidad de desinflado: dependiente de la recuencia cardiaca, de 3 a 8 mm Hg/s Rango de medicion adulto: de 25 a 260 mmHg; nino de 25 a 195 mmHg; bebe de 15 a 145 mmHg Rango de frecuencia de pulso: de 30 a 250 lpm Rangos de medici n manual con intervalos seleccionables 1, 2.5, 3, 5, 10, 15, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h o modo STAT continuo. | 1 | :DO-GE MODELO : E-PRESTN-00-ES | UNID
6 | Módulo EEG y PEA | Modulo de EEG para monitores de paciente. Modelo E-EEG-00-ES | 1 | DATEX OHMEDA | UNID
7 | Módulo transmisión neuromuscular | * Modos de estimulacion: Tren de cuatro estimulos o TOF (train of four), Incremento doble (3,3) o DBS (double burst) Contraccion aislada o ST (singletwitch) Tetanicode 50 Hz y recuento postetanico o PTC (post tetanic count) * Visualizacion de datos numericos TOF%/DBS%, Recuento, T1%, PTC * Rangos de medicion para TOF/DBS Manual, 10 s, 12 s, 15 s, 20 s, 1 min, 5 min,15 min en Monitor de Anestesia y Monitor Compacto de Anestesia Manual, 20 s, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 120 min en Monitor de Cuidados Criticos y Monitor Compacto de Cuidados Criticos * Rangos de medicion para ST Manual, 1 s, 10 s, 20 s * Pulso de estimulo: Onda rectangular, corriente constante ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: * Cable TNM Ref.: 888414 * Mecanosensor Ref.: 888418 | 1 | GENERAL ELECTRIC MODELO : E-NMT-00-ES | UNID
8 | Módulo gasto cardiaco | Teclas de funcion directa, M-COP para calibracion a Cero P4 pone a cero la presion arterial invasiva P4 para Iniciar la medicion del GC. * Tamano del modulo (AxPxAl) 37 x 180 x 112 mm/1,5 x 7,1 x 4,4" * Peso 0,4 kg/ 1 libra * Especificaciones de medidas * Gasto cardiaco * Metodo de medicion termodilucion * Rango de medicion 0,1 ... 20 l/min. * Reproductividad 2 % or 0,02 l/min. * Pantalla numerica gasto cardiaco, indice cardiaco, temperaturas de la sangre y de inyectables. * Rango temperatura de inyectables 0 ... 27 grados C * Rango temperatura de sangre 17,5 ... 43 grados C * Fiabilidad de la temperatura de inyectables con sondas de temperatura Baxter- Edwards-BD +- 0,3 C (0 ... 25,5 grados C) +- 0,5 C (25,5 ... 27,0 grados C) * Fiabilidad de la temperatura de la sangre con cateteres Baxter-Edwards +- 0,5grados C (17,5 ... 31,0 grados C) +- 0,3 grados C (31,0 ... 43,0 grados C) * Volumen inyectable 3, 5 10 ml * Resolucion de la pantalla 0,01 l/min. (GC:>10 l/min.; resolucion 0,1 l/min.) * Rango de medicion 1 ... 85 % * Reproductividad +- 2 % medido con curvas pulsatiles generadas electronicamente para el rango de 10-60 %, sin especificar fuera de este rango. Para los demas rangos no se especifica la fiabilidad. * Presion arterial invasiva * Rango de medicion -40 ... +320 mmHg * Fiabilidad de la medicion +- 5 % o +-2 mmHg * Pantalla numerica * Rango -40 ... 320 mmHg * Resolucion 1 mmHg * Media mas de 5 seg., actualizada cada 5 seg. O filtro espiratorio final * Limites de alarma alto y bajo regulables para presion sistolica, diastolica y * Presentacion en pantalla de la onda * Rango -30 ... 300 mmHg Escalas ajustables con incrementos de 10 mmHg Pulsaciones * Rango de medicion 30 ... 250 bpm * Resolucion 1 bpm * Fiabilidad de la medicion +- 5 % o +- 5bpm * Sensibilidad del transductor 5uV/V/mmHg, 5 Vdc, max. 20 mA * Filtro de presion 0 ... 22 Hz ( -3 dB) limite superior regulable * 4 ... 22 Hz | 1 | DATEX/OHMEDA MODELO : S/5 E-COP | UNID
ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR * 16590 Cable conector para sensor de GASTO CARDIACO * 16591 Sensor temperatura para GASTO CARDIACO
9 | Pulsoxímetro radical 7 con índice pleth | Precision en las lecturas durante movimiento del paciente y baja perfusion. * Especificidad sin precedentes que practicamente elimina las falsas alarmas. * Sensibilidad mejorada, lo que mejora radicalmente la deteccion de alarmas verdaderas. * Deteccion de desconexion del sensor sin precedentes. * Plataforma actualizable para los parametros futuros previstos. * Rango de precision sin precedentes: SpO2 60-100%. * Precision comprobada en pacientes cianoticos * Masimo SET es clinicamente comprobado ser el mejor y de mas alta sensibilidad y especificidad oximetro de pulso en el mundo. * Indice de Perfusion (PI) con capacidad de tendencia indica la intensidad de la senal de pulso arterial y se puede utilizar como herramienta de diagnostico durante baja perfusion. * Indice de variabilidad pletismografica (PVI) captura cambios de presion toracica vitales que pueden comprometer la funcion cardiaca normal afectando el sistema de circulacion. * Preciso en pacientes Cianoticos. * Senal IQ en forma de onda para la identificacion de la Senal y su calidad * FastSat detecta cambios rapidos en la oxigenacion arterial con alta fidelidad a diferencia de otros Pulsioximetros * Sonido de tono variable proporciona variaciones en tonos por cada cambio del 1% en saturacion * Interfase SatShare permite la transferencia de los parametros de saturacion y pulso a monitores multiparametros. * Hasta 18 dias de tendencias * Unidad Portable desprendible para transporte de pacientes ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: - Cable interfase referencia 2406 - Sensores Caja x 20 Unidades | 1 | MASIMO MODELO : RADICAL 7 | UNID
10 | Cable Interfase 1” para hemoglobina | RADICAL-7 Ref. 2405 | 1 | Masimo Tecnología Rainbow | UNID
11 | Sensor de lectura hemoglobina y contenido de oxígeno | RADICAL-7 Ref. 2630 | 1 | Masimo Tecnología Rainbow | UNID
12 | Sensor hemoglobina (caja x10) | Ref. 2414 | 1 | Masimo Tecnología Rainbow | UNID