## Acta Recomendación
[5 empty] | Código | 1344-F16
FINANCIERA |  |  |  |  | Versión | 1
BIENES Y SUMINISTROS |  |  |  |  | Fecha | 2012-04-26
ACTA DE RECOMENDACIÓN |  |  |  |  | Página | 1 de 1
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 de 2013
PARA: |  | Señor Rector
DE: |  | Comités Jurídico, Financiero y Técnico
ASUNTO: |  | Evaluación Jurídica, Técnica y Financiera
FECHA: |  | 5 de junio de 2013
1. OBJETO. Suministro de Máquina de anestesia
La Sección de Bienes y Suministros de la Universidad Tecnológica de Pereira publicó en el periódico la República y en la Página web de la Universidad www.utp.edu.co, el Pliego de Condiciones para la Licitación Pública No. 04 de 2013
2. EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA ACLARACIÓN DE DUDAS
1.Infarmed
2. Draeger Colombia
3. Quirurgil S.A.
3. EMPRESAS PARTICIPANTES
1. G. Barco S.A.
4. EVALUACIÓN JURÍDICA
Una vez revisados los documentos legales exigidos en el Pliego de Condiciones, se obtiene el siguiente cuadro
| ITEM |  | G. BARCO S.A.
Cumple
| Registro Único de Proponentes |  | SI
| Póliza de Seriedad de la Propuesta |  | SI
| Unión Temporal |  | SI
La empresa cumple con toda la documentación legal exigida en el Pliego de Condiciones.
5. EVALUACIÓN FINANCIERA
Se evalúan los Documentos Financieros solicitados en el Pliego de Condiciones y la empresa G. Barco S.A. cumple con lo requerido.
Documentos |  |  |  | Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Resultados
1 | G. BARCO S.A. |  |  | SI
Determinación de la capacidad Financiera:
Se analizaron 4 índices de Liquidez, Endeudamiento y Rendimiento con una calificación de 25 puntos para cada índice y se concluye que todas las empresas cumplen con el requisito mínimo exigido del 50% en su capacidad financiera.
| Empresas |  |  | Resultados
1 | G. BARCO S.A. |  |  | 100
7. ANÁLISIS TÉCNICO
Una vez realizada la evaluación por parte del comité técnico se concluye que la empresa G. BARCO S.A. cumple con todo lo solicitado.
8. ANÁLISIS ECONÓMICO
Se confirma que la oferta del proveedor G.BARCO S.A.S está acorde con los precios del mercado.
9. RECOMENDACIÓN
De acuerdo con las evaluaciones anteriores y considerando que el valor de la oferta está por debajo del presupuesto oficial, el Comité Técnico recomienda adjudicar a:
No. | PROVEEDOR |  | VALOR TOTAL
1 | G.BARCO S.A. |  | 268511000
| JUAN E. CAJIGAS SANTACRUZ |  |  | CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA
| Comité Jurídico |  |  | Comité Financiero
| GERMÁN EDUARDO HENAO GARCÍA |  |  | HANS CARMONA VILLADA
| Comité Financiero |  |  | Comité Técnico
ÁLVARO ÁNGEL OROZCO GUTIÉRREZ
Comité Técnico

## Evaluación Técnica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2013 - SUMINISTRO DE MÁQUINA DE ANESTESIA
EVALUACIÓN TÉCNICA
G BARCO S.A.
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | CANTIDAD | MARCA | PROPUESTA CUMPLE SI /NO
1 | Máquina de anestesia Aisys con ET Control: | CARACTERISTICAS * Parametros de ventilacion * Rango de volumen tidal: 20 a 1500 mL (modos de control de volumen y SIMV) * Presion espiratoria final positiva (PEEP) * Tipo: Integrada, controlada electronicamente * Rango: Desactivado, 4 a 30 cm de H4O (incrementos de 1 cm de H2O) * Frecuencia: 4 a 100 respiraciones por minuto para el control de volumen y control de presion; 2 a 60 respiraciones por minuto para SIMV, PSVPro y SIMVPC +PSV (incrementos de 1 respiracion por minuto) * Sensor de oxigeno * Tipo: Celula energetica galvanica opcional o paramagnetico * Curva de CO2 * Rango de medicion: 0 al 15% (0 a 15 kPa, 0 a 113 mmHg) * Precision: 0.3 vol %* * Sensor infrarrojo Datex-Ohmeda * Limites ajustables superior e inferior de alarma para EtCO2y FiCO2 * Vaporizador electr nico casette * Valor MAC mostrado * Umbral de identificacion: 0.15 vol %* * Deteccion de mezcla del agente * Limites ajustables superior e inferior de alarma para EtAA FiAA * Bateria de respaldo * Corriente de respaldo: El tiempo demostrado de la bateria bajo condiciones tipicas de funcionamiento 90+ minutos cuando la maquina de anestesia esta totalmente cargada. El tiempo de duracian de la bateria en condiciones extremas es de 30 minutos con el monitor. * Tipo de bateria: Plomo acido sellada, interna, recargable | 1 | DATEX/OHMEDA MODELO : AISYS | SI
|  | ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: * S/5 AISYS carestation * 2 posiciones para vaporizador * Pantalla Ventilatoria de 12" incorporada en la maquina * Sistema de monitorizaci n ventilatoria * Monitorizacion de O2 inspirado y expirado * Modos controlado por volumen, controlado por Presion, SIMV, PSV pro * Curvas correspondientes a los modos ventilatorios * Codificacion de colores * Entradas para O2 +N2O+ AIRE * Flujometros electronicos * Sistema 7900 software Ventilacion Neonatal, Pediatrica, Adulta * Brazo soporte para bolsa c Canister absorbedor reusable * Accesorios Adulto Reusable * Ensamble manguera O2 PIN * Ensamble manguera N2O PIN * Conexion para yoke Cilindros de O2 y de N2O PIN * 2 Vaporizador electronico isorane y Sevorane * Sistema Activo de evacuacion de gases Anestesicos * Manuales en espanol * Transformador * Conexion AC |  |  | SI
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MODULAR CARESCAPE | Pantalla: 19" touch screen * CPU: - Dimensiones (Al X An X P): 9,1 x 40,1 x 34 cm. (3,6 x 15,8 x 13,4 pulg.). - Peso 7,5 kg (16,5 lb) - Consumo de energia 300 vatios (m x.) - Requisitos de alimentacion de 100 a 240 V de CA 50-60 Hz - Procesador Intel 423 integrado * Alarmas: - Prioridad 3 niveles - Alta, Media y Baja - Volumen de alarma de prioridad alta segun la norma IEC 60601-1-8; D15K* 81 dB (A), D19KT* 82 dB(A). - Notificacion de alarma visual: Rojo, amarillo, cian - Pausa de audio Configurable a 2 o 5 minutos * Conectores de E/S: - Ethernet: 2 puertos RJ45 para CARESCAPE Network MC y CARESCAPE Network IX. - E-Port/Tram-Net: 2 puertos DB9F para Modulo de datos de pacientes CARESCAPE Bastidor o Tram-Rac. - Puerto serie: 2 DB9M - Video: 1 DVI-I, 1 DVI-D - Video opcional: 1 DVI-I con tercera tarjeta de video (opcional) - Puerto USB: 4 USB 2.0 estandar - M-port: 4 RJ45. * Curvas: Segun la configuracion. La vista estandar incluye hasta 8 curvas individuales; las vistas opcionales incluyen superposiciones o o representaciones para un maximo de 14 curvas por pantalla. La pantalla clinica adicional admite 16-28 curvas. * Valores numericos: Valores numericos de 16 a 22 parametros segun la configuracion por pantalla. La pantalla clinica adicional admite 32 a 44valores numericos de parametros. * Portamodulos - Uso final y modulos auxiliares - F7: Carestation Aisys, Avance, Aestiva, Aespire, equipos de anestesia ADU,Modulo lateral de paciente, Modulos E. - Requisitos de alimentacion: 16,7 V a 4,6 A suministrados por el host CPU-C1 a traves del cable de interfaz ePort. - Consumo de energia: < 3 vatios en inactividad (sin modulos) - F7: 65 vatios (max). | 1 | GENERAL ELECTRIC MODELO : B850 | SI
SI
|  | ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: - Sensor SPO2 tipo pinza y cable interfase para sensor. - Manguera NIBP y 1 brazaletes tipo adulto. - Cable troncal ECG con latiguillos (3 latiguillos). - Cable interfase de temperatura. - Sensor de temperatura central. - Cable dual para presiones invasivas. - Software conect. Monitor carescape/procare y compaible con Datex Ohmeda. Código: 37 L-COLLECT-01-EN |  |  | SI
3 | Módulo de gases | Módulo Agentes Anestésicos debe incluir Capnografía y Espirometría. Modelo E-CAIOV-00-ES | 1 | GENERAL ELECTRIC | SI
4 | Módulo de entropía | MODELO : E-ENTROPY-00-ES | 1 | DATEX/OHMEDA | SI
5 | Módulo Hemodinámico | * Dimensiones y peso: Tamano del modulo (anchura x fondo x altura) 75 x 186 x 112 mm Peso del modulo 0,7 kg * Analisis del segmento ST: Segmento ST medido y mostrado simultaneamente para hasta 12 derivaciones de ECG Rango del nivel ST: de -9 a +9 mm (de -0,9 a +0,9 mV) Resolucion de la pantalla: 0,1 mm (0,01 mV) Promedio calculado a partir de 8 complejos QRS Tendencias ST hasta 72 horas (Monitores de cuidados criticos), hasta 24 horas anestesia) * Respiracion por impedancia Metodo de medicion impedancia transtoracica Rango de medicion impedancia, de 0,2 a 32 ohmios Impedancia de base maxima: 5 kohmios Rango de frecuencia respiratoria: de 4 a 120 resp/minuto * ECG Metodo de medicion ECG de 3, 7 y 12 derivaciones con 3, 5 o 10 cables de derivacion Seleccion de las derivaciones de ECG: Posibilidad de supervisar simultaneamente una o mas de las siguientes derivaciones: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Frecuencia cardiaca: Rango de medicion de 30 a 250 lpm. * Alarmas: Asistolia, deteccion de deriv. desconectadas, limites superior e inferior de la alarma regulables para la frecuencia cardiaca, V Fib, V Taqui, (opcional: salvas ventriculares, doblete ventricular, bigeminismo ventricular, trigeminismo ventricular, R en T, CVP, ausencia de latido, CVP multifocal, alarma de ritmo de CVP) * Presion sanguinea invasiva Rango de medicion: de -40 a 320 mm Hg Precision de la medicion: +/- 5% o +/- 2 mmHg * Temperatura 2 canales de medicion de la temperatura Pantalla numerica: 2 temperaturas, diferencial T2-T1 Unidades de temperatura: C o F Rango de medicion de 10 a 45 C/de 50 a 113 F. * Pulsioximetria (SpO2) Metodo de medicion: absorcion de luz roja e infrarroja de SpO2 Rango de medicion y de pantalla: de 0 a 100% * PANI Pantalla numerica: presion arterial sistolica, diastolica y media Principio de medicion: oscilometrico con desinflado linealMODELO : E-PRESTN-00-ES Velocidad de desinflado: dependiente de la recuencia cardiaca, de 3 a 8 mm Hg/s Rango de medicion adulto: de 25 a 260 mmHg; nino de 25 a 195 mmHg; bebe de 15 a 145 mmHg Rango de frecuencia de pulso: de 30 a 250 lpm Rangos de medici n manual con intervalos seleccionables 1, 2.5, 3, 5, 10, 15, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h o modo STAT continuo. | 1 | :DO-GE MODELO : E-PRESTN-00-ES | SI
SI
6 | Módulo EEG y PEA | Modulo de EEG para monitores de paciente. Modelo E-EEG-00-ES | 1 | DATEX OHMEDA | SI
7 | Módulo transmisión neuromuscular | * Modos de estimulacion: Tren de cuatro estimulos o TOF (train of four), Incremento doble (3,3) o DBS (double burst) Contraccion aislada o ST (singletwitch) Tetanicode 50 Hz y recuento postetanico o PTC (post tetanic count) * Visualizacion de datos numericos TOF%/DBS%, Recuento, T1%, PTC * Rangos de medicion para TOF/DBS Manual, 10 s, 12 s, 15 s, 20 s, 1 min, 5 min,15 min en Monitor de Anestesia y Monitor Compacto de Anestesia Manual, 20 s, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 120 min en Monitor de Cuidados Criticos y Monitor Compacto de Cuidados Criticos * Rangos de medicion para ST Manual, 1 s, 10 s, 20 s * Pulso de estimulo: Onda rectangular, corriente constante ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: * Cable TNM Ref.: 888414 * Mecanosensor Ref.: 888418 | 1 | GENERAL ELECTRIC MODELO : E-NMT-00-ES | SI
8 | Módulo gasto cardiaco | Teclas de funcion directa, M-COP para calibracion a Cero P4 pone a cero la presion arterial invasiva P4 para Iniciar la medicion del GC. * Tamano del modulo (AxPxAl) 37 x 180 x 112 mm/1,5 x 7,1 x 4,4" * Peso 0,4 kg/ 1 libra * Especificaciones de medidas * Gasto cardiaco * Metodo de medicion termodilucion * Rango de medicion 0,1 ... 20 l/min. * Reproductividad 2 % or 0,02 l/min. * Pantalla numerica gasto cardiaco, indice cardiaco, temperaturas de la sangre y de inyectables. * Rango temperatura de inyectables 0 ... 27 grados C * Rango temperatura de sangre 17,5 ... 43 grados C * Fiabilidad de la temperatura de inyectables con sondas de temperatura Baxter- Edwards-BD +- 0,3 C (0 ... 25,5 grados C) +- 0,5 C (25,5 ... 27,0 grados C) * Fiabilidad de la temperatura de la sangre con cateteres Baxter-Edwards +- 0,5grados C (17,5 ... 31,0 grados C) +- 0,3 grados C (31,0 ... 43,0 grados C) * Volumen inyectable 3, 5 10 ml * Resolucion de la pantalla 0,01 l/min. (GC:>10 l/min.; resolucion 0,1 l/min.) * Rango de medicion 1 ... 85 % * Reproductividad +- 2 % medido con curvas pulsatiles generadas electronicamente para el rango de 10-60 %, sin especificar fuera de este rango. Para los demas rangos no se especifica la fiabilidad. * Presion arterial invasiva * Rango de medicion -40 ... +320 mmHg * Fiabilidad de la medicion +- 5 % o +-2 mmHg * Pantalla numerica * Rango -40 ... 320 mmHg * Resolucion 1 mmHg * Media mas de 5 seg., actualizada cada 5 seg. O filtro espiratorio final * Limites de alarma alto y bajo regulables para presion sistolica, diastolica y * Presentacion en pantalla de la onda * Rango -30 ... 300 mmHg Escalas ajustables con incrementos de 10 mmHg Pulsaciones * Rango de medicion 30 ... 250 bpm * Resolucion 1 bpm * Fiabilidad de la medicion +- 5 % o +- 5bpm * Sensibilidad del transductor 5uV/V/mmHg, 5 Vdc, max. 20 mA * Filtro de presion 0 ... 22 Hz ( -3 dB) limite superior regulable * 4 ... 22 Hz | 1 | DATEX/OHMEDA MODELO : S/5 E-COP | SI
SI
|  | ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR * 16590 Cable conector para sensor de GASTO CARDIACO * 16591 Sensor temperatura para GASTO CARDIACO |  |  | SI
9 | Pulsoxímetro radical 7 con índice pleth | Precision en las lecturas durante movimiento del paciente y baja perfusion. * Especificidad sin precedentes que practicamente elimina las falsas alarmas. * Sensibilidad mejorada, lo que mejora radicalmente la deteccion de alarmas verdaderas. * Deteccion de desconexion del sensor sin precedentes. * Plataforma actualizable para los parametros futuros previstos. * Rango de precision sin precedentes: SpO2 60-100%. * Precision comprobada en pacientes cianoticos * Masimo SET es clinicamente comprobado ser el mejor y de mas alta sensibilidad y especificidad oximetro de pulso en el mundo. * Indice de Perfusion (PI) con capacidad de tendencia indica la intensidad de la senal de pulso arterial y se puede utilizar como herramienta de diagnostico durante baja perfusion. * Indice de variabilidad pletismografica (PVI) captura cambios de presion toracica vitales que pueden comprometer la funcion cardiaca normal afectando el sistema de circulacion. * Preciso en pacientes Cianoticos. * Senal IQ en forma de onda para la identificacion de la Senal y su calidad * FastSat detecta cambios rapidos en la oxigenacion arterial con alta fidelidad a diferencia de otros Pulsioximetros * Sonido de tono variable proporciona variaciones en tonos por cada cambio del 1% en saturacion * Interfase SatShare permite la transferencia de los parametros de saturacion y pulso a monitores multiparametros. * Hasta 18 dias de tendencias * Unidad Portable desprendible para transporte de pacientes ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR: - Cable interfase referencia 2406 - Sensores Caja x 20 Unidades | 1 | MASIMO MODELO : RADICAL 7 | SI
10 | Cable Interfase 1” para hemoglobina | RADICAL-7 Ref. 2405 | 1 | Masimo Tecnología Rainbow | SI
11 | Sensor de lectura hemoglobina y contenido de oxígeno | RADICAL-7 Ref. 2630 | 1 | Masimo Tecnología Rainbow | SI
12 | Sensor hemoglobina (caja x10) | Ref. 2414 | 1 | Masimo Tecnología Rainbow | SI
|  | Dr. HANS CARMONA VILLADA |  | ING. ÁLVARO ÁNGEL OROZCO GITIÉRREZ
|  | COMITÉ TÉCNICO |  | COMITÉ TÉCNICO