## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA 06 DE 2013 - SUMINISTRO DE EQUIPOS PATRON PARA VARIABLES ELECTROMÉDICAS
ANEXO 1 - CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA |  | UNIDAD | MARCA | CANTIDAD
1 | Analizador de Bomba de Infusión | Modelo | INFUTEST SOLO | Unidad | DATREND | 1
|  | Medición de Flujo | Rango: (1 - 999) ml/h
Resolucion: (0,001 to 1) ml
Accuracy: ± 1% of reading
|  | Medición del Volumen | Rango: (0 - 9999) ml
Resolucion: (0,001 to 1) ml
Accuracy: ± 1% of reading
2 | Simulador NIBP | Modelo: | ACCUSIM BP HANDHELD | Unidad | DATREND | 1
Valores de Presión Sistólica y Diastólica:
ADULTO: 240/190 (213), 150/120 (129), 120/90 (99), 100/70 (79), 80/50 (59), 60/30 (39), 35/15 (21)
NEONATAL: 200/150 (169), 150/100 (119), 120/80 (95), 100/70 (82), 80/50 (62), 60/30 (42)
Especificaciones del Manómetro Digital:
Resolución: 0,1 mm
Accuracy: ± 0,5 mmHg
3 | Analizador de Desfibrilador | Modelo | PHASE 3 | Unidad | DATREND | 1
|  | Modo Simulación de Desfibrilación | Especificaciones de Energía en Rango Alto:
Rango Energía: (0 a 600) J
Accuracy: ± (1% reading + 2 dígitos)
Especificaciones de Energía en Rango Bajo:
Rango Energía: (0 a 50) J
Accuracy: ± (1% reading + 2 dígitos)
|  | Modo Simulación de ECG | Funcionamiento de Formas de Onda:
Pulso DC: 4 s; onda cuadrada: 2 Hz; onda triangular: 2 Hz; onda sinusal: (0,1; 0,5; 10; 20; 40; 50; 60; 70 o 100) Hz
Ritmo Sinusal Normal:
(30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 o 300) BPM
4 | Simulador de Pulsioximetría | Modelo | OXITEST PLUS 7 | Unidad | DATREND | 1
|  | Saturación | Valores: 97 %, 93 %, 80 % y 70 %
Accuracy: ± 1 % reading
|  | Frecuencia Cardíaca | Rango: (20 a 250)BPM, Valores: (30, 60, 90, 120, 180, 240) BPM
Resolución: 1 BPM
Accuracy: ± 1 BPM
5 | Analizador de Unidades Electroquirúrgicas | Modelo | HF 400 | Unidad | S.P.L. | 1
|  | Especificaciones | Potencia:
Rango: (0 a 500) W
Error: ± 1 W o ± 2,5 % of value
Corriente de Fuga:
Rango: (0 a 250) mA
Error: ± 2 mA o ± 5 % of value
Resistencias de Carga:
Rango: 10 Ω, (25 a 6375) Ω
Error: ± 5 %
6 | Kit de Ventilación y Anestesia | Modelo | PF 300 | Unidad | IMT MEDICAL | 1
|  | Mediciones | Flujo Bajo:
Rango: (-20 a 20) sl/min
Accuracy: ± 1,75 % of reading o ± 0,05 sl/min
Flujo Alto:
Rango: (-300 a 300) sl/min
Accuracy: ± 1,75 % of reading o ± 0,1 sl/min
Volumen:
Rango: (0 a 10) sl
Accuracy: ± 2 % of reading o ± 0,02 sl
Presión Diferencial:
Rango: (-150 a 150) mbar
Accuracy: ± 0,75 % of reading o ± 0,1 mbar
Presión Alta:
Rango: (0 a 10) bar
Accuracy: ± 1% of reading o ± 10 mbar
Oxígeno:
Rango: (0 a 100)%
Accuracy: ± 1% O2