## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
LICITACIÓN PÚBLICA 14 DE 2015
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
Recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de Risaralda
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA
ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X DM750, MÓDULO DE CÁMARA ICC50HD, REMOTE FOR HD CAMERAS, USB PWR SPLY 5V - UK,US,EURO, AUS ADPTRS | MODELO DM-750 con óptica corregida al infinito. Técnica óptica disponible en esta configuración: campo claro (BF) y sistemas de foto documentación. Técnicas ópticas adaptables: campo oscuro (DF), polarización (POL), contraste de fases (PH), fluorescencia (FL). El equipo debe ser compatible con microscopios Leica modelo DM-750 con óptica corregida al infinito • Dioptrías pre ajustadas para visión corregida • Angulo de visión de 45 grados • 10x/18 (Campo de visión de 18 mm) • Los oculares están integrados en el tubo • Rango de distancia entre pupilas: 52 mm – 75 mm • Fusibles externos • Revólver moleteado • Asa vertical Objetivos: • Plataforma Infinity • Óptica de plano para FOV 18 • Rosca de revólver M25 • Recorrido platina 26 mm x 76 mm • Superficie platina 185 mm (150 mm delante) ancho × 140 mm fondo • Calibradores Vernier para coordenadas • Superficie platina resistente a abrasión Condensador: • Horquilla en condensador para controles deslizantes de contraste (fase, campo oscuro, compensador) • Etiquetas de aumento en el condensador • Montura de condensador estándar Leica para condensadores (Abbe, con revólver, abatible, etc.) Enfoque • Controles de enfoque para posición baja • Mecanismo de enfoque autoajustable • 300 micras por rotación de enfoque micrométrico • Calibrado en incrementos de 3 micras • Botones de enfoque equilibrados EZLiteTM • Iluminación LED: temp 6000 K, vida útil 25 000 h a plena intensidad • Ajuste continuo de la intensidad • Iluminación suficiente para observación a la intensidad más baja AgTreatTM Tratamiento antimicrobiano | LEICA | 1
2 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300. | Clase II, tipo a2 interior recubierto, de 3 pies modelo 1321. Dimensiones Externas 100 x 157 x 80 Dimensionesi nternas 90 x 78 x 63 cm. Dos puertos para cable de 3in, uno a cada lado. Hasta 6 valvulas de servicio en total, 3 a cada lado DEBE INCLUIR:Cabina, Soporte para ajuste de la altura, Luz UV instalada de fábrica y descansa brazos | THERMO SCIENTIFIC | 1
3 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO | Talboys Hot Plate Stirrer, 7x7, Aluminum, 120V . 1224Q62 | TROEMNER | 1
4 | ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP | Tipo de detector: Array CCD con elemento lineal 2048 Tiempo de medida extra rápido o menos de 5 segundos en pedestal Tamaño de muestra: En pedestal desde 0.5 ul hasta 2 ul. Construcción del pedestal en Acero inoxidable 303 y fibra de cuarzo. Permite recuperar la muestra en pedestal. Camino óptico (Path Length ) Del pedestal: 1mm (con auto ajuste a 0.05 mm) Dimensiones: 20 x 15 x 12cm .Consumo: 12 18 W Peso: 2 kg DEBE INCLUIR SOFTWARE | THERMO SCIENTIFIC | 1
5 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL | CAT#: 170-4482. Sub-Cell GT System. Sistema de electroforesis Horizontal completo con bandeja UV transparente de 15 x 15 cm, casting gates, dos peines de 1.5 mm, uno de 15 pozos y otro de 20 pozos. Debe incluir gel caster. | BIORAD | 1
6 | FUENTE DE PODER PROGRAMABLE | FB3000Q | FISHERBIOTECH | 1
7 | TERMOCICLADOR C1000 TOUCH BIORAD CON BLOQUE DE 96 POZOS. | CAT#: 185-1196. Tecnología peltier de calentamiento. Debe inlcuir el software C1000 manager para creación, optimización y corrida de protocolos desde PC, debe operar bajo Windows Xp y Vista. PANTALLA: LCD de 8,5 táctil PUERTOS: 5 USB A, 1 USB B MEMORIA: Más de 1000 programas en la plataforma, pero ilimitados si se utiliza una USB OPCIONES DE PROGRAMACIÓN: gráfica y automática INFORMES: datos de corrida exportables COMPATIBILIDAD DE LOS PUERTOS USB: Mouse, memoria USB, lector de código de barras OPCIÓN DE PCR TIEMPO REAL: con módulos ópticos CFX96 O CFX 384 INCUBACIÓN INSTANTÁNEA | BIORAD | 1
8 | SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE GELES GELDOC XR+ DE BIORAD | CAT#: 170-8195 Cuarto oscuro, una cámara CCD y lentes motorizados controlados por software, iluminación UV y de luz blanca, carrusel para filtros con un filtro estándar, y una placa protectora para UV, 3 controles de iluminación: luz blanca, luz UV, y transiluminador de luz blanca resolución de la cámara CCD 1,392 x 1,040 µm y el tamaño del pixel 4.65 x 4.65 µm. | BIORAD | 1
9 | CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86° | Modelo: UxF30086A, Capacidad 14.9 pies cubicos(421 litros) Rango de temperatura -50 a -86° C. Capacidad de criocajas de 2" de alto: 400. Capacidad de viales 2 ml:40000. dimensiones internas: 130,11x45,16x 71,86 cm(Alto x ancho x fondo). Dimensiones externas: 198,1x68,6x 95,5 cm(Alto x ancho x fondo) | THERMO SCIENTIFIC REVCO | 1
10 | REGULADOR MICROCONTROLADO MONOFÁSICO DE 3KVA | Completamente electrónico, conmutación por triacs, no maneje relevos, protección contra trasientes, supresor de picos con tecnología digital motorola | SPETRONIC | 1
11 | FILTRO SYBR GREEN/GFP/SYBR GOLD/FLUORESCEIN | CAT#: 170-8074 | BIORAD | 1
12 | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | Modelo ah-100, mueble exterior debe ser en acero laminado, lacado y secado al horno, con laterales en cristal securizado. zona de trabajo en acero inoxidable aisi 304. Clase 10 según normas u.s. fed std 209 | TELSTAR MODELO AH -100 | 3
13 | DESTILADOR DE AGUA EN VIDRIO MEGAPURE MP-6A (A440697), PARA OBTENER AGUA TIPO II. | capacidad de agua producida de 6 l/h. Debe incluir botellas de almacenamiento, trabajo manual. Controles automáticos de arranque y retención. Temperatura agua entrada 4-37 ºC | THERMO SCIENTIFIC | 1
14 | AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO | Ref. 3000 PLUS”; 75/1PGRS | STERILOF | 1
15 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA FLASH ISOLERA ONE. REF. ISO-1SW | Sistema de Cromatografia Flash isolera one . Ref. ISO-1SW. Isolera One con colector de fracciones de cama sencilla, detector UV-VIS de longitud de onda variable (rango 200nm a 800nm). El equipo debe incluir: Cuatro gradillas para un total de 140 tubos de colecta de fracciones de 16 x 150 mm (número de parte 411791). Juego de columnas y pre-columnas Flash SNAP de los siguientes tamaños: 5 x 10g SNAP KP-SIL y Samplet, 5 x 25g SNAP KP-SIL y Samplet o 5 x 50g SNAP KP-SIL y Samplet, Soportes de columnas SNAP de 10, 25, 50/100 y 340grs Toda tubería para conexiones, líneas de solventes, gradilla para soporte de botellas de solvente | BIOTAGE | 1
16 | FLUOROSKAN ACCENT | Ref: 5210470 Platos de 1, 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pozos. Platos para PCR y Terasaki. Puede ser programado para configuraciones del cliente. Dim. Max. 90 x 134 x 25. Minimo intervalo de tiempo cinetico: 15seg para placas de 96 pozos. Fluorescencia / FRET. Rango de lectura: 0 - 4 Abs. Orbital. Velocidad: 60 a 1200 rpm, diametro: 1 a 50 mm. 25 seg para microplacas (96 pozos, 5ul por pozo). Ambiente + 3ºC a 45ºC cuando la Tº ambiente es 25ºC. Especificaciones fluorométricas: Lampara de cuarzo halogeno, 30 W. Tubo fotomultiplicador. Desde 320 a 700 nm.Desde 360 a 800 nm.Las ruedas de filtros de excitacion o emision deben tener una capacidad de 8 filtros. Sensibilidad teórica: 2 fmol flourescencia por pozo (plato negro de 96 pozos). Rango dinámico: Mayor a 96 decadas. Detector: Tubo fotomultiplicador | THERMO SCIENTIFIC | 1
17 | LIOFILIZADOR | Ref: 1027110 Liofilizador Labconco FreeZone 4.5L Diseñado para cargas ligeras, elimina un máximo de más de 2Litros de agua en 24horas. La pantalla LCD debe mostrar los parámetros de funcionamiento del sistema; configuración de parámetros y mensajes de alarma; eleccción de la emperatura en °C o °F, elección de vacío en mbar, Pa y Torr. Sistema de refrigeración sin CFC, 1/3hp, Sensor patentado de humedad, valvula de control de vacío, puerto RS232, interruptor de arranque automático para el colector de enfriamiento, línea de drenaje colector retráctil, cámara de secado en acero inoxidable con 10 puertos. | LABCONO | 1
18 | CABINA BIOSEGURIDAD | Cabina de bioseguridad biológica Clase II tipo A2 marca Biobase Modelo 11231 BBC86 micro Procesada con control remoto, Con apertura y cierre motorizado De la ventana frontal, zona de Trabajo en acero inoxidable con dos filtro HEPA con eficiencia de 99.999% | BIOBASE | 1
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR
NIT

## ANEXO 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS - LICITACIÓN PÚBLICA 14 DE 2015
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS Recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de Risaralda
ANEXO 2 - RESUMENOFERTA ECONÓMICA
ITEM | EQUIPO | Valor total
1 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X DM750, MÓDULO DE CÁMARA ICC50HD, REMOTE FOR HD CAMERAS, USB PWR SPLY 5V - UK,US,EURO, AUS ADPTRS
2 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300.
3 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO
4 | ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP
5 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL
6 | FUENTE DE PODER PROGRAMABLE
7 | TERMOCICLADOR C1000 TOUCH BIORAD CON BLOQUE DE 96 POZOS.
8 | SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE GELES GELDOC XR+ DE BIORAD
9 | CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°
10 | REGULADOR MICROCONTROLADO MONOFÁSICO DE 3KVA
11 | FILTRO SYBR GREEN/GFP/SYBR GOLD/FLUORESCEIN
12 | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
13 | DESTILADOR DE AGUA EN VIDRIO MEGAPURE MP-6A (A440697), PARA OBTENER AGUA TIPO II.
14 | AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO
15 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA FLASH ISOLERA ONE. REF. ISO-1SW
16 | FLUOROSKAN ACCENT
17 | LIOFILIZADOR
18 | CABINA BIOSEGURIDAD
VALOR TOTAL OFERTA LICITACIÓN |  | 0
FIRMA DEL PROPONENTE
RAZÓN SOCIAL
NIT
Note on C26: Usuario UTP: Este valor total de la oferta, es el que se tendrá en cuenta para la liquidar la póliza de seriedad de la propuesta.