ACLARACIÓN DE DUDAS

- RESPUESTAS A DUDAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

1.Solicitan necesariamente la marca mencionada de cada equipo en el ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA o están abiertos a otras marcas.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

2. Según con la cotización enviada  el 30 de enero y la cotización 24030 donde se solicita la cotización de equipos para laboratorio, no veo que se hayan tenido en cuenta nuestras referencias ofertadas. Según con las descripción dada en las especificaciones técnicas para este proceso, podríamos participar con otras marcas y referencias?

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

3. Con respecto a las fichas técnicas en el ítem 3 PLANCHA DE CALENTAMIENTO, solicitamos muy amablemente se permita planchas agitadores con calentamiento, con velocidad hasta 1500 rpm, capacidad de 15 lt y placa cerámica.

R/  / Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

4. Con respecto al ítem 9 CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°, Solicitamos aclarar si el equipo requerido es de 421 Lt o de 548 Lt, debido a que la capacidad Solicitada de 400 cajas y 40000 viales son propias de un equipo de 548 Lt más no de 421 Lt. El Ultra congelador de 421 Lt tiene una capacidad de almacenamiento de 300 cajas y 30000 viales de 2 ml.

R/  La capacidad del equipo es de 421 Lt, las especificaciones son las descritas para el Modelo UxF30086A de la marca THERMO SCIENTIFIC REVCO.

5. Con respecto al ítem 12 CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, solicitamos aclarar las Dimensiones y el tipo de filtro requerido.

R/ Puede remitirse a las especificaciones dadas para el equipo Cabina de flujo laminar horizontal  Modelo AH-100 TELSTAR.

Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

6. Con respecto al ítem 18 CABINA DE BIOSEGURIDAD, solicitamos permitir equipo alternativo sin Control remoto, ya que esto no es una característica que afecte la funcionalidad operativa del Equipo.

R/ No se acepta. La alternativa propuesta no cumple las especificaciones técnicas requeridas para los procesos estandarizados del laboratorio.

7. Solicitamos muy amablemente requerir carta de distribución directa del fabricante dado que esto Garantiza los tiempos de entrega, servicio postventa y consecución de repuestos

R/ Ver en la parte final Condiciones Generales de obligatorio cumplimiento.

8. EN EL ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA, se encuentra el listado de los equipos solicitados por la entidad para el presente proceso de licitación. Nos surge una inquietud y es el de los equipos en esta tabla son muy específicos al punto que se definen claramente en la solicitud las marcas de los mismos. Solicitamos a la entidad aclarar si los equipos a cotizar para el presente proceso DEBEN ser de la marca referenciada e l cuadro ANEXO 1  o si es posible cotizar equipos de otras marcas que cumplan técnicamente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

9.Después de revisar el pliego de condiciones del proceso, no pudimos evidenciar el tiempo de ejecución del contrato. Es importante saber el tiempo de entrega de los equipos ya que estos pueden influir sustancialmente en el costo de la oferta. Así mismo solicitamos de la manera más atenta aclarar si el tiempo de entrega, en caso de no fijarse un periodo de ejecución por parte de la entidad, podría ser considerado como un aspecto puntuable dentro de la evaluación de la oferta.

R/ El tiempo de entrega lo determina el proveedor en su oferta.

10. Se puede ofrecer para el ítem # 9, un congelador con características técnicas similares, pero de otra  marca?

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

11.Para el ítem # 6, fuente de poder, es posible ofrecer el equipo de la marca compatible con la cámara de electroforesis,  ítem # 5?

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

12 Para el ítem # 15, sistema de cromatografía,  es posible ofertar otra marca?

R/ Remitirse a las especificaciones dadas para el equipo y la técnica cromatográfica que se está solicitando.

Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

13 Entre los equipos a ofertar encontramos algunos con fecha de entrega inmediata y algunos con periodo de espera de hasta 60 días por esta razón solicitamos se puedan hacer entregas parciales

R/ Se aceptan entregas parciales dentro del tiempo de ejecución del contrato.

14. Respecto del Anexo 1 -Especificaciones Técnicas se solicita aclarar que los modelos marcas y referencias son únicamente sugerencias y no exigencias de parte de la entidad.

R/ Los equipos descritos en el Anexo son los solicitados por la Universidad. Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

15. Respecto del Anexo 1 -Especificaciones Técnicas se solicita aclarar:

ÍTEM 3. PLANCHA DE CALENTAMIENTO: Se solicita especificar Rango de Temperatura máximo y RPM que debe manejar el equipo para satisfacer las necesidades del laboratorio. Si el modelo hace referencia a un equipo digital o análogo, pues en la página actual del proveedor de la marca no son claras las especificaciones de la referencia explícita en el pliego de condiciones: 1224Q62.

R/ Remitirse a las especificaciones dadas para el equipo Plancha de calentamiento  Modelo 1224Q62  marca TROEMNER.

Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

• ÍTEM 14. AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO: Se solicita aclarar especificaciones mínimas del requerimiento tales como Capacidad máxima, Si se requiere con o sin secado, Digital o análoga

R/ Remitirse a las especificaciones dadas para el equipo Autoclave  Modelo 3000 Plus  marca  STERILOF.

Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización. Es preciso, que el proveedor aclare las condiciones necesarias para la instalación del equipo a ofertar.

16. 5.3 Condiciones de pago

Se pagará una vez se haya recibido a satisfacción en el Almacén General, con la respectiva factura y el Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica, Observación: Favor aclarar cuál es el plazo para que la convocante lleve a cabo dicho pago.

R/ La Universidad paga a 30 días luego de recibidos los equipos a satisfacción y entregada la documentación reglamentaria.

17. ITEM1 MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X DM750, MÓDULO DE CÁMARA ICC50HD, REMOTE FOR HD CAMERAS, USB PWR SPLY 5V - UK, US, EURO, AUS ADPTRS De acuerdo al modelo que se solicita de la marca leica, DM 750, sabemos por información técnica que el equipo no permite la adaptación de técnicas que ustedes solicitan, tales como fluorescencia, polarización. Por favor verificar si este es el modelo que requieren. Y de esta forma poder participar con nuestra marca OLYMPUS y nuestra referencia CX22 que es el modelo comparable con el DM750

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

18. ITEM 4 ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP Marca Thermo: Solicitamos: se pueda ofertar equipos de otras marcas con igual o mejor tecnología, como proveedores y representantes de la compañía SHIMADAZU hemos presentado en varias ocasiones a los grupos de investigación de la Universidad nuestro sistema homologo el BIOSPECNANO, que supera las especificaciones del equipo solicitado, anexamos catalogo y notas de aplicación.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

19. ITEM 15 SISTEMA DE CROMATOGRAFIA FLASH ISOLERA ONE. REF. ISO-1SW Este sistema de acuerdo a la configuración solicitada es un Cromatógrafo de líquidos para realizar análisis de cromatografía preparativa, en el mercado existen varias marcas de sistemas que se pueden configurar de esta forma, los cuales además les pueden prestar servicios de cromatografía analítica, anexo catálogo de nuestro sistema de Shimadzu configurado para realizar este tipo de cromatografía, por lo anterior solicitamos se sirvan evaluar esta oferta y permitimos presentar ofertas de equipos alternativos de igual o mejor característica a menores costos. Anexamos catálogo del equipo Prominence Preparativo de Shimadzu.

R/ Remitirse a las especificaciones dadas para el equipo y la técnica cromatográfica que se está solicitando.

Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

20. Ponemos a su consideración la modificación de la póliza de garantía de seriedad, que el valor asegurado sea del 10% del valor de los ítems presentados para el presente proceso.

R/ La póliza de seriedad es por el 10% del valor de la oferta, es decir de los ítems con los cuales participa.

21. ÍTEM 9: CONGELADOR TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86ºC.

Solicitamos cordialmente se tenga en cuenta nuestra marca KALTIS, ya que cumple con las especificaciones solicitadas. ULTRACONGELADOR MARCA KALTIS, RANGO DE TEMPERATURA -50°C -86°C MODELO DV050P, CAPACIDAD 17.6 PIES CÚBICOS (499 LITROS)

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

23. ÍTEM 14: AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICA.

Solicitamos cordialmente se tenga en cuenta nuestra marca SHINVA, ya que cumple con las especificaciones solicitadas.  AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA CON PANTALLA LCD, MARCA SHINVA MODELO MOST-T 45

R/ No se acepta la petición, ya que el equipo sugerido no tiene las mismas especificaciones técnicas del solicitado.

24.En el ítem 2: CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300. Pregunta: Es posible ofertar una Cabina de seguridad biológica con las mismas características técnicas en cuanto a protección Clase II tipo A2 con las mismas medidas y accesorios internos en las marcas ESCO o C 4, las cuales son de amplio conocimiento en su institución, incluso que ya han sido proveídas por nosotros. Para su revisión, adjunto catálogo o ficha técnica. Estas cumplen con las mismas características de calidad y soporte técnico.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

25.En el ítem 3: PLANCHA DE CALENTAMIENTO. Preguntas: Rango de calentamiento y tamaño aprox. de la superficie. 2. La posibilidad de ofrecer Planchas de calentamiento con agitación marca LB PRO, donde podemos ofrecerle excelente respaldo técnico y garantía. Adjunto Información técnica para su revisión.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

26.En el ítem 12: CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL. Preguntas: 1. La cabina se debe incluir Base, o es para sobreponer en mesón? 2.  Es posible ofertar una Cabina de seguridad biológica con las mismas características técnicas en cuanto a protección Clase II tipo A2 con las mismas medidas y accesorios internos en las marcas ESCO o C 4, las cuales son de amplio conocimiento en su institución, incluso que ya han sido proveídas por nosotros. Para su revisión, adjunto catálogo o ficha técnica. Estas cumplen con las mismas características de calidad y soporte técnico.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

27.Ítem 14: AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMATICO.  Preguntas: 1. Capacidad en litros aprox?  2. Su aplicación es con medios de cultivo? para saber si se incluye termoculpa interna?  3. Posibilidad de incluir la Marca TUTTNAUER, Autoclaves de excelente respaldo y reconocimiento en el mercado nacional. Adjunto catálogo para su revisión, donde podrán encontrar Autoclaves de sobremesa Automáticas con excelentes características técnicas y garantía.

R/ Remitirse a las especificaciones dadas para el equipo Autoclave  Modelo 3000 Plus  marca  STERILOF.

Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

28.En el ítem 18: CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA BIOBASE MODELO 11231. Pregunta1. EN la cabina se debe incluir base?   2. Es posible ofertar una Cabina de seguridad biológica con las mismas características técnicas en cuanto a protección Clase II tipo A2 con las mismas medidas y accesorios internos en las marcas ESCO o C 4, las cuales son de amplio conocimiento en su institución, incluso que ya han sido proveídas por nosotros. Para su revisión, adjunto catálogo o ficha técnica. Estas cumplen con las mismas características de calidad y soporte técnico.

R/ No se acepta. La experiencia del usuario  solicitante, con las marcas sugeridas por el proveedor, no han sido las mejores.

29. Se solicita amablemente que se acepten otras marcas y referencias de microscopios de

Características similares y de alta calidad de cumplan con las especificaciones técnicas, ya que Según las características del equipo que solicitan, este solo es distribuido únicamente por su Representante exclusivo para Colombia, lo que limita la participación de oferentes al proceso de Referencia.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

30. Se solicita amablemente que se acepten microscopios con ángulo de Visión de 45° o 30° grados, Estos últimos más ergonómicos lo que ayuda a evitar la fatiga del operario del equipo mejorando la calidad del equipo.

R/  No se acepta. La alternativa propuesta no cumple las especificaciones técnicas requeridas para los procesos estandarizados del laboratorio.

31. Se solicita amablemente que sean eliminadas las características “Plataforma Infinity, Óptica de Plano para FOV 18 , Rosca de revólver M25” ya que esto es característica principal de equipos Leica con un Único representante para Colombia lo cual limita la participación de oferentes, de Igual manera solicitamos que estas características puedan ser reemplazadas por las de cada casa Matriz.

R/  No se acepta. La alternativa propuesta no cumple las especificaciones técnicas requeridas para los procesos estandarizados del laboratorio.

32. ITEM N° 9

Se solicita amablemente que se acepten otras marcas y referencias de congeladores de

Características similares y de alta calidad de cumplan con las especificaciones técnicas, ya que Según las características del equipo que solicitan, este solo es distribuido únicamente por su Representante exclusivo para Colombia, lo que limita la participación de oferentes al proceso de Referencia.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

Se solicita amablemente se acepten equipos de (17 Pies cúbicos/ 484 Litros) ó (14.9 Pies Cúbicos / 421 Litros) y con medicas externas de (197,9 x 107 x 105 cm ó 198,1 x 68,6 x 95,5 cm Alto –Ancho - Fondo), medidas internas (128 x 75 x 63 ó 130,11 x 45,16 x 71,86) permitiendo la pluralidad de oferentes.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

33. ITEM N° 12

Se solicita amablemente que se acepten otras marcas y referencias de cabinas de flujo laminar de características similares y de alta calidad de cumplan con las especificaciones técnicas, ya que Según las características del equipo que solicitan, este solo es distribuido únicamente por su Representante exclusivo para Colombia, lo que limita la participación de oferentes al proceso de Referencia.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

34. ITEM N° 14

Se solicita amablemente que se acepten otras marcas y referencias de Autoclaves de sobre mesa De alta calidad y con mejores especificaciones técnicas, ya que el equipo solicitado por ustedes Solo hace parte del portafolio de una empresa en específico, lo que limita la participación de Oferentes al proceso de referencia.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

35. ITEM N° 18

Se solicita amablemente que se acepten otras marcas y referencias de cabinas de bioseguridad De características similares y de alta calidad de cumplan con las especificaciones técnicas Solicitadas, ya que según las características del equipo que solicitan, este solo es distribuido Únicamente por su representante exclusivo para Colombia, lo que limita la participación de Oferentes al proceso de referencia.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

36. Solicitamos a la entidad indicar el presupuesto por ítem de los productos a ofertar.

R/ La Universidad no entrega esta información por Ítem.

37. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA

Para garantizar la pluralidad de oferentes y la equidad en el proceso, solicitamos a la Universidad retirar del anexo las marcas y características específicas de los productos como referencias, modelos y módulos.

Lo anterior no interfiere con el desempeño y funcionalidad de los equipos a adquirir, por el contrario permite a la Universidad evaluar diferentes casas matrices que garantizan la equivalencia de los equipos y ofrecen en el mercado productos en calidades iguales o superiores a lo requerido.

R/ No se acepta. Pueden presentar alternativas enviando por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

38. 2.1.2.1 R.U.P

Solicitamos a la Universidad aclarar si que certificado debe presentar fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

R/ Pliego de Condiciones: RUP Expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de cierre de la presente licitación.

39. ITEM 1. MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X DM750, MÓDULO DE CÁMARA ICC50HD, REMOTE FOR HD CAMERAS, USB PWR SPLY 5V - UK, US, EURO, AUS ADPTRS.

El nombre del equipo, así como las características técnicas obedecen a una marca propia, limitando la participación de oferentes en el proceso.  Solicitamos a la entidad tener en cuenta las siguientes especificaciones que hacen referencia al microscopio requerido para esa técnica y no a una marca especifica

MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CÁMARA:

- Óptica plana y corregida al infinito.

- Tipo de observación: campo claro

- Oculares de gran campo 10X/20mm.

- Ajuste de dioptrías

- Trinocular inclinado 30° y giratorio 360°. - Ajuste dióptrico - Distancia interpupilar 48-75mm. - Recorrido X,Y de 78x54mm con pinza de sujeción para una muestra - Escala Vernier en los ejes X-Y de 0,1mm de precisión

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

40. ITEM 7. TERMOCICLADOR C1000 TOUCH BIORAD CON BLOQUE DE 96 POZOS.

El nombre del equipo, así como las características técnicas obedecen a una marca propia, limitando la participación de oferentes en el proceso.

Solicitamos a la entidad tener en cuenta las siguientes especificaciones que hacen referencia al termociclador requerido para esa técnica y no a una marca especifica.

TERMOCICLADOR CONVENCIONAL DE 96 POZOS:

- Capacidad de muestras: 96X0.2ml

- Consumibles aceptados: Tubos 0.2ml estándar y transparentes, micro placas x96 estándar, Tiras 12x8 estándar, Tiras 4x12 estándar

- Tasa máxima de calentamiento y enfriamiento: 4.0°C/seg

- Capacidad gradiente: Si

- Rango de gradiente: 30-105°C

- Gradiente máximo: 1-30°C

- Número de programas: 250 en el equipo, indefinidos con USB o PC

- Precisión de la temperatura: <±0,1°C por debajo de 50°C

- Uniformidad de temperatura: <±0,2°C

Rango de volumen: 10-100μl

- Calculador de Tm: Automático

- Auto reinicio por falla eléctrica: Si

- Conexión para control desde PC: Si

- Pre-enfriamiento de la muestra: Si, 4°C

- Lenguaje: Inglés, Mandarín, Español

- USB: Si

- Pantalla: Táctil, LCD, 6.5´

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

41. ITEM 9. CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA

El modelo del equipo, así como las características técnicas obedecen a una marca propia, limitando la participación de de oferentes en el proceso.

Solicitamos sea eliminada la marca del pliego y que el nombre y especificaciones del equipo sean generales para un ultracongelador para esa técnica de manera que se pueda garantizar pluralidad de oferentes, así:

- Capacidad de 420 a 490 litros

- Rango de temperatura de -40 a -86 ° C.

- Capacidad de criocajas de 2" de alto: 320.

- Capacidad de viales: 32000.

- Dimensiones internas: 115-130cm Alto, 45-48cm ancho, 63-71cm fondo

- Dimensiones externas: 184-198cm alto, 68-81cm ancho 89-95cm fondo

- Con display que permita visualizar la temperatura interna y la temperatura ambiente, así como el voltaje que recibe el equipo.

- Con sistema de diagnóstico de fallas como: alta/baja temperatura, baja batería de back up, calentamiento de condensador, falla en sensores, puerta entreabierta.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

42. ITEM 12 CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL.

En las características técnicas aparecen marcas propias, limitando la participación de oferentes en el proceso, por lo cual se solicita:

 Eliminar en el documento la marca

 Eliminar el modelo AH-100 que corresponde igual una marca especifica

 Permitir que el material exterior sea establecido como acero laminar ó mejor.

 Aclarar a que se refieren con la palaba “securizado” en las características de los laterales. Se solicita sea vidrio templado de seguridad.

Aclarar a que se refiere con el término aisi en la superficie de trabajo. Se solicita sea establecida como superficie de trabajo en acero inoxidable.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

43. ITEM 14. AUTOCLAVE STERILOF SOBRE MESA AUTOMATICO.

Solicitamos retirar de la especificación la marca del equipo “Sterilof” y la referencia específica del equipo “Ref. 3000 plus, 75/1 Pgr”, considerando que el relacionar una marca y referencia limita la participación en el proceso.

Con el objetivo de ofrecer el equipo adecuado a las necesidades de la Universidad solicitamos especificar la aplicación de equipo en cuanto al tipo de material a esterilizar: Vidrio, plástico, medios de cultivo, ropa, material hueco o poroso.

Sugerimos a la entidad relacionar en el pliego las características generales del autoclave para permitir a los oferentes de marcas reconocidas en el mercado presentar una oferta de calidad y segura para los laboratorios estudiantiles, como las que se indican a continuación:

 Volumen: Rango entre 7.5L a 20L

 Temperatura: Rango entre 121 a 138°C

 Con control electrónico: SI

 De mesa: SI

 Cumplimiento de normativas internacionales: SI

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

44. ITEM 18 CABINA DE BIOSEGURIDAD

En  las  características  técnicas  aparecen  marcas  propias,    limitando  la  participación  de oferentes  en  el proceso, por lo cual se solicita:

Eliminar en el anexo la marca

Eliminar el modelo 11231 BBC86 que corresponde igual una marca específica

Se solicita sea opcional el uso de control remoto que es propio de la marca BIOBASE solicitada, ya que esto sesga participación de otros oferentes.

Se solicita que la apertura y cierre de la ventana motorizada sea opcional, ya que es propia de la marca  BIOBASE  enunciada  en  las  características,  adicionalmente  esta  característica  no  afecta  el desempeño del equipo en términos de bioseguridad.

Se recomienda a la entidad sea solicitada cumplimiento a normativa EN12469 la cual es específica para  cabinas  de  bioseguridad,  permitiendo  con  ello  a  la  entidad  adquirir  equipos  de  mayor seguridad y mejor desempeño.

Se  recomienda  a  la  entidad  que  se  establezca,  laterales  en  vidrio,  ya que  esto    le  permitirá  mejor visualización al interior de la cabina.

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

45. ÍTEM 4 ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP

El nombre del equipo, así como las características técnicas obedecen a una marca propia, limitando la participación de oferentes en el proceso.

Solicitamos se permita la participación de tecnologías que permitan realizar mediciones de alta sensibilidad fotométrica en volúmenes de hasta 20ul. Las especificaciones solicitadas corresponden a una marca en especial y en aras de permitir una mayor pluralidad en las ofertas solicitamos se tengan en cuenta las siguientes características:

 Rango Espectral: 190 a 1100nm

 Ancho de Banda: 4nm

 Sistema óptico: Haz Simple con sistema de monocromación de 1200 líneas por mm

 Detector: Estado Sólido

 Exactitud de la Longitud de Onda: +/-0.5nm

 Repetibilidad de la Longitud de Onda: 0.3nm

 Velocidad de Barrido Espectral: Alta, Media y Baja con máximo de 3000nm/min

 Exactitud Fotométrica: +/-0.5%T o 0.004A @1A

 Rango fotométrico: 0 a 200%T, desde -0.3 a 3A y de 0 a 9999 unidades de Concentración.

 Luz difusa: 0.05%T @220 y 340nm

 Estabilidad: +/- 0.0008A/h @500nm

 Pantalla: LCD de 5 pulgadas de 320*240puntos

 Linealidad de la Línea Base: +/-0.002A

 Fuentes de Radiación: Lámpara Halógena para el VIS y de Deuterio para el UV

 Conectividad: Puerto USBa, USBb y Paralelo para impresora.

 Dimensiones: 49cm*37cm*18cm

 Peso máximo: 14Kg

 Software de Análisis

R/  Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

46. En aras de un proceso licitatorio transparente y de libre participación con diferentes marcas como lo expresa la constitución colombiana y la Ley 80; SANITAS S.A.S., se encuentra interesada en participar en el asunto en Referencia.

Dicho proceso en el ítem 8 y 11, sesga la libre participación al definir un equipo con especificaciones técnicas, marca y modelo específicos en este caso el productos de la marca BIORAD modelos XR+ y CAT#: 170-8074 respectivamente. Nuestra empresa representa exclusivamente para Colombia la marca SYNGENE manufacturado en el

REINO UNIDO, equipo que cumple y sobre pasa las especificaciones técnicas del equipo solicitado.

Por lo tanto queremos hacer las siguientes aclaraciones para que todos los oferentes podamos ofertar.

En los pliegos dice:

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

1. “CAT#: 170-8195” solicitamos esta referencia sea retirada.

2. “Resolución de la cámara CCD 1,392 x 1,040 μm y el tamaño del pixel 4.65 x 4.65 μm”. Recomendamos realizar la siguiente mejora “Resolución de la cámara CCD mínimo 1,392 x 1,040 μm y el tamaño del pixel mínimo de 4.65 x 4.65 μm”.

3. “CAT#: 170-8074”. Solicitamos esta referencia sea retira. Recomendamos realizar la siguiente mejora “Juego de filtro (s) para SYBR GREEN/GFP/SYBR

GOLD/FLUORESCEIN”.

4. Para el control de los lentes motorizados, captura de las imágenes, procesado y análisis, es necesario tener un software. En el pliego no se define características de los computadores en el cual será utilizado dicho software lo cual puede incurrir en problemas de funcionamiento, rendimiento y compatibilidad del software. Favor definir si el computador se debe incluir en la oferta o si la universidad comprara el equipo por separado cumpliendo los requisitos necesario para el funcionamiento.

R/ Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización.

IMPORTANTE:

CONDICIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El proveedor debe ofrecer garantía mínima de dos años por cada uno de los equipos que oferte, esto lo especifica en la columna correspondiente en el Anexo 1.

- El proveedor debe indicar en las especificaciones del equipo que oferta las condiciones técnicas mínimas para la puesta en funcionamiento del equipo tales como conexiones eléctricas, de regulación de energía, hidráulicas, sanitarias y demás que se consideren necesarias.

- El proveedor debe adjuntar en los documentos carta del fabricante donde conste que es representante o distribuidor de la marca.

- La Universidad no acepta equipos repotenciados, remanufacturados o equipos que han estado en demostración (Demo).

- Los equipos deben ser entregados instalados, en funcionamiento y con su respectiva capacitación.

SE MODIFICA EL CRONOGRAMA ASÍ:

Con el fin de recibir las solicitudes de inclusión de marca, modelo y/o referencia, según las respuestas dadas, la Universidad modifica el cronograma de la siguiente manera:

Recepción de nuevas inquietudes y solicitudes hasta el día 6 de Julio

Publicación de respuestas el día 10 de Julio

Fecha de cierre de la Licitación en audiencia pública, 22 de Julio, 8:30 am

PARA RECORDAR:

- Para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de una cotización.

- El proveedor puede presentar oferta por ítem, por uno o varios.  La adjudicación se hará por Ítem.

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones,  así como el contenido de las ADENDAS.

- La oferta económica se debe presentar en el ANEXO 1.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Pereira, 1 de Julio de 2015