ACLARACIÓN DE DUDAS

RESPUESTAS A DUDAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

1. Solicitamos  a la entidad aclarar si las marcas descritas en el anexo No.1  son obligatorias o se pueden cotizar marcas diferentes de equipos que cumplan con los requerimientos solicitados por la entidad, dado el caso que las marcas sean obligatorias.

R/ Las marcas son las requeridas por los usuarios y con las cuales ya se han establecido protocolos de ensayos experimentales.  En la Adenda 1,  se explicó el procedimiento y se dio la oportunidad de presentar la marca, modelo, referencia y precio de otras marcas. Este procedimiento fue hasta el 6 de Julio.

2. Respetuosamente solicitamos a la entidad eliminar de cada uno de los ítems las marcas  relacionadas en el cuadro de condiciones técnicas mínimas. Ya  estaría limitando la participación de proponentes que se encuentran en la  capacidad de ofrecer productos con precios competitivos de excelente calidad y de marcas  reconocidas en el mercado Agradecemos tener en cuenta la anterior observación con el fin llevar a cabo un proceso con  mayor pluralidad de oferentes y selección objetiva.

R/ No se acepta

3. Solicitamos a la entidad publicar el anexo No.2 resumen de la oferta ya que ente no se encuentra dentro de los documentos publicados en la página de la universidad.

R/ El anexo 2 está dentro del mismo libro y es la segunda hoja

4. Teniendo en cuenta la adenda 1, Aclaración de dudas, solicitamos a la entidad considerar ampliar la fecha de cierre del proceso 8 días hábiles, con el objetivo de presentar las cotizaciones de nuestros equipos, características técnicas y calidades con lo cual la Universidad podrá evaluar otras alternativas en el mercado.

R/  El cronograma cambia, ver respuesta al final de esta adenda

5. Para cada ítem, se pueden cotizar uno varios equipos que cumplan con la descripción y especificaciones?

R/ Se recomienda que el proveedor oferte la marca, de las solicitadas por la Universidad, que considere más competitiva en cuanto a precio, cumpliendo con todas las condiciones técnicas exigidas en el pliego.

6. En caso de ser afirmativo la pregunta 1, como se enviaría o modificaría el anexo 1 para incluir dos o más equipos para cada ítem?

R/  No aplica. Ver respuesta anterior.

7. Teniendo en cuenta los pliegos de condiciones, ahí no se exige que el proveedor deba adjuntar en los documentos carta del fabricante donde conste que es representante o distribuidor de la marca, ni en el contrato mismo y que además se podría brindar soporte y mantenimiento de garantía exigidos, se podría derogar este documento adicionado en la adenda 1 - aclaración de dudas? o que el representante autorizado nos de el aval para la distribución y ventas de sus equipos?

R/ Se elimina el requisito de carta de fabricante solicitado en la Adenda 1.

8. Para la adquisición de los equipos objeto de la licitación, me permito enviar las ofertas y especificaciones del  equipo en el cual estamos interesados en participar, esperamos que esta oportunidad que nos brindan, nos permita obtener su aprobación para presentar a la Universidad nuestra oferta.

Ítem a participar:

Ítem 1. MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X DM750: SE PARTICIPA      CON   CX23LED SEGÚN REFERENCIA   y  BX43 TRINOCULAR LED, DE ACUERDO A DESCRIPCION

R/ No se acepta la oferta del equipo MICROSCOPIO CX23 LED BINOCULAR MARCA OLYMPUS, no cumple con las especificaciones solicitadas en cuanto a que este debe ser compatible con microscopios Leica modelo DM-750.

R/ No se acepta la oferta del equipo MICROSCOPIO BX43 TRINOCULAR CON LUZ LED, CON REVOLVER QUINTUPLE ROTATORIO, OBJETIVOS  PLAN ACROMATICOS DE 4X,10X, 40X Y 100X Y F.N 22 MARCA OLYMPUS no cumple con las especificaciones solicitadas en cuanto a que este debe ser compatible con microscopios Leica modelo DM-750.

9. De acuerdo al correo enviado en días anteriores y a la adenda n°1, adjunto envío cotización de equipo para que sea aceptado y así participar en el proceso en mención.

Ítem 1. MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100X DM750, MÓDULO DE CÁMARA ICC50HD, REMOTE FOR HD CAMERAS,  USB PWR SPLY 5V - UK, US, EURO, AUS ADPT

R/ No se acepta la oferta del equipo MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA MOTIC modelo BA310E, no cumple con las especificaciones solicitadas en cuanto a que este debe ser compatible con microscopios Leica modelo DM-750.

10. Ítem  2. CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300, MARCA THERMO SCIENTIFIC.

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: CABINA DE BIOSEGURIDAD MARCA  C4  MODELO FLC-85.

Otras preguntas relacionadas con este ITEM

Requiere instalación y validación en sitio?

Las seis válvulas de servicio en total,  a qué servicios hace referencia?

Sobre la pregunta anterior y tratándose de una cabina de Bioseguridad solo se recomienda tener uno o máximo dos servicios (gas y vacío).

R/ No se acepta la oferta del equipo CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, CLASE II TIPO A1/A2. Marca: C4 Modelo: FLC-85, no cumple con las condiciones técnicas requeridas (luz ultravioleta instalada de fábrica y descansa brazo)

11.Como posible oferente al proceso en mención deseamos integrar a sus proceso marcas alternas en especial en el ITEM 2, con el fin de ofertar diferentes marcas y mayor pluralidad manteniendo o mejorando la calidad de los equipos a ofertar, por lo anterior en el siguiente ITEM deseamos participar con la siguientes referencia y marca:

Ítem 2. CABINA DE BIOSEGURIDAD LABCULTURE CLASE II TIPO A2 DE 90cm REF: LA2-3A_3 MARCA ESCO

R/ Se acepta la oferta del equipo CABINA DE BIOSEGURIDAD LABCULTURE CLASE II DE 90cm MARCA ESCO INCLUYE BASE.

12. Ítem 2 Cabina de seguridad biológica Thermo Scientific: Solicitamos el favor de autorizar incluir  la Cabina marca LABCONCO modelo 302381000, la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura).

R/  No se acepta la oferta. Ver respuesta de la pregunta 12 de  wacol.

13. Ponemos a consideración las siguientes propuestas

Ítem 2. CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300.

R/ Se acepta la oferta del equipo CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300. Marca Themo Scientific

No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 MARCA BIOBASE MODELO 11231, no cumple con las especificaciones con respecto a las dimensiones solicitadas

14. Por medio del presente. Me permito realizar las siguientes observaciones al pliego de   condiciones. A las especificaciones técnicas:

Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas:

Ítem 2. CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA MARCA. ESCO, anexamos especificaciones técnicas cotización con precios y tiempos de entrega.

R/ Se acepta la oferta del equipo CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II MICROPROCESADA STREAMLINE 1,2 M

15. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 2. CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300.

R/ No se acepta la oferta del equipo CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA NU-540 LabGard ES (Energy Saver) Class II, Type A2, la universidad no tiene experiencia con la marca ofertada, los proceso de laboratorio están estandarizados con otro tipo de cabina.

16. De acuerdo al correo enviado en días anteriores y a la adenda n°1, adjunto envío cotización de equipo para que sea aceptado y así participar en el proceso en mención.

Ítem 2. CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300.

R/ No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II-A2 MARCA: LAB INSTRUMENTS MODELO: 11231 KDS 86, no cumple con las especificaciones con respecto a las dimensiones solicitadas.

17. Para la adquisición de los equipos objeto de la licitación, me permito enviar la oferta y especificaciones del equipo en el cual estamos interesados en participar, esperamos que esta oportunidad que nos brindan, nos permita obtener su aprobación para presentar a la Universidad nuestra oferta.

Ítem a participar:

Ítem 2. CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA SERIE 1300: SE PARTICIPARIA CON: BIO II ADVANCE 3 DE TELSTAR

R/ Se acepta la oferta del equipo CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA BIO IIA ADVANCE 3, MARCA TELSTAR CLASE IIA2.

18. Ítem 3 – PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA TROEMNER.

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN, MARCA FISHER  SCIENTIFIC REFERENCIA  1152049SH.

R/ Se acepta la oferta del equipo PLANCHA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA CON CALENTAMIENTO FISHER ISOTEMP PANTALLA LED.

19. Leyendo los pliegos de la Licitación en mención,  dentro de las  especificaciones técnicas, nos han surgido la siguiente duda, la cual esperamos se sirvan respondernos:

Ítem 3. Plancha de Calentamiento marca TROEMNER: Solicitamos el favor de autorizar incluir  la plancha THermo Scientific  modelo SP142025, la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura).

R/ No se acepta la oferta. Ver respuesta de la pregunta 1.

20. Ponemos a consideración la siguiente propuesta

Ítem 3. PLANCHA DE CALENTAMIENTO

R/ Se acepta la oferta para el equipo PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MARCA BOECO REF: MSH 420.

No se acepta la oferta para el equipo PLANCHA DE CALENTAMIENTO EN CERAMICA CON AGITACION MAGNETICA. MARCA CORNING REF: PC 420D, no cumple con las especificaciones técnicas del producto solicitado, en cuanto a las dimensiones del plato.

21. Ítem 3. PLANCHA DE CALENTAMIENTO Solicitamos que se nos permita ofertar la marca VWR que también cumple con las especificaciones solicitado anexamos especificaciones técnicas cotización con precios y tiempos de entrega.

R/ No se acepta la oferta para el equipo PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION PLATO DE ALUMINIO,  no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto al material del plato (cerámica).

22. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 3. PLANCHA DE CALENTAMIENTO

R/ No se acepta la oferta para el equipo ACCUPLATE™ HOTPLATES, STIRRERS AND HOTPLATE STIRRERS, no cumple con las especificaciones técnicas del producto solicitado, en cuanto a las dimensiones del plato.

23. De acuerdo al correo enviado en días anteriores y a la adenda n°1, adjunto envío cotización de equipo para que sea aceptado y así participar en el proceso en mención.

Ítem 3. PLANCHA DE CALENTAMIENTO

R/ No se acepta la oferta para el equipo PLANCHA DE CALENTAMIENTO DE UN PUESTO MARCA: JISICO MODELO: J- NHP, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a que la referencia solicitada incluye agitador.

24. Ítem 4. Espectrofotómetro Nanodrop marca Thermo Scientific: Solicitamos el favor de autorizar incluir  el espectrofotómetro LABOCON (Fabricado en Inglaterra), la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura).

R/  No se acepta la oferta. Ver respuesta de la pregunta 1.

25.  Ponemos a consideración la siguiente propuesta

Ítem 4. ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP

R/ Se acepta la oferta para el equipo ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP (MULTISKAN GO CON CUBETA Y MICRO DROP PLATE). MARCA THERMO SCIENTIFIC

26. Ítem # 4: ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROVOLUMENES: Actualmente ya existen en el mercado equipos  con capacidad para 16 muestras en una sola corrida a diferencia del NANODROP que es sólo para una muestra, lo que acorta considerablemente el tiempo de análisis.
El equipo que ofrecemos es el ScanDrop 200- REF. 844-00201-2 con 16 microcanales separados para 16 muestras diferentes ( 32 mediciones- doble medición de una muestras en dos trayectorias diferentes- haciendo de las diluciones innecesarias ) y con capacidad para volúmenes desde 0.3 ul. Marca Analytik Jena-Hecho en Alemania- 2 años de Garantía.

R/ No se acepta la oferta para el equipo ESPECTOFOTÓMETRO NANO VOLUMEN SCANDROP, no se mencionan las actualizaciones de software, las cuales deben ser gratuitas y con flexibilidad de exportar los datos a Excel, txt o pdf.

27. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 4. ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP

R/ No se acepta la oferta para el equipo COLIBRI MICROVOLUME SPECTROMETER PARA DNA, RNA Y PROTEÍNAS  Marca: TITERTEK – BERTHOLD, el volumen mínimo requerido de muestra para el equipo ofertado supera las especificaciones del descrito. No se mencionan las actualizaciones de software, las cuales deben ser gratuitas y con flexibilidad de exportar los datos a Excel, txt o pdf.

28. Para la adquisición de los equipos objeto de la licitación, me permito enviar las ofertas y especificaciones del  equipo en el cual estamos interesados en participar, esperamos que esta oportunidad que nos brindan, nos permita obtener su aprobación para presentar a la Universidad nuestra oferta.

Ítem a participar:

Ítem 4. ESPECTROFOTÓMETRO NANODROP ND-2000. ND DROP

R/ Se acepta la oferta del equipo ESPECTOFOTÓMETRO BIOSPEC NANO MARCA SHIMADZU.

29. Ítem 5 – CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, MARCA BIORAD

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, MARCA  FISHER SCIENTIFIC. REFERENCIA  FB-SB-1316

Este equipo es compatible con la fuente de poder FB3000Q  de FISHERBIOTECH  (ITEM 6).

R/ No se acepta la oferta para el equipo SISTEMA ELECTROFORESIS HORIZONTAL MIDIGEL TIPO ESTANDAR MARCA FISHERBIOTECH, no cumple con las condiciones técnicas requeridas (dos peines de 1.5 mm uno de 15 pozos y otro de 20 pozos)

30. Ítem 5. Cámara de electroforesis Horizontal BIO RAD: Solicitamos el favor de autorizar incluir  Cámara marca Cleaver (Fabricado en Inglaterra) modelo multi sub Midi, la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura ver PDF página 10).

R/ No se acepta. Ver respuesta de la pregunta 1.

31. Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas:

Ítem 5. CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL Solicitamos se nos permita ofertar la marca VWR y anexamos las fichas técnicas y cotización con precios y tiempos de entrega.

R/ No se acepta la oferta para el equipo SISTEMAS DE ELECTROFORESIS MARCA VWR, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto al tamaño de la bandeja.

32. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta  alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 5. CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

R/ Se acepta la oferta del equipo CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL ENDURO 15.15 horizontal gel Box (Labnet Internacional)

33.  Ítem 6. Fuente de poder programable: Solicitamos el favor de autorizar incluir  Fuente de Poder marca Cleaver (Fabricada en Inglaterra) modelo EV233, la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura ver PDF página  45).

R/  No se acepta la oferta. El proveedor no anexa la cotización solicitada

34. Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas.

Ítem 6. FUENTE DE PODER PROGRAMABLE Solicitamos que se permita ofertar la marca VWR, anexamos los datos técnicos del equipo cotización con precios y tiempos de entrega.

R/ No se acepta la oferta para el equipo FUENTE DE PODER PROGRAMABLE  REF: 93000-744 MARCA: VWR  MODELO 302, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas (voltaje).

35. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 6. FUENTE DE PODER PROGRAMABLE

R/ No se acepta la oferta para el equipo CONSORT EV SERIES POWER SUPPLIES MARCA LABNET INTERNATIONAL, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas (máxima corriente y máximo poder)

36. Ponemos a consideración la siguiente propuesta.

Ítem 7. TERMOCICLADOR C1000 TOUCH BIORAD CON BLOQUE DE 96 POZOS.

R/ No se acepta la oferta del equipo THERMO SCIENTIFIC ARKTIK, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, en cuanto a la inclusión de la característica de gradiente.

No se acepta la oferta del equipo TERMOCICLADOR BOECO TC-PRO, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, el equipo no presenta plataforma flexible como el equipo solicitado.

37. Ítem # 7: TERMOCICLADOR DE 96 POZOS: El equipo que ofrecemos es  el FexCycler 96 G- Ref. 844-00061-4, Termociclador para PCR Estándar con función Gradiente,  posibilidad de configuración de 6 bloques diferentes. Marca Analytik Jena- Hecho en Alemania. 2 años de Garantía.

R/ No se acepta la oferta del equipo TERMOCICLADOR FLEXCYCLER 2 96 G, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, el equipo no presenta plataforma flexible a una microplaca de 384 pozos, como el equipo solicitado

38. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 7. TERMOCICLADOR C1000 TOUCH BIORAD CON BLOQUE DE 96 POZOS.

R/ No se acepta la oferta para el equipo PEQSTAR 2X GRADIENT CYCLER, no cumple con las condiciones técnicas requeridas al no presenta plataforma flexible como fue solicitado en la licitación.

39. Ítem 8. Sistema de documentación de Geles y análisis de imagen: Solicitamos el favor de autorizar incluir  Sistema de documentación de geles y análisis de imagen marca Cleaver (Fabricada en Inglaterra) modelo OMNIDOC, la cual posee características superiores a la solicitada (Adjuntamos literatura ver PDF páginas 49-50).

R/ No se acepta la oferta. El proveedor no anexa la cotización solicitada

40. Dicho proceso en el ítem 8 y 11, sesga la libre participación al definir un equipo con especificaciones técnicas, marca y modelo específicos en este caso el productos de la marca BIORAD modelos XR+ y CAT#: 170-8074 respectivamente. Nuestra empresa representa exclusivamente para Colombia la marca SYNGENE manufacturado en el REINO UNIDO. Estamos interesado en oferta el modelo XRQ equipo que cumple y sobre pasa las especificaciones técnicas del equipo solicitado, (Adjuntamos catálogo del equipo) Por lo tanto queremos hacer las siguientes aclaraciones para que todos los oferentes podamos ofertar.

En los pliegos dice: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 1. “CAT#: 170-8195” solicitamos esta referencia sea retirada.

2. “Resolución de la cámara CCD 1,392 x 1,040 µm y el tamaño del pixel 4.65 x 4.65 µm”. Recomendamos realizar la siguiente mejora “Resolución de la cámara CCD mínimo 1,392 x 1,040 µm y el tamaño del pixel mínimo de 4.65 x 4.65 µm”.

3. “CAT#: 170-8074”. Solicitamos esta referencia sea retira. Recomendamos realizar la siguiente mejora “Juego de filtro (s) para SYBR GREEN/GFP/SYBR GOLD/FLUORESCEIN”.

4. Para el control de los lentes motorizados, captura de las imágenes, procesado y análisis, es necesario tener un software. En el pliego no se define características de los computadores en el cual será utilizado dicho software lo cual puede incurrir en problemas de funcionamiento, rendimiento y compatibilidad del software. Favor definir si el computador se debe incluir en la oferta o si la universidad comprara el equipo por separado cumpliendo los requisitos necesario para el funcionamiento.

5 .Se solicita que podamos ofertar, nuestro equipo marca SYNGENE manufacturado en el REINO UNIDO. Estamos interesado en oferta el modelo XRQ equipo que cumple y sobre pasa las especificaciones técnicas del equipo solicitado, (Adjuntamos catálogo del equipo)

R/ Ítem 8. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE GELES GELDOC XR+ DE BIORAD

No se acepta la oferta para el equipo SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE GELES GELDOC, es preciso que el proveedor proponga claramente la marca, el modelo y las especificaciones del equipo que quiere ofertar.

El proponente no presenta cotización del equipo, condición de obligatorio cumplimiento en la licitación.

41. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 8. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE GELES GELDOC XR+ DE BIORAD

R/ No se acepta la oferta para el equipo BIODOCANALYZE CON CÁMARA DIGITAL CCD MONOCROMO, no cumple con las condiciones técnicas requeridas en cuanto a la resolución de la cámara.

42. Ítem # 8 + Ítem # 11 : SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE GELES:  Ofrecemos el GelDoc It - Ref. 97-0579-01, fotodocumentador con cámara CCD grado científica de 12 bits. Incluye Cuarto oscuro, Transiluminador Modelo:M-26BenchtopUVTransilluminator y filtro de emisión EtBr. Accesorios disponibles: plato convertidor de UV a luz Azul , plato convertidor de UV a Luz blanca, Filtro de emisión Cy2, FITC, FAM, GFP, SYBR Green ( Cotizados separadamente). Marca UVP una compañía Analytik Jena. Hecho en USA- 2 años de Garantía .

R/ No se acepta la oferta para el equipo GELDOC-ITE IMAGING SYSTEM, no cumple con las especificaciones técnicas en cuanto a la resolución de la cámara, solicitada en la licitación.

42. Ítem 9 – CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA  DE  -50° A -86°C. MARCA THERMO SCIENTIFIC REVCO

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: ULTRACONGELADOR  FISHER SCIENTIFIC  ISOTEMP.  REFERENCIA.  IU1786A.

R/ Se acepta la oferta para el equipo ULTRACONGELADOR ISOTEMP -86°C a -50°C, 5 PUERTAS INTERNAS, CAPACIDAD cu. ft. (L) :17.3 (489.9L). FISHER ISOTEMP.

43. Como posible oferente al proceso en mención deseamos integrar a sus proceso marcas alternas en especial en el ITEM  9 con el fin de ofertar diferentes marcas y mayor pluralidad manteniendo o mejorando la calidad de los equipos a ofertar, por lo anterior en el siguiente ITEM deseamos participar con la siguientes referencia y marca:

Ítem 9 ULTRACONGELADOR REF: MDF-U53VA-PA PANASONIC

R/ No se acepta la oferta para el equipo  ULTRACONGELADOR SERIE VIP CAPACIDAD 519 L, MODELO MDF-U53VA MARCA PANASONIC BIOMEDICAL, el proveedor cotiza un modelo diferente al  presentado en la ficha técnica.

44. Ítem 9. Congelador de temperatura ultrabaja de -50 a -86°C: Solicitamos el favor de autorizar incluir  Ultracongelador marca SOLOW  modelo U-85-18, la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura).

R/ No se acepta la oferta. Ver respuesta de la pregunta 1.

45. Ponemos a consideración la siguiente propuesta

Ítem 9. CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°

R/ Se acepta la oferta del equipo CONGELADOR ULTRACONGELADOR SERIE 8800 88300ª Modelo: UxF30086A

46. Ítem 9, CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°. Solicitamos poder ofrecer la marca PANASONIC. Anexamos datos técnicos cotización con precios y tiempos de entrega.

R/ No se acepta la oferta para el equipo ULTRAFREEZER PRO SERIES PRO DE 483L TEMPERATURA DE 50°C TO -86°C 5 MDF-U5486SC-PA, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto al número de puertas interiores solicitadas.

47. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 9. CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°

R/ No se acepta la oferta del equipo ULTRA LOW FREEZER -86°C MARCA NUAIRE, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto al número de puertas interiores solicitadas.

48. De acuerdo al correo enviado en días anteriores y a la adenda n°1, adjunto envío cotización de equipos para que sean aceptados y así participar en el proceso en mención.

Ítem 9. CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°

R/ No se acepta la oferta para el equipo CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA MARCA: ILSHIN MODELO: DF8517S, no se encuentra un equipo de referencia en la Universidad con dicha marca.

49. Para la adquisición de los equipos objeto de la licitación, me permito enviar las ofertas y especificaciones del  equipo en el cual estamos interesados en participar, esperamos que esta oportunidad que nos brindan, nos permita obtener su aprobación para presentar a la Universidad nuestra oferta.

Ítem a participar:

Ítem  9.  CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°: SE PARTICIPARIA CON: -86 Igloo U445 DE TELSTAR

R/ Se acepta la oferta del equipo ULTRACONGELADOR 86 IGLOO U445 MARCA TELSTAR

50. Queremos presentar las siguientes consideraciones para su estudio en espera que sean tenidas en cuenta lo cual garantiza que pueda haber pluralidad de ofertas.

Ítem 9. CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA DE -50 A -86°

R/ No se acepta la oferta para el equipo ULTRACONGELADOR MARCA KALTIS, RANGO DE TEMPERATURA -50°C -86°C MODELO DV050P, CAPACIDAD 17.6 PIES CÚBICOS (499 LITROS), el proponente no presenta cotización del equipo, condición de obligatorio cumplimiento en la licitación.

51. Ítem 12 – CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL. MARCA TELSTAR  MOD. AH-100

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, MARCA  C4. MODELO  FLH-120.

Otras preguntas relacionadas con este ITEM.

La cabina debe incluir base soporte o será puesta sobre mesón?

La requieren con algún accesorio adicional; como: Luz UV, llave para servicios, toma eléctrica, trampa de vacío?

Requiere instalación y validación en sitio?

R/ No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL. Marca C4. Modelo FLH-120., los procesos de laboratorio y accesorios propios están estandarizados y diseñados específicamente para otro tipo de cabina.

52. Como posible oferente al proceso en mención deseamos integrar a su proceso marcas alternas en especial en el ITEM 12, con el fin de ofertar diferentes marcas y mayor pluralidad manteniendo o mejorando la calidad de los equipos a ofertar, por lo anterior en el siguiente ITEM deseamos participar con la siguiente referencia y marca:

ITEM Nº 12 REF: SHC-4A2 Airstream® Cabinas de flujo laminar horizontal MARCA ESCO

R/ No se acepta la cabina de flujo laminar marca ESCO (Referencia: SHC-4A2 Airstream®). No cumple con las dimensiones solicitadas

53. Ítem 12. Cabina de Flujo laminar Horizontal: Solicitamos el favor de autorizar incluir  la Cabina marca LABCONCO modelo 3888400, la cual posee características similares a la solicitada (Adjuntamos literatura). Favor aclarar si requieren cotizar base portacabina.

R/ No se acepta la oferta. Ver respuesta de la pregunta 1.

54. Ponemos a consideración las siguientes propuestas

Ítem 12. CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

R/ No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL MARCA BIOBASE MODELO BBS-H1300, CON AJUSTE DE VELOCIDAD EN EL FLUJO DE AIRE, los procesos de laboratorio y accesorios propios están estandarizados y diseñados específicamente para otro tipo de cabina.

55. Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas:

Ítem 12. CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Se solicita que nos permitan ofertar la marca ESCO, anexamos datos técnicos cotización con precios y tiempos de entrega.

R/ No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL 1.2m MODELO: STREAMLINE REFERENCIA: SHC-4A2 MARCA: ESCO, los procesos de laboratorio y accesorios propios están estandarizados y diseñados específicamente para otro tipo de cabina

56. De acuerdo al correo enviado en días anteriores y a la adenda n°1, adjunto envío cotización de equipos para que sean aceptados y así participar en el proceso en mención.

Ítem 12. CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

R/ No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL MARCA: LAB INSTRUMENTS MODELO: KDS-DDS, los procesos de laboratorio y accesorios propios están estandarizados y diseñados específicamente para otro tipo de cabina.

57. Queremos presentar las siguientes consideraciones para su estudio en espera que sean tenidas en cuenta lo cual garantiza que pueda haber pluralidad de ofertas.

Ítem 12. CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

R/ No se acepta la oferta para el equipo CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL MARCA BIOBASE MODELO BBS-H1300, el proponente no presenta cotización del equipo, condición de obligatorio cumplimiento en la licitación.

58. Ítem 13 – DESTILADOR DE AGUA EN VIDRIO MEGAPURE MP-6 A  (A440697), PARA OBTENER AGUA TIPO II.

Preguntas relacionadas con este ITEM.

Cuántas botellas de almacenamiento debe incluir, de qué volumen y material (vidrio o plástico), deben ser de la misma marca del destilador?

R/ Debe incluir botellas de almacenamiento en vidrio de 13 o 45 L de capacidad.

59. Ponemos a consideración las siguientes propuestas

Ítem 13. DESTILADOR DE AGUA EN VIDRIO MEGAPURE MP-6A (A440697), PARA OBTENER AGUA TIPO II.

R/ Se acepta la oferta para el equipo DESTILADOR DE AGUA EN VIDRIO MEGAPURE MP-6A (A440697), PARA OBTENER AGUA TIPO II. MARCA THERMO SCIENTIFIC

60. Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas:

Ítem 13. DESTILADOR DE AGUA EN VIDRIO MEGAPURE MP-6A (A440697), PARA OBTENER AGUA TIPO II.

R/ Se acepta la oferta para el equipo DESTILADOR DE AGUA AUTOMATICO, MODELO MP-6A, MARCA THERMO SCIENTIFIC BARNSTEAD.

61. Ítem 14.  AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO.  REFERENCIA  3000 PLUS.

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: AUTOCLAVE DE MESA AUTOMÁTICO, MARCA TUTTNAUER, MODELO (a seleccionar dependiendo la capacidad, volumen en litros)

Preguntas relacionadas con este ITEM.

Qué capacidad en volumen (Litros) ofrece el equipo?

R/ No se acepta la propuesta de incluir esta opción.

Ítem 14. AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO

R/ Se acepta la oferta para el equipo AUTOCLAVE DE MESA 85 LITROS AUTOMÁTICA MODELO D-LINE: 3870 TUTTNAUER.

62. Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas:

Ítem 14. AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO

R/ No se acepta la oferta para el equipo AUTOCLAVE DE MESA, el proponente no presenta cotización del equipo, condición de obligatorio cumplimiento en la licitación

63. Acogidos a la ADENDA 1, publicada por Ustedes el 01 de julio de 2015 donde informan para evaluar una alternativa es obligatorio para el proveedor, enviar por cada ítem la información de la marca, el modelo y/o referencia que solicitan inclusión, además de la cotización se solicita el favor de evaluar la oferta alternativa ofrecida de la cual se anexa su respectiva cotización y ficha técnica.

Ítem 14. AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO

R/ No se acepta la oferta para el equipo BIOCLAVE AUTOCLAVE MARCA BENCHMARK SCIENTIFIC, el proponente no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.

64. Queremos presentar las siguientes consideraciones para su estudio en espera que sean tenidas en cuenta lo cual garantiza que pueda haber pluralidad de ofertas.

Ítem 14. AUTOCLAVE STERILOF SOBREMESA AUTOMÁTICO

R/ No se acepta la oferta para el equipo AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA CON PANTALLA LCD, MARCA SHINVA MODELO MOST-T 45, el proponente no presenta cotización del equipo, condición de obligatorio cumplimiento en la licitación

65. Ponemos a consideración las siguientes propuestas

Item 16.  FLUOROSKAN ACCENT. MARCA THERMO SCIENTIFIC REF 5210470

R/ No se acepta la propuesta. Además, el Catalogo enviado del equipo cotizado es limitado

66.  Ítem 17. ITEM 17 – LIOFILIZADOR LABCONCO.

Preguntas relacionadas con este ITEM.

Observación.

Este equipo requiere entre otros accesorios; bomba de vacío. Favor aclarar en las especificaciones técnicas si debe incluirse adicional al equipo.

R/ En las especificaciones del equipo se está indicando: “elección de vacío debe ser en mbar, Pa, Torr. Esto indica que se requiere la bomba de vacío.

67.  ITEM 17 Liofilizador: Favor aclarar que la marca solicitada es LABCONCO y no LABCONO.

R/ En el anexo de la licitación donde se describe la característica del liofilizador se encuentra especificado que es LABCONCO  y se debe cotizar incluyendo la bomba de vació.

AVANTIKA

68. Por la pluralidad y libre competencia entre los participantes solicitamos se nos permita ofertar otras marcas que también cumplen con las especificaciones solicitadas:

Ítem, 17, LIOFILIZADOR Por favor aclarar con que otro accesorio requiere el equipo si requieren bomba de vacío o algún otro accesorio ya que no está claro en las especificaciones enviadas de requerir los accesorios, adjuntamos Literatura donde los pueden encontrar para que nos indiquen las referencias requeridas en las páginas: 14, 15, 58, 59, 60 y 61 las pueden encontrar.

R/  En el anexo de la licitación donde se describe la característica del liofilizador se encuentra especificado que es LABCONCO  y se debe cotizar incluyendo la bomba de vació.

69. Para la adquisición de los equipos objeto de la licitación, me permito enviar la oferta y especificaciones del equipo en el cual estamos interesados en participar, esperamos que esta oportunidad que nos brindan, nos permita obtener su aprobación para presentar a la Universidad nuestra oferta.

Ítem a participar:

Ítem  17. LIOFILIZADOR: SE PARTICIPARIA CON: LYOQUEST REF: 61653(-55ºC) O 61654(-85ºC) DE TELSTAR

R/ Se acepta la propuesta, y se debe cotizar incluyendo la bomba de vació. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 38.628.000

70. Ítem  18 – Cabina de Bioseguridad biológica Clase II tipo  A2, marca Biobase Modelo 11231.

De manera respetuosa ponemos a su consideración incluir como opción para este ítem el equipo: CABINA DE               SEGURIDAD BIOLÓGICA, MARCA  C4, MODELO   FLC-120.

Esta cabina cumple con todos los requisitos:

Diseño, fabricación y validación bajo estándar de calidad ISO9001 y según recomendaciones NSF-49. Protección total al operario por barrera depresión negativa, al producto mediante flujo laminar vertical Clase 100 y al medio ambiente por filtración HEPA

La cabina requiere base o será instalada sobre mesón?

Requiere de instalación y validación en sitio?

La requieren con algún accesorio adicional: Lámpara UV, toma auxiliar 110V, acceso a algún servicio (gas, vacío)?

R/ Se acepta la propuesta. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 17.237.600

71. Como posible oferente al proceso en mención deseamos integrar a su proceso marcas alternas en especial en el ITEM 18, con el fin de ofertar diferentes marcas y mayor pluralidad manteniendo o mejorando la calidad de los equipos a ofertar, por lo anterior en el siguientes ITEM deseamos participar con la siguiente referencia y marca:

Ítem 18. CABINA DE BIOSEGURIDAD LABCULTURE CLASE II TIPO A2 DE 90cm REF: LA2-3A_3 MARCA ESCO

R/ Se acepta la propuesta. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $  17.237.600

72. De acuerdo al correo enviado en días anteriores y a la adenda n°1, adjunto envío cotización de equipos para que sean aceptados y así participar en el proceso en mención.

Ítem 18. CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II-A2 MARCA: LAB INSTRUMENTS MODELO: KDC-1100IIA2-X

R/ Se acepta la propuesta.  El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 17.237.600

73. Para la adquisición de los equipos objeto de la licitación, me permito enviar la oferta y especificaciones del equipo en el cual estamos interesados en participar, esperamos que esta oportunidad que nos brindan, nos permita obtener su aprobación para presentar a la Universidad nuestra oferta.

Ítem a participar:

Ítem 18. CABINA BIOSEGURIDAD: SE PARTICIPARIA CON BIO II ADVANCE 4 DE TELSTAR

R/ Se acepta la propuesta. El costo no debe ser superior al presupuesto disponible, el cual es de $ 17.237.600

IMPORTANTE:

CONDICIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- El proveedor debe ofrecer garantía mínima de dos años por cada uno de los equipos que oferte, esto lo especifica en la columna correspondiente en el Anexo 1.

- El proveedor debe indicar en las especificaciones del equipo las condiciones técnicas mínimas para la puesta en funcionamiento tales como conexiones eléctricas, de regulación de energía, hidráulicas, sanitarias y demás que se consideren necesarias.

- La Universidad no acepta equipos repotenciados, remanufacturados o equipos que han estado en demostración (Demo).

- Los equipos deben ser entregados instalados, en funcionamiento y con su respectiva capacitación.

NUMERAL

#### Adjuntar los Catálogos y fichas técnicas de los equipos y accesorios cotizados, explícitamente de los equipos y accesorios, marca y referencia ofrecidos en la licitación, deben adjuntarse al respectivo subítem donde se está cotizando el equipo o accesorio, señalarse claramente.

QUEDA ASÍ:

#### Adjuntar los Catálogos y fichas técnicas de los equipos y accesorios cotizados, explícitamente de los equipos y accesorios, marca y referencia ofrecidos en la licitación, deben adjuntarse a la Oferta Económica señalando claramente el ítem al cual se refieren y en el orden consecutivo del ANEXO 1 MODIFICADO.

SE ELIMINA EL REQUISITO:

- El proveedor debe adjuntar en los documentos carta del fabricante donde conste que es representante o distribuidor de la marca.

NUEVO CRONOGRAMA

Confirmación de asistencia: 23 de Julio

Cierre en Audiencia Pública: 27 de Julio

Hora: 8:30 am

Lugar: Salón 1 Centro de Visitantes

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del pliego.

- Deben ser puntuales con el CRONOGRAMA MODIFICADO

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, así como el contenido de las ADENDAS.

- La oferta económica se debe presentar en el ANEXO 1 MODIFICADO.

- Presentar el resumen de la oferta en el ANEXO 2.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Pereira, 16 de julio de 2015