ADENDA 1

INVITACIÓN A COTIZAR BS/08 DE 2015
PREGUNTA 1:

Ítem 2. OXÍMETRO: Solicitamos a la entidad tener en cuenta para el presente proceso de adquisición el Medidor de oxígeno disuelto portátil marca GONDO Ref. PDO 408 con compensación automática de temperatura (ATC 0 - 50ºC), compensación manual de salinidad (MSC 0 - 50ppt) y altitud (MAC 0 - 20000ft), mediciones de DO (0 a 20.00mg/L, precisión +/- 0.2, resolución 0.01mg/L, O2 (0 - 200.0%, precisión +/- 2%FS, resolución 0.10%) y temperatura (0 a 150°C, precisión +/- 0.2ºC, resolución 0.1°C). Incluye celda de oxígeno disuelto, sonda de temperatura, tapa de membrana, solución electrolítica, batería, maletín duro de transporte y manual de instrucciones. El valor aproximado de este equipo es de $ 2.000.000. MÁS 16% DE IVA.

RESPUESTA: No se acepta

Para los Equipos solicitados (OXÍMETRO. Marca WTW, Modelo Oxi 3210 ó  Marca SCHOTT, modelo Handylab OX1 set), se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio.
PREGUNTA 2:

Ítem 3. PLANCHA DE AGITACION: Solicitamos a la entidad tener en cuenta para el presente proceso de adquisición el AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO MARCA DAIHAN SCIENTIFC REF. MaXtir 500, fabricado en aluminio recubierto, placa de vitro cerámica solida con medidas de 20 x 20 cm, capacidad máxima 20 L, control de velocidad de 80  a 1500 rpm programable con intervalos de 5 rpm, rango de temperatura hasta 500°C con exactitud de 0.3°C, resolución 0.1°C, consumo 850 W, timer programable 99h 59 min o continuo, pantalla LCD digital de alto contraste, control microprocesado con retroalimentación de datos, circuito de seguridad contra descargas; incrementos de corriente y/o temperatura con indicador LED, peso aproximado 3.3 Kg, 120 V 60 Hz o 230 V 50/60 Hz. Incluye certificado de trazabilidad de fábrica y certificado de la CE. 
RESPUESTA: Se acepta ésta alternativa. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 3:

Ítem 4. FLOCULADOR: Solicitamos a la entidad tener en cuenta para el presente proceso de adquisición el FLOCULADOR MARCA DAIHAN SCIENTIFIC REF. JT-M6C, 6 puestos, capacidad 6 x 1 litro, diámetro de las palas 8 mm, longitud de las palas 400 mm, motor de 40 W con radio 10:1, velocidad ajustable de 20 a 300 rpm, timer 99 horas 50 minutos 59 segundos completamente programable, display LCD, control microprocesado programable con retroalimentación de datos, función de programación 10 pasos y 6 programas, lampa fluorescente 6 x 20 W con control independiente, dimensiones aprox. 1000 x 310 x 535 mm, protección contra fallos de corriente, sobrecalentamiento o falla de motor, consumo 40 W, peso aprox. 69 Kg, AC 120 V 60 Hz o AC 230 V 50/60 Hz. Incluye certificado de trazabilidad de fábrica y certificado de la CE.  
RESPUESTA: Se acepta ésta  alternativa. Ver Anexo Modificado
 PREGUNTA 4:

Ítem 5. SHAKER ORBITAL: Solicitamos a la entidad tener en cuenta para el presente proceso de adquisición el SHAKER ORBITAL MARCA MAJOR SCIENCE REF. SI 200, motor sin escobillas libre de mantenimiento y de motor durabilidad, tamaño de la plataforma 460 x 460 mm, orbita 19 mm, rango de velocidad de 20 a 350 rpm con control de 1 rpm, puertos de comunicación USB y RS232, rango de temperatura de ambiente + 5 a 65°C, potencia de calefacción 400 W, precisión +/- 0.25°C a 37°C, timer de 1 minuto a 999 horas programable o de función continua, display a color TFT LDC, protección control sobrecalentamiento, alarma con sensor contra desbalance de peso, sistema de detención de emergencia, cobertura anti bacterial, dimensiones aprox. 80o x 590 x 550 mm, peso aprox. 54 Kg, 110 / 120 V – 50 / 60 Hz. Cuenta con certificaciones CE Y FCC.  $  24.000.000.  MÁS 16% DE IVA.

RESPUESTA: Se acepta la marca MAJOR SCIENCE REFERENCIA SI 200, siempre y cuando el valor del equipo incluyendo los accesorios no supere el presupuesto establecido por la Universidad, el cual para este ítem es de $20.068.000 IVA Incluido. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 5:

Ítem 8. PLACA DE CALENTAMIENTO: Solicitamos a la entidad tener en cuenta para el presente proceso de adquisición la PLACA CON CALENTAMIENTO MARCA DAIHAN SCIENTIFC REF. HP 30D, cuerpo fabricado en acero recubierto, placa de aluminio recubierto en cerámica de alta resistencia térmica y química con medidas de 26O x 26O mm, capacidad máxima 20 L, rango de temperatura hasta 380°C con exactitud de 0.3°C, resolución 0.1°C, consumo 1.2 kW, timer programable 99h 59 min o continuo, pantalla LCD digital de alto contraste, control microprocesado con retroalimentación de datos, circuito de seguridad contra descargas; incrementos de corriente y/o temperatura con indicador LED, peso aproximado 3.2 Kg, AC 120 V 60 Hz o AC 230 V 50/60 Hz . Incluye certificado de trazabilidad de fábrica y certificado de la CE.  $ 3.400.000.  Más 16% de IVA.

RESPUESTA: No se acepta la Marca DAIHAN SCIENTIFIC REF. HP 30D porque no cumple con las dimensiones del equipo requerido, además el material de la placa no es el solicitado.
PREGUNTA 6:

Ítem 9. TURBIDIMETRO: Solicitamos a la entidad tener en cuenta para el presente proceso de adquisición el TURBIDIMETRO MicroTPW PORTATIL, método USEPA 180.1, rango de medición de 0 a 1100 NTU, resolución 0.01 NTU < 100 NTU; 0.1 NTU < 999.9 NTU; 1 NTU < 1000 – 1100 NTU, precisión +/- 2% o 0.01 NTU (o – 500 NTU); 3% (500 – 1100 NTU), tiempo de respuesta aprox. 14 segundos, funcionamiento con baterías AAA (x4), display de 4 dígitos (7 segmentos) LCD, principio de operación nefelómetro, fuente de luz blanca (Tungsteno), volumen de muestra 10 – 15 ml, certificaciones CE, NEMA 4X e IP67. $  5.000.000.oo MÁS 16% DE IVA.

RESPUESTA: Se acepta la marca  hf scientific Modelo MicroTPW portátil, siempre y cuando el valor del equipo incluyendo los accesorios no supere el presupuesto establecido por la Universidad, el cual para este ítem es de $5.829.000 IVA Incluido. Ver Anexo Modificado.
PREGUNTA 7:

ITEM 1.  Conductivimetro marca Fisher accumet: Proponemos el equipo marca Thermo Orion Stara 2155

RESPUESTA: No se acepta

Para el equipos solicitado (CONDUCTÍMETRO / PH Mesa. FISHER. Ref. 13636 AB200), se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio. Anteriormente el laboratorio contó con un equipo marca Orion y debió darse de baja debido a su inadecuado funcionamiento. Su tiempo de vida fue inferior a equipos de otras marcas que se compraron a la par.
PREGUNTA 8:

ITEM 2 Oximetro marcas WTW- SCHOTT: No indican si lo requieren de mesa o portátil, por lo tanto enviamos información de los modelos propuestos  Stara 1135 y Stara 1235

RESPUESTA: No se acepta

Para los Equipos solicitados (OXÍMETRO. Marca WTW, Modelo Oxi 3210 ó  Marca SCHOTT, modelo Handylab OX1 set), se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio.

PREGUNTA 9:

ITEM 3 Plancha de agitación Fisher Isotemp: Proponemos el equipo marca Thermo Barnstead modelo SP131325Q

RESPUESTA: Se acepta ésta alternativa. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 10:

ITEM 6 Centrífuga Universal marca Unico scientific: Proponemos el equipo marca Labnet modelo Z306

RESPUESTA: Se acepta ésta la Marca LABNET; pero no se acepta la referencia Z306 porque las revoluciones por minuto van hasta 13.500 y se requiere solamente hasta 4000.  Por ello si se presenta una referencia de la marca LABNET, debe cumplir estrictamente las especificaciones solicitadas y el valor del equipo incluyendo los accesorios no puede superar el presupuesto establecido por la Universidad el cual para este ítem es de $6.380.000 IVA Incluido. Se aclara que la centrifuga es completa, es decir debe  incluir el rotor. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 11:

ÍTEM 1: CONDUCTIVIMETRO / PH METRO DE MESA MARCA CONSORT DE BELGICA,

MODELO C1010.

RESPUESTA: No se acepta.
Ya que para el equipo solicitado CONDUCTÍMETRO / PH Mesa. FISHER. Ref. 13636 AB200, se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio.
PREGUNTA 12:

ITEM 2: OXIMETRO DE MESA MARCA CONSORT DE BELGICA, MODELO C1010Z

RESPUESTA: No se acepta ya que el Equipo solicitado OXÍMETRO. Marca WTW, Modelo Oxi 3210 ó  Marca SCHOTT, modelo Handylab OX1 set. Se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio.
PREGUNTA 13:
ITEM 1 - PH-METRO-CONDUCTIVIMETRO: OFRECEMOS LA MARCA JENWAY, EL MODELO: 3540 DE MESA - INGLES. ANEXO CATALOGO.

http://www.jenway.com/product.asp?dsl=286
RESPUESTA: No se acepta

Para el equipos solicitado (CONDUCTÍMETRO / PH Mesa. FISHER. Ref. 13636 AB200), se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio. Anteriormente el laboratorio contó con un equipo marca Orión y debió darse de baja debido a su inadecuado funcionamiento. Su tiempo de vida fue inferior a equipos de otras marcas que se compraron a la par.

PREGUNTA 14:

ITEM 2 - OXIGENOMETRO - OFRECEMOS JENWAY - NO SE SI ES PORTATIL O DE MESA. DE MESA LA REF: 9500 Y PORTATIL 970

RESPUESTA: No se acepta

Para los Equipos solicitados (OXÍMETRO. Marca WTW, Modelo Oxi 3210 ó  Marca SCHOTT, modelo Handylab OX1 set), se cuenta con los accesorios, repuestos y consumibles para estos equipos y adicionalmente se cuenta con documentación estandarizada para el uso de los mismos. Se ha realizado calificación periódica del desempeño de los equipos cuyos resultados siempre han cumplido con las especificaciones requeridas por el laboratorio.

PREGUNTA 15:

ITEM 3- OFRECEMOS LA PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA STUANRD –INGLESA. EL MODELO: SD162 O EL MODELO  UC152D- ANEXO CATALOGOS

http://www.stuart-equipment.com/product.asp?dsl=4054
RESPUESTA: No se acepta.

El modelo ofertado SD 162 No cumple especificaciones. El plato es de aluminio y se pide cerámico. El tamaño del plato tampoco cumple 160 * 160 cm (se pide mínimo de 180*180)
PREGUNTA 16:

ITEM 5 - LAS INCUBADORAS CON AGITACION SE PUEDEN MARCA STUARD - INGLES. ANEXO CATALOGO Y EL LINK ES:

http://www.stuart-equipment.com/product.asp?dsl=72
http://www.stuart-equipment.com/product.asp?dsl=950
NO REQUIERE CLAMPS, ES CON RODILLOS

RESPUESTA: Se acepta la marca  STUARD Modelo SI500, siempre y cuando el valor del equipo incluyendo los accesorios no supere el valor presupuestado por la Universidad el cual para este ítem es de $20.068.000 Valor Unitario IVA Incluido. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 17:

ITEM 6- CENTRIFUGA- SE PODRIA COTIZAR LA GEMMY. EL ROTOR ES DE OSCILACION LIBRE O ANGULAR? LA REFERENCIA SERIA LA PLC-025 CON ROTOR DE OSCILACION LIBRE DE 

RESPUESTA: Se acepta la marca  GEMMY Referencia PLC-025, siempre y cuando el valor del equipo incluyendo los accesorios no supere el valor presupuestado por la Universidad el cual para este ítem es de $6.380.000 IVA Incluido. Se aclara que la centrifuga es completa, es decir debe incluir el rotor. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 18:

ITEM 8- PLANCHA DE CALENTAMIENTO- SE PODRIA COTIZAR  LA DE MARCA STUARD- INGLES, CR 300

http://www.stuart-equipment.com/adminimages/Stuart_page_33_CR300_ceramic_infa_red_hotplate.pdf
RESPUESTA: Se acepta la marca  STUARD MODELO CR-300, siempre y cuando el valor del equipo incluyendo los accesorios no supere el presupuesto establecido por la Universidad el cual para este ítem es de $1.600.000 Valor Unitario IVA Incluido. Ver Anexo Modificado
PREGUNTA 19:

ITEM 9 - TURBIDIMETRO- SE PUEDE COTIZAR EL TURBIDIMETRO DE HF SCIENTIFIC. 

RESPUESTA: Se acepta la marca  HF SCIENTIFIC Modelo MicroTPW portátil, siempre y cuando el valor del equipo incluyendo los accesorios no supere el valor presupuestado por la Universidad el cual para este ítem es de $$5.829.000 IVA Incluido. Ver Anexo Modificado.
IMPORTANTE 

   Para recordar:

· Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del documento de condiciones.

· Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

· Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Documento de Condiciones, así como el contenido de la presente ADENDA.  

· Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo Modificado, que se publica con la presente Adenda.

· Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

