## ANEXO 1 ÍTEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
LICITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2016
SUMINISTRO DE EQUIPOSY ACESORIOS PARA LABORATORIO
Recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de Risaralda
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA
ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES OFERTADAS | MARCA / REFERENCIA/ MODELO OFERTADO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | CAMARA DE ELECTROFORESIS SUBCELL GT | CAT#: 170-4484. Bandeja 15x25cm y Base de gelificacion. Sistema de electroforesis horizontal completo. Bandeja UV transparente de 15 x 25 cm, dos peines de 1.5 mm, uno de 15 pozos y otro de 20 pozos.Debe inluir gel caster. | BIORAD | 2
NOMBRE EMPRESA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT

## ANEXO 1 ÍTEM 2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
LICITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2016
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACESORIOS PARA LABORATORIO
Recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de Risaralda
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA
ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES OFERTADAS | MARCA / REFERENCIA/ MODELO OFERTADO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
2 | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRO DE MASAS/MASAS, TIPO TRIPLE CUADRUPOLO. | Cromatógrafo de Gases con Espectrómetro de Masas/Masas, Triple cuadrupolo, marca THERMO SCIENTIFIC, modelo TSQ DUO. GC MS triple cuadrupolo con un rango de masas extendido desde 1,2-1100 Da, y una estabilidad de masas con ±0,1amu hasta por 48 horas. Con la posibilidad de emplear un rango extendido de temperatura en la región de la fuente de iones para aplicaciones especiales que va desde 50°C hasta 350°C y de la línea de transferencia, mínimo de 50 a 400°C. Puerto de Inyección Split/splitless. Modular para columnas capilares. Inyector automático que permita el manejo de muestras e inyección automática al sistema, por medio de una inyección automática con carrusel para 155 muestras. sensibilidad en Full scan 1 pg OFN >=1500:1, con celda de colisión un cuadrupolo, que permita el uso de N2 o Ar como gas de colisión, velocidad en modo full scan de mínimo 20000 amu/s y en modo MRM de mínimo 300 transiciones / segundo con tiempo de residencia mínimo de 1 milisegundo, que permita realizar análisis ultrarrápidos de múltiples compuestos. Con modos t-SIM y FS/t-SIM para la construcción de métodos instrumentales con facilidad y robustez en el tiempo, capacidad de ejecutar Fulscan/SRM en simultáneo y realizar opcionalmente t-SRM. Sensibilidad SRM para1 pg OFN de mínimo 6000:1, El triple cuadrupolo desde ser capaz de convertir métodos t-SIM/t-SRM en métodos segmentados, selectividad con sintonización automática de 0,4u y para métodos SRM seleccionables entre 0,7 1,5 y 2,5 u para aumentar la sensibilidad. Rango de energía del impacto electrónico mínimo de 0 a 150 e Voltios Límite de detección instrumental de mínimo 4 fentogramos fg de OFN. Con bomba turbomolecular de 300L/s. Software y sistema de manejo de datos chromeleon (43280000-GC-MS). Computador 2.4 GHz, disco duro de 500GB, DVD monitor de 22”, resolución mínima, 1280X1024. Software con cumplimiento de normas CFR21 parte 11. Espectrotecas de masas de Librerías NIST y WILEY ultimas versiones del mercado. UPS 5 KVA. Garantía de una año, 2 mantenimientos preventivos, uno a los 6 meses y otro al año. DEBE INCLUIR CAPACITACIÓN EN LA FÁBRICA PARA UNA PERSONA durante 4 días, incluyendo tiquetes y costo del curso. Además capacitación de 60 horas, con horario flexible, acordado por las partes. | Thermo Scientific | 1
NOMBRE EMPRESA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT

## ANEXO 1 ÍTEM 3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
LICITACIÓN PÚBLICA 04 DE 2016
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACESORIOS PARA LABORATORIO
Recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de Risaralda
ANEXO 1 MODIFICADO - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA
ÍTEM 3 EQUIPOS LABORATORIO DE MEDICINA
SUBITEM | EQUIPO | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | MARCA | CANTIDAD | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES OFERTADAS | MARCA / REFERENCIA/ MODELO OFERTADO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | BOMBA DE VACIO, VACUUM PUMP | REF. VLP120115 Description VLP120; 115V 60Hz Depth (Metric) 420mm Height (Metric) 230mm Hertz 60Hz Oil Capacity 0.7L Pump Displacement 116L/min. (at 60Hz); 97L/min. (at 50Hz) Ultimate Vacuum Level 1.5 mtorr/1.95 x10?³mbar Vacuum Inlet Fitting 12.7 OD Voltage 115V Weight (Metric) 22kg Width (Metric) 160mm Electrical Requirements 115V 60Hz | THERMO | 1
2 | SISTEMA DE CRIOPRESERVACIÓN BIOCANE | REF. CK509X3 Capacidad para 630 crioviales Tipo de almacenamiento: Llenado manual / Cartucho Capacidad de LN2: 34,8 litros Velocidad de evaporacion estatica: 0,18 litros/dia Tiempo contencion estatico: 193 dias Diametro de cuello: 8,8 cm N° de cartuchos (Incluidos): 6 Dimensiones de cartucho: 27,9 cm de longitud por 7,1 cm de diametro. | THERMO SCIENTIFIC | 1
3 | CÁMARA CLIMÁTICA CON ILUMINACIÓN | Modelo BJPX-A400II. Iluminación por tres lados. Capacidad de 400 L. control de temperatura de 0,1 °C. estabilidad de Temperatura + 1 °C. Uniformidad de temperatura ± 2 °C. 2 estantes. Limites de humedad +50-90 %HR. Estabilidad de la humedad 5-7 %HR Tipo de iluminación: Iluminación por tres lados Capacidad (litros) 400L Rangos de temperatura Con iluminación: 10-65 °C - Sin iluminación: 4-65°C Control de temperatura 0,1°C Estabilidad de temperatura +1 °C Uniformidad de temperatura ±2°C Estantes 2 Límites de humedad +50-90% H.R. Estabilidad de humedad +5-7% H.R. Intensidad de iluminación 0 - 22.000 LX Control de iluminación Seis niveles de iluminación con control de iluminación relativa Temperatura ambiente 5 - 35 °C. Tiempo de trabajo continuo No inferior a 180 horas Consumo 1200 W Alimentación 110-220V, +10%, 50/60 Hz Dimensiones interiores 59 x 62 x 110 cm Dimensiones externas 78 x 79.5 x 180 cm. Debe incluir capacitación para uso. | BIOBASE | 1
4 | SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA | CAT#: 760-0047 BIOLOGIC DUOFLOW 10 completo con colector de fracciones BioFrac. El BioLogic Duoflow es un sistema de Presión media compatible con cualquier columna para esta presión. El sistema cuenta con 2 Bombas F10 controladas individualmente de doble pistón, que permiten manejar un flujo de 0.01–10 ml/min, a una presión máxima de 3500 psi (233 bar, 23 MPa) Mixer modelo MX-1 que asegura la homogenización de las soluciones o gradiente Detector UV: simple con filtro estándar 254 (para DNA) y 280 nm (para proteínas). Permite fácil acceso para reemplazar la lámpara y usar filtros adicionales opcionales (no incluidos): 214, 365, 405, y 436 nm. Se puede configurar de manera opcional con un detector Quadtec para detección simultanea de 4 longitudes de onda Monitor de conductividad detecta gradientes de sales para determinar la concentración de sal que eluye una proteína Opcional: Monitor de PH Válvula AVR7-3 con 7 puertos, para inyección automática de muestra para loops de 25 μl a 5 ml. Incluye: Kit de conectores Kit de inicio con columna UNO Q1 Colector de fracciones BioFrac con métodos de colección por tiempo, gota, tiempo ventana o volumen ventana, detección pico (threshold). Completo con rack F1 (2 flat pack) para 90 tubos de 12-13mm para un total de 180 tubos y Rack Set H1 (4 flat pack) cada uno con capacidad de 42 micro tubos de 1.5ml para un total de 168 micro tubos. Adicionalmente permite acomodar otros racks para varios tamaños de tubos, viales, microtubos y rack preparativo. Controlador Dell y monitor. Software Biologic Duoflow para un control intuitivo del instrumento, el cual permite la creación de protocolos, usuarios y almacenamiento de corridas en un sistema de base de datos de fácil manejo. 100/120 V Compatible con la mayoría de los solventes usados en cromatografía Temperatura de operación: 4°C (en cuarto frio) a 40°C. Debe incluir instalación y capacitación. | BIORAD | 1
5 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | ModeloFLC-120 ClaseII TipoA1/A2. Diseño, fabricación y validación bajo estándar de calidad ISO9001 y según recomendaciones NSF-49. Protección total al operario por barrera de presión negativa , al producto mediante flujo laminar vertical Clase100 y al medio ambiente por filtración HEPA. Con sistema de recirculación de aire. Bandeja de trabajo acero inoxidable, exterior en lámina de acero ColRolled , recubrimiento epóxico electrostático. Con los siguientes accesorios requeridos: * Accesorio MID Monitor: Alarma visual, sonora y auditiva con interface gráfica en LCD. *Lámpara luz ultravioleta: Esterilización en reposo (germicida UV). *Toma auxiliar doble: Con tapa de seguridad 110 Vac. *Base tubular, soporte de la cabina de 90 cm de alto (Para cabina FLC-120). | C4 | 2
6 | ACCESORIOS PARA CENTRÍFUGA REFRIGERADA EPPENDORF REFERENCIA 5804R | Deepwell plate rotor A-2-DWP, incl. 2 buckets A-2-DWP, incl. 2 buckets. REF. EPPE5804740009 | EPPENDORF | 1
|  | Rubber base plate, 2 pcs. REF. EPPE5427702008 | EPPENDORF | 1
|  | Adapter for 100 ml rectangular bucket for use with standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 3-15 ml, 2 pcs. bucket for use with standard,Vacutainer,Falcon and microtest tubes 3-15 ml, 2 pcs. REF. EPPE5804753003 | EPPENDORF | 2
|  | SWING-BUCKET ROTOR S-4-72, 4 X 250 ML, INCL. 4 ROUND BUCKETS 250 ML (5804/R) 4 X 250 ML, INCL. 4 ROUNDBUCKETS 250 ML (5804/R) REF. EPPE5804746007 | EPPENDORF | 1
|  | Adapter for 8 x 15 mL conical tubes, for rotor S-4-72, set of 2 tubes, for rotor S-4-72, setof 2. REF. EPPE5804783000 | EPPENDORF | 2
|  | Adapter for 4 x 50 mL conical tubes, for rotor S-4-72, set of 2 tubes, for rotor S-4-72, setof 2. REF. EPPE5804784006 | EPPENDORF | 2
|  | Adapter for 2 x 50 mL conical tubes, skirted, for rotor S-4-72, set of 2 tubes, skirted, for rotorS-4-72, set of 2. REF. EPPE5804785002 | EPPENDORF | 2
|  | Adapter for 14 x round bottom tubes diameter 13 mm x 75-100 mm, for rotor S-4-72, set of 2 tubes diameter 13 mm x 75-100mm, for rotor S-4-72, set of 2. REF. EPPE5804789008 | EPPENDORF | 2
7 | INCUBADORA DE CO2 CON REGULADOR DE CO2 | INCUBADORA DE CO2 CON CHAQUETA DE AGUA MARCA THERMO SCIENTIFIC SERIE 8000 WJ, CAT. 3428, CON REGULADOR DE CO2 DE 2 ESTADOS THERMO SCIENTIFIC # 965010. Construcción de triple pared y gran volumen de agua. Provee de estabilidad de temperatura y perdidas de calor. Control de la calidad de aire HEPA clase 100, que continuamente filtra el volumen de la cámara para proveer una atmósfera de cultivo aséptica alcanzada dentro de 5 minutos de cerrar la puerta interna. Interior de Acero inoxidable con esquinas redondeadas al 100% para reducir el riesgo de contaminación y fácil limpieza. Centro de control de mensaje LCD. Panatalla digital para CO2 y temperatura. Cuatro (4) bandejas de acero inoxidable perforadas. Rango de temperatura desde ambiente +5 °C a 55 °C; control de +/- 0,1°C; uniformidad +/- 0,2°C @ 37 °C; alarma programable por el usuario Alto/Bajo, Rango de CO2 de 0 a 20%; control de +/- 0,1%; presión de entrada a 15 psig (1.0 bar). Sensor de CO2 por conductividad térmica. Exactitud y estabilidad del 0,1%. Alarma programable por el usuario. Volumen en la cámara de 184,1 litros. Dimensiones de la cámara: 54,1 x 68 x 50,8 (ancho x alto x fondo). Dimensiones externas: 66 x 100,3 x 63,5. Requerimiento eléctrico: 115V. 50/60 Hz. | THERMO SCIENTIFIC | 1
8 | BIOREACTOR MOD R'ALF ADVANCED 5.0 LITROS | PARA CULTIVO MICROBIANO. Equipo básico como la descripción adjunta, incluye: Vaso 5.0 litros Volumen Total 1.2 - 3.3 litros Volumen de Trabajo Vaso en vidrio con base redondeada y chaqueta sencilla. Tapa en acero inoxidable 316L Con puertos esterilizables a prueba de presión 1 x Puerto para el motor en la parte superios Vaso 2 L: 8 x DN12 puertos, 5 x DN4 weld-in puertos adicionales, 1 x tubo de profundidad para cosecha/muestreo (en DN12 port) Vaso 5 L y 6.7 L: 12 x DN12 puertos, 1 x DN19 puerto, 5 x DN4 weld-in puertos adicionales, 1 x tubo de profundidad para osecha/muestreo (en DN12 port). Motor Directo en la parte superior, motor DC, 20-1500 rpm. Agitación Sello mecánico, eje, 2 de altura ajustable con gitadores de seis aspas, jaula de bafles Circuito de temperatura a través de circulación de agua caliente/fría en baffles. Aireación Filtro esterilizable autoclavable, válvula de check, tubo de aireación con anillo dispersor, max. Presión 1.5 barg. Ventilación enfriador por reflujo, piezas de conexión, filtro través de circulación de agua caliente/fría en bafles. Sondas Pt100-sonda de temperatura autoclavable incl. Cable de conexión pH-electrodo gel autoclavable incl. Cable de conexión pO2-sonda autoclavable incl. Cable de conexión Anti espuma / nivel sonda autoclavable incl. Cable de conexión. Sistema de muestreo autoclavable para muestreo higiénico. Inóculo copa para el diafragma en silicona. Mediciones y Controles Integrado en la torre de acero. Suministro eléctrico Individual por ferementador, cada uno: 1 x 230 V, N+G, 60 Hz, 10 A. Control de Temperatura Control DDC, incluyendo las bobinas de calentamiento en el circuito de temperatura Controlador de temperatura para calentamiento y enfriamiento, rango de temperatura 4 a 80 °C. Control de Velocidad. pH Control dosis de acido y base. p02 Control. Unidad de aireación. Módulo de Bomba con 1 Bomba de velocidad variable y 2 Bombas de velocidad fija por Fermentador, así: Bomba peristáltica de Velocidad Variable Para cada fermentador: 1 x para alimentación de medio o antiespumante, reversible y velocidad ajustable, incluyendo 2 metros de manguera siliconada, 1 x 250 mL frasco autoclavable con tapa rosca GL45 y filtro esterilizable Apropiado para Control Cascada pO2. Bomba peristáltica con Velocidad fija Para cada fermentador: 2 x para base, acido, velocida fija incluyendo 2 metros de manguera siliconada y pinza,, 2 x 250 mL frascos autoclavable con tapa rosca GL45 y filtro estéril. I/O Package Ofrece interfaces libres para configurar equipos externos. Control de Procesos – BioSCADA RALF (con PC). Requisitos del Hardware (minimum): Pc/laptop con Sistema operative Windows, procesador mínimo PIII y 1,2 GHz, 512 MB RAM, 20 GB Disco duro, monitor color, CD-drive, mouse y teclado, conexión a red o CD- riter. El software corre bajo system operativo Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. BioSCADA RALF – Software para Control de procesos. BioSCADA RALF funciones. Doble pared en lugar del Vaso de pared sencilla. Debe incluir Instalación y capacitación. | BIOENGINNEERING | 1
9 | MICROSCOPIO INVERTIDO IX53 | MICROSCOPIO INVERTIDO IX53 PARAPARA FLUORESCENCIA Y CAMPO CLARO. OBJETIVOS DE LARGA DISTANCIA PLAN FLUORITA DE 10X, 20X, 40X, 60X. LUZ HALOGENA. INCLUYE 4 CUBOS DE FLUORESCENCIA CAT. IX53 INCLUYE LOS SIGUIENTE ACCESORIOS: * Color CCD camara, 5 MPix, FireWire, enfriamiento para 15°C Marca Olympus. Cat. XC50, *U-TV0.5XC-3-2; CCD Adaptador de la camara,0.5X LENS,C-MOUNT. Cat.UV10547, * SOFTWARE CELLSENS ESTÁNDAR VERSION 13. Cat. CSST113. Debe incluir instalación y capacitación. | OLYMPUS | 1
10 | ESTEREOMICROSCOPIO, TRINOCULAR BASICO SZ61 CON ILUMINACION TRANSMITIDA/REFLEJADA LED. | ESTEREOMICROSCOPIO, TRINOCULAR BASICO SZ61 CON ILUMINACION TRANSMITIDA/REFLEJADA LED. CAT. SZ61. Debe inlcuir cámara color Cmos, 10.5 Mpix, USB SC100 Cat. SC100 | OLYMPUS | 1
11 | ULTRACONGELADOR (-50°C A -86°C) | Capacidad (cu.ft/lt): 19.4/548 Cap. en viales de 2ml: 40000 Consumo de Energía, kW/día: 19 Display: Touch Screen LCD Modos de Operación: 2, de alto desempeño o de ahorro de energía Monitor de Salud del equipo: Estándar Salidas de Monitoreo: Contactos secos, RS-485, 4-20mA - Estandar Salida para Información: a través de USB Registro de Datos Estándar: - 15 años de información Tabla Registradora: Opcional, 7 días, sin tinta Seguridad: Con llave, compatible con cualquier candado y Setpoint de seguridad: Con tarjeta de acceso opcional Indicaciones en Display: Voltaje compensado y descompensado, monitoreo de condensador, Indicador de baja batería (del sistema y del backup), Indicador de limpieza de filtro, Indicador puerta abierta (visible y sonora). Construcción Interna: Acero pintado, resistente a la corrosión Aislamiento: Paneles de vacío con espuma soplada en agua Material, puertas internas (4): Acero inoxidable en el exterior, aislado en poliestireno Tipo de refrigeración: Dual en cascada Ruedas para movimiento: Estándar Sistemas de Backup: De CO2 y/o LN2 opcionales Dimensiones Internas (cm): 130x58x71 Dimensiones Externas (cm): 198x82x95 Requerimientos Eléctricos: 115V / 60 Hz. | THERMO | 1
12 | AGITADOR ORBITAL DIGITAL SIN CUBIERTA - SHKE2000 CON ACCESORIOS | REF. SHKE2000. Especificaciones Técnicas. Rango de Velocidad: 15 a 500 rpm ±1. Diámetro de la Orbita in/cm: 0,75 / 1,9. Máxima Carga (Lb/Kg): 35/15.9. Tipo de Control: Digital. Dimensiones Externas LxWxH cm): 44,2x34,3x16,3. Requerimientos Eléctricos: 120 V / 50-60 Hz. Con accesorios: * PLATAFORMAS UNIVERSALES - Cat. 30100, *MICROPLACAS Cat. 30175, * RECIPIENTE 250ML Cat. 30154BI, *RECIPIENTE 500ML Cat. 30156BI *RECIPIENTE 1LT Cat. 30157BI, *RECIPIENTE 2 LT Cat. 30158 | THERMO | 1
13 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA MILLIPORE MILLI Q DIRECT 8 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA MILLIPORE MILLI Q DIRECT 8 ZR0Q0080WW CON: * SISTEMA PRETRATAMIENTO STANDARD PARA EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA INVERSA Ref. PRETRATAM, *TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CAPACIDAD DE 30 LITROS ref. TANKPE030, *FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA POR OSMOSIS INVERSA ref. TANKMPK02, *BIOPAC CLINICAL REF. CDUFBC001. Debe incluir instalación y capacitación. | MILLIPORE | 1
14 | pH METRO DE MESA ACCUMET MODELO AB 150 | Certificaciones: NIST, ISO, FDA, USDA, EPA. »Instrucciones fáciles de entender »Nuevo display gráfico con luz de fondo ajustable »Calibración con valores personalizados del tampón de pH »Fecha y hora para requerimientos GLP »Protección por contraseña »Recordatorio de calibración y alarma alta / baja »Memoria de 500 puntos, registre manualmente o en intervalos »Vea fácilmente los datos de calibración en pantalla »Resolución 0.001 en pH y exactitud ± 0,002 pH Rango de pH: -2.000 a 20.000 Resolucion: 0.1/0.01/0.001 Rango de mV: +/- 2000.0 mV / mV rel. Temperatura: -5°C a 105°C Incluye: Medidor, electrodo de pH / ATC, brazo para electrodo, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentación 100/240V, y manual. REF. 13636AB150 | FISHER | 1
15 | SISTEMA GUAVA EASYCYTE 8HT | Sistema Guava Easycyte 8HT. Laser: Azul(488nm) y Rojo(640nm), Detectores de fluorescencia: Verde (525/30 nm), Amarillo (583/26nm), Rojo1(690/50nm), Rojo2( 661/19nm) Nir 1(785/70nm), Nir2(785/70nm) Incluye: Laptop Dell Latitude E6500. con Intel Core 2. Incluye Guavasoft, Software para sistemas Guava EasyCyte. Debe inlcuir instalación y capacitación. | MERCK MILLIPORE | 1
NOMBRE EMPRESA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT