La Universidad Tecnológica a continuación da respuesta a las dudas presentadas.

PROVEEDOR 1.

ITEM 3 – Càmara de Electroforesis Horizontal.

Ofrecemos marca LABNET Catàlogo E1015-TRI con las siguientes características:   Cámara de electroforesis horizontal Modelo ENDURO 15.15 marca LABNET  para geles hasta de 15 x 15 cm, cámara volumen de buffer 500 ml, máxima capacidad de 210 muestras, tapa con cables para conectar a fuente de poder. Incluye 1 Peine cada uno de 16 y 28 pozos, Bandejas formadoras de 15 x 7, 15 x 10 y 15x15,   REFERENCIA E1015-TRI.

REQUIERE FUENTE DE PODER NO INCLUIDA

R/ Se acepta la marca, referencia y  modelo  sugerido.  NO se requiere fuente de poder

ITEM 4 – Termociclador.

Ofrecemos marca LABNET Catàlogo TC9610, con la siguiente característica: Termociclador de Gradiente modelo MultiGene OptiMax marca LABNET con 1 Bloque para 96 pozos utiliza un nuevo protocolo para optimizaciòn del proceso sobre los viejos sistemas de gradiente. Utiliza la tecnologìa FlexTemp que efectivamente separa el plato de 96 pozos dentro de 6 (4x4) regiones de temperatura. Estas regiones son fàcilmente identificables por los cuadrados azul y negro visibles en la microplaca en lugar de tener el termociclador que escoger temperaturas para Ud.  ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad Muestras: Placas 1 x 96 pozos, 12 tiras 8 x 0.2ml o 96 tubos x 0.2 ml, Mètodo enfriamiento/calentamiento: Peltier, Rango programable de temperatura  4°C a 99.9°C con control calculado o por el bloque, Exactitud y uniformidad ± 0.5°C / ±0.5°C, Rango Temperatura Gradiente 30°C a 99°C en segmentos de 6 bloques que pueden ser independizados, Máxima diferencia de temperatura entre bloques de 6 segmentos: 24°C, Programación temperatura de la tapa 60° a 65°C, 100° a 115°C, Programa de Memorias hasta 200 programas completos, Archivos programas usuario: 50 juegos con protecciòn por clave, Puertos de salida  USB y RS232, Dimensiones 24 cms ancho x 42 cms fondo x 25 cms alto, Opera a 120 Voltios  50/60 ciclos. REFERENCIA TC9610.

R/ Se acepta la marca  y las especificaciones técnicas sugeridas

ITEM 5 – Congelador a -80ºC. HACEMOS LA OBSERVACION de que en su descripción en una parte indican capacidad de 360 litros y en otra de 390 litros.

Ofrecemos marca SO-LOW Catàlogo U85-13 con las siguientes características, capacidad de 370 Litros:  Congelador vertical línea de lujo de Ultrabaja temperatura marca SO-LOW Rango Temperatura -40 a -85ºC. Capacidad 13 pies cúbicos (± 370 Lts)  Controlado por microprocesador. SO-LOW ùnico fabricante con Control de doble display digital de temperatura: Un LED verde muestra la temperatura fijada y un LED rojo indica la temperatura actual en el interior de la càmara, lo cual asegura que el congelador està operando al rango de temperatura deseado. Interior en acero galvanizado calibre 14 que garantiza conducciòn de la temperatura màs eficientemente que el acero inoxidable. Esto produce menos stress en los compresores haciendo que ellos corran el frìo màs largamente.  Exterior en acero cold rolled calibre 16. Sistema de alarmas de prueba, audibles y visibles cuando hay alguna falla mecànica o elèctrica con protecciòn de sobre y baja temperatura. Rele de alarma a distancia  es provisto en el equipo. Sistema de refrigeraciòn en cascada con 2 compresores herméticos.  Refrigerantes libres de CFC y HCFC, aislamiento interior en poliuretano de 5” de espesor. Dimensiones internas 50.8 cm ancho x 55.9 cms fondo x 130 cm alto. Dimensiones Externas 91.4 x 85 x 201.9 cms.  Sistemas de empaques que permiten un cierre completamente hermético. 5 Gabinetes internos con puertas independientes para colocar  3 gradillas por gabinete, que sostendrán las cajas de crioconservación (Raquetas No incluídas, se cotizan por separado). Este Modelo acepta hasta 15 Raquetas de 9 entrepaños cada una. Sistema de alarma con batería recargable; Puerta exterior sòlida.  Puerto de acceso de ½”.  Timer. Sistema de timer automàtico reinicia el equipo en caso de falla eléctrica, evitando la sobre-carga. INCLUYE: Graficador digital Modelo DR100 SO-LOW puede almacenar hasta 18 meses la historia de la temperatura de los congeladores sobre grabación cada 10 minutos. Pantalla de toque con backup de baterìa. Amplio rango de temperatura -200º a 1250ºC; Registra hasta 320.000 datos. Backup de baterìa 72-horas.  Software incluìdo descargable. Mìnima y máxima temperatura mostradas para cada sensor. Conectividad Ethermet, puerto USB alerta Email/Text para bajar datos cargados, capacidad para grabar hasta 4 equipos, requiriendo sensores adicionales. Viene standard con 1 sensor cableado.  Accesorios opcionales permite la instalación de sistemas Back-Up LN2, CO2, raquetas de inventario, guantes de seguridad  para el frìo.   Opera a 120 voltios 50/60 Ciclos. Cumple con aprobaciòn elèctrica ETL.  REFERENCIA U85-13; DR100

http://www.so-low.com/dr100-digital-recorder/

R/  No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

ITEM 9 – Incubadora con agitación. HACEMOS LA OBSERVACION de que estas Incubadoras requieren la adición de Pinzas para sostener los frascos que se van a agitar. Por esta razón deben adicionar las especificaciones del volumen de los frascos que los proponentes debemos incluir con la propuesta.

Ofrecemos marca LABNET Catálogo I-5222-DS con las siguientes características, pendiente de definición cantidad y volumen de frascos a utilizar en la Incubadora, la cual acepta frascos de 125, 250, 500 y 1000 ml

Incubadora de mesa con agitación  Modelo 222 DS marca LABNET, velocidad 20-300 RPM, órbita circular de 19 mm (3/4”), Rango de Temperatura Ambiente +5ºC– 70ºC, incrementos de temperatura 0.1ºC, temperatura ±0.5ºC, uniformidad ± 0.5ºC, incrementos de velocidad 1 RPM, dimensiones de la plataforma incluìda, 30X30 cm  (Requiere pinzas que se cotizan por separado, según necesidad del usuario).;, dimensiones generales del equipo  37 cm ancho X 53 cm de fondo x 40 cm de altura; peso 19.5 Kg ; monitor de temperatura USB incluido con software SmartCheck (requiere Windows PC, no incluìdo); Timer 1–99 horas o continuo.  Opera a 115V 50/60 Hz. REFERENCIA I-5222-DS; I-5230.

R/    Se acepta la marca  y las especificaciones técnicas sugeridas Volumen de los frascos  de 250 -500 mL.  Debe incluir las pinzas

ITEM 13 – Càmara de Flujo Laminar

Ofrecemos marca LABCONCO Modelo LOGIC con las siguientes características:

Cabina de flujo laminar marca LABCONCO, modelo Purifier Class II Serie LOGIC+ Tipo A2 Capacidad 4 pies (137.9  cms ancho x 79.2 cm fondo x 156.7 cms alto);  que cumple con las especificaciones NSF International incluyendo 99.99% de eficiencia de los filtros HEPA, motor electrónicamente conmutable (ECM) silencioso (<63 dBA)  con un flujo nominal de 105 fpm con recirculación del aire de aproximadamente 70% a través del filtro HEPA. cabina ventilada que protege al usuario, al producto y al medio ambiente; puede ser usada para trabajar con agentes que requieran Niveles de Bioseguridad 1, 2 o contaminantes 3. Otras aplicaciones  incluyen trabajo con drogas antineoplàsticas, material genètico, carcinògenos, alergenos y sustancias adicionales que generan material particulado peligroso.  Centro de información pantalla  LCD que monitorea continuamente las condiciones de la cabina: Fácil lectura con programa MyLogic, barra indicadora estado de los filtros, alarmas audible y visual para alertar al usuario de errores en la cabina, luz fluorescente, reloj digital Características: ventana  (vidrio) desplazable 10”, incluye 1 llave de servicio para aire, agua o gas, Lámpara UV con timer, puerto Vacu-Pass. Receptàculo eléctrico Duplex.  Cumple con las condiciones CLASE 5 para ISO 14644-1 y 2 (anteriormente llamada Clase 100). Opera a 115 voltios 60 ciclos 12 amp, conforme con listado ETL. INCLUYE Base Soporte metálico en tubo estructural de 4 cms x 4 cms con pintura electrostática altura máxima de 33.5” para montar Cabina de 4 pies de capacidad. Patas con nivelaciòn (Producciòn Nacional).      REFERENCIA 302411000; BFL-4.

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugeridos

PROVEEDOR 2.

1-  En el  ítem  10 correspondiente  a un Roto evaporador,  favor aclarar  si  lo requieren  con bomba de  vació  y  sistema de  enfriamiento  Chiller?

R/ Sólo se acepta con bomba de vacío y enfriamiento

2-  Se  deben cotizar las marcas  solicitadas  o aceptan otras marcas de equipos  que  cumplan o superen  las  especificaciones   solicitadas?

R/ Se acepta cotizar otras marcas siempre y cuando  cumplan con todas las características solicitadas y estén dentro del presupuesto estimado para la compra según Anexo 2 publicado con la presente Adenda.

PROVEEDOR 3.

CONDICIONES GENERALES

1). En los términos de la invitación no se establece nada respecto a la instalación de los equipos; por tal razón solicitamos se aclare que la instalación así como los materiales e insumos para la misma correrán por cuenta de la Universidad, incluyendo todos los trabajos de adecuación de los sitios de instalación, de conformidad con las instrucciones que en tal sentido formulará el contratista.

Así mismo es conveniente entonces que soliciten una visita previa a los sitios de instalación con el objeto de poder formular las observaciones e instrucciones que deberán ser tenidas en cuenta por la Universidad para llevar a cabo la instalación.

R/    El proveedor debe de entregar instalados los equipos con su respectivo entrenamiento de manejo.

CRONOGRAMA

2). Por favor indicar las fechas de Adjudicación y de Legalización del contrato, ya que estas no se especifican en el cronograma de la Invitación.

R/ La adjudicación se hará en agosto y la legalización en septiembre.

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA

3). En aras de permitir la pluralidad de oferentes, se solicita sea permitido ofertar productos homólogos o con mejores especificaciones técnicas a los solicitados para el siguiente ítem:

- Ítem 8 – Espectrofotómetro: Se especifica modelo y marca.

Podemos ofrecer el Espectrofotómetro marca Shimadzu modelo UV-1800, el cual trabaja con el mismo rango espectral (190 – 1100 nm) y con una mejor resolución respecto al ancho de banda, ya que solicitan uno de 4nm y el que podemos ofrecer es de 1nm. Igualmente aplica para análisis de proteínas y ADN.

R/ Se acepta la marca  y las especificaciones técnicas sugeridas

4). Solicitamos información del presupuesto por Ítem con que cuenta la Universidad para la compra de los equipos, y así permitirnos como empresa formular la propuesta con los valores dentro del mismo.

R/ Se acepta la sugerencia. Se publica presupuesto por ítem ver Anexo 2

PROVEEDOR 4.

En el anexo 1 todos los equipos e ítems a cotizar aparecen con marca propia, es posible cotizar marcas homologas que cumplan con las especificaciones solicitados y/o que las superen? Estos equipos se encuentran en el mercado con diferentes marcas y nos gustaría poder ofertar los equipos que nosotros representamos

R/  Se aprueba cotizar otras marcas homologas que cumplan con las especificaciones técnicas y modelo requeridos, además que se ajusten al presupuesto estimado para la compra según Anexo 2 publicado con la presente Adenda.

PROVEEDOR 5.

Solicito amablemente la posibilidad de evaluar los equipos y fichas técnicas que se adjuntan para que puedan servir como alternativa de marca a las que inicialmente ponen en el formato adjunto – Anexo 1 de la invitación BS 41.

R/ Se acepta la marca y las especificaciones técnicas sugeridas

PROVEEDOR 6.

La universidad Solicita

-CONGELADOR DE -80ºC MODELO DV039P. Ultracongelador vertical, rango de temperatura de -60°C -86°C. Capacidad 390 Litros. Dimensiones internas (WxDxH) 60 x 50 x 129 cm. Dimensiones externas (WxDxH) 85 x 76 x 196 cm. Voltaje 208– 230V/60HZ. Capacidad 360 litros, Cuatro puertas intiores. Refrigerante Bajo cascade. Serie HFC. Cortacircuitos para proteger la fuente de alimentación del circuito Regulador de voltaje automático. Monitoreo de voltaje digital. Código de alarma. Monitoreo de sistema de alarma. Puerto de comunicación RS232. Software para PC, puerto de comunicación RS485 Software para PC.

Solicitamos Muy respetuosamente Que por favor se retire referencia y marca, para así poder presentar un equipo que cumpla las mismas especificaciones sin tenerse que limitar Que por favor se amplíen rango de dimensiones para Dimensiones interiores 60 x 50 x 129 cm +/- 3 % Dimensiones externas 85 x 76 x 196 cm +/- 4% Se acepte un rango de capacidad de 390 a 400 lt Se acepte el Rango de Temperatura -65 a 86ºC

R/  No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

Z-S-ES-60. Incubadora con agitador SHAKER Control de Temperatura: RT + 5 ~60 ºPrecisión de temperatura en pantalla: 0.1ºPrecisión Control de Temperatura: 37 ° C: ≤ ±0.3. Sincronización: 0 ~ 99h59min. Velocidad de agitación: 50 ~ 300 rpm Órbita: 20mm (Horizontal). Dimensiónes: 420x360x320 mm. Voltaje: AC 110V / 220V 50 / 60 Hz Características. Cuando la tapa está abierta, la ventilación, la calefacción y la agitación se detienen automáticamente. La velocidad del ventilador de circulación es ajustable para evitar la volatilización de la muestra. Sistema de alarma (timer) de la temperatura. Motor de corriente continúa sin escobillas.

Solicitamos Muy respetuosamente Que por favor se retire referencia y marca, para así poder presentar un equipo que cumpla las mismas especificaciones sin tenerse que limitar Que se acepten dimensiones Internas: 530 x 530 x 350 +/- 5% Se acepte movimiento Orbital en un rango de: 20 +/- 5 Se acepte un rango de velocidad de agitación de: 30~ 270 +/- 20 rpm

R/  Se aprueba cotizar otras marcas homologas que cumplan con las especificaciones técnicas y modelo requeridos, además que se ajusten al presupuesto estimado para la compra según Anexo 2 publicado con la presente Adenda.

PROVEEDOR 7

ALTERNATIVAS EN OTRA MARCA

A continuación relaciono la marca alternativa, de la cual somos representantes, para los equipos relacionados en la invitación a cotizar:

DESTILADOR DE AGUA

DESTILADOR DE AGUA (MONODESTILADOR), 230 V / 50-60 HZ, ESPIRAL DE CALEFACCIÓN DE ACERO INOXIDABLE, OTROS PARTES DE VIDRIO BOROSILICATO 3.3, CANTIDAD DEL DESTILADO 3,5 L/H, TEMPERATURA DEL DESTILADO 60 °C,

MARCA: MARIENFELD ALEMAN

R/ No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

BAÑO SEROLOGICO

BAÑOS DE AGUA DE 10 LITROS, GAMA BASIC, 115 V. FABRICADO EN ACERO INOX, RANGO DE TEMPERATURA DE +5 Oc. TEMP. AMBIENTE HASTA 95oC. INCLUYE TAPA TEJADILLO

GRADILLA EN ACERO INOXIDABLE, PARA BAÑO WB-10-14-22,  CON 24 ORIFICIOS DE 18 MM DIAMETRO, OPTIMIZADAS ERGONOMICAMENTE, LAS ASAS NO SE CALIENTAN

MARCA: MEMMERT

R/ Se acepta la marca, referencia y  modelo  sugeridos

BALANZA DE LABORATORIO

BALANZA ANALITICA CAP120 G.  XB-120A

MARCA: PRECISA

Características:

Peso de calibración externo - 100 g para los modelos analíticos XB120A y XB220A

RS232/V24 interfaz bidireccional

GLP (Good Laboratory Practice) Formato de impresión

Código antirrobo electrónico

Tecnología de compensación de fuerza electromagnética de precisión

Carcasa de aluminio fundido a presión

La actualización a través de Internet

Vacuum Fluorescent Display brillante estándar, LCD opcional

Protección IP65 contra la entrada de polvo y agua disponible

Funciones integradas:

Densidad • Conteo • Porcentaje • Múltiples unidades de peso

Especificaciones técnicas Modelo XB120A

Capacidad 	120 g

Legibilidad 	0.1 mg -0,0001 gr.

Repetitividad 	0.1 mg

Linealidad 	0.2 mg

Tamaño de plato 	80 mm/ 3.1 in

Tiempo de respuesta 	4 s

Dimensiones (WxLxH) 	210x340x345 mm

Dimensiones internas de capelo (WxLxH) 	170x170x230 mm

Drift de sensibilidad (10...30°C) 	2 ppm/°C

Rango de temperatura 	0-40°C

Filtros ambientales 	ajustables

Voltaje, Tolerancia 	115V/230, +15%/-20%

Frecuencia 	50-60 Hz

Consumo de energía 	12 VA

Programas de aplicación:

Programas de aplicación: De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total. Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica y pesa de calibración de 100gr.

R/ Se acepta la marca, referencia y modelo  sugeridos

INCUBADORA CON AGITACION

SHAKER UNIMAX 1010  (INCL. MÓDULO DE CALENTAMIENTO Y CAMARA - INCUBADORA 1000) para Frascos y Erlenmeyer de diferentes capacidades

MARCA HEIDOPLH

Movimiento ORBITAL
§ Control digital de la velocidad
§ Ajuste de la velocidad por botón giratorio
§ Timer digital hasta 999 min, señal acústica al final de la operación
§ Display digital de la velocidad de agitación y el tiempo
§ Velocidad de agitación: 30 - 500 rpm
§ Diámetro de la órbita: 10  mm
§ Dimensiones de la plataforma: 290 x 258 mm
§ Capacidad máxima: 5 Kg
§ Material de la plataforma antideslizante
§ Potencia de entrada: 30 W
§ Dimensiones(ancho x alto x prof.): 320 x 125 x 375 mm
§ Peso: 8 Kg
§ Temperatura ambiente permisible: 0-50°C. 
§ Humedad relativa permisible: 80%
§ Clase de protección (DIN EN 60529): IP 40
§ Voltaje: 115 V / 60 Hz

R/ Se acepta la marca, referencia y modelo  sugeridos

ROTOEVAPORADOR

ROTAEVAPORADOR VALUE DIGITAL  VIDRIERIA VERTICAL  G1 STANDARD ELEVACION MANUAL

MARCA HEIDOPLH

Incluye normas principales de seguridad y las características para una mayor facilidad de uso y menor costo de propiedad, además de:
Esta unidad cuenta con una pantalla digital para el grupo y la temperatura real del baño de calor
La conveniencia de grandes controles de dial para el ajuste de la velocidad de rotación y la temperatura del baño
Se recomienda el controlador de vacío manual opcional
§ Velocidad de rotación: 20 - 280 rpm.
§ Baño de calentamiento para agua y aceite: 20 – 210°CResolución de la temperatura del baño: +/- 1 K 
§ Capacidad de calentamiento: 1300 W
§ Superficie de condensación 1200 cm ²
§ Fuente de poder 1400 W
§§ Dimensiones (ancho x prof. x alto): 395 x 490 x 430 mm, Peso: 16 Kg
§ Condiciones de operación: 0-40 °C / 80% Humedad relativa
§ Voltaje de entrada: 115 V - 60 Hz / 1400 W

R/ Se acepta la marca, referencia y modelo  sugeridos. Incluir  el controlador de temperatura

PROVEEDOR 8

En el Anexo 1, especificaciones técnicas y formato para presentación de oferta, ítem 11 y 8, solicitamos amablemente permitir que el equipo no este atado a una marca o referencia específica, esto con el fin de brindar mayores opciones a la universidad.

R/ Se autoriza cotizar marca y referencias diferentes. Se publica Anexo 2 con el presupuesto para cada equipo.

Se solicita amablemente, que se especifique el presupuesto por ítem.

R/  Se acepta, Ver Anexo 2.

PROVEEDOR 9.

Observación 1: En el producto DESTILADOR DE AGUA, presentamos a ustedes una referencia con atributos de capacidad que resaltan un diferenciador clave en la referencia que ofrecemos.

| DESTILADOR DE AGUA (SOLICITADO) | 8704101. Destilador de agua de 3.0 A 4.0 L / h. En vidrio, base en acero inoxidable. 110 V | BOECO | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTILADOR DE AGUA (OFERTADO) | DESTILADOR DE AGUA MODELO DEST-4 DE 4 LT/HORA , REF: BOE 8704000 MARCA: BOECO - ALEMAN | BOECO | 1 |

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugeridos

Observación 2: La cámara de electroforesis horizontal Thermo Scientific brinda calidad y capacidad en los procesos. La marca Thermo Scientific brinda confiabilidad por su experiencia en el mercado.

| CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL 4.8X7.5, 7.8X10, 13X13, 600ML (SOLICITADA) | SCH-JY-SPFT | LB PRO | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL. Ref. OWL-B2. (OFERTADA) | CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL. Ref. OWL-B2. Marca Thermo Scientific. Sistema Mini para Geles. Tamaño del gel: 12cmW x 14cmL. Volumen de operación del buffer: 800 ml. El sistema incluye Cámara Buffer, Cubierta con guías para la fuente de poder, Bandeja Gel (UVT) y 2 peines de 12 y 20 pozos de doble lado, de 1.0/1.5mm de espesor. La mayor longitud del gel y las 2 ranuras del peine le dan la flexibilidad para correr de 8 a 48 muestras en un gel. | THERMO SCIENTIFIC | 1 |

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugeridos

Observación 3: Los altos estándares de calidad de la marca Benchmark Scientific certifican que el termociclador TC 9639 tiene características y atributos que brindan un producto confiable.

| TERMOCICLADOR (SOLICITADO) | AC-96. AgileCyclerTM COLOR Touch Thermal Cycler block(Gradient) rango de temperatura 0 ～ 100 ℃. Tamaño L×W×H 38 c m×24 c m×26 c m. AC-96 | ACTGene | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| TERMOCICLADOR (OFERTADO) | TC 9639 thermal cycler. Rango de temperatura 0 - 100 ° C. Tamaño: 26 x 36 x 25 cm. Color Touch screen. Multi-format block. Program wizard para programar el equipo. Tapa con calentamiento completamente ajustable. | BENCHMARK SCIENTIFIC | 1 |

R/ No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

Observación 4: El equipo Congelador de -80°C, brinda confiabilidad por sus características de alta tecnología y su capacidad de almacenamiento frente a otras marcas del mercado, además de esto, pertenece a la marca Thermo Scientific la cual está muy posicionada  por la alta calidad de sus productos.

| CONGELADOR DE -80°C (SOLICITADO) | MODELO DV039P. Ultracongelador vertical, rango de temperatura de -60°C -86°C. Capacidad 390 Litros. Dimensiones internas (WxDxH) 60 x 50 x 129 cm. Dimensiones externas (WxDxH) 85 x 76 x 196 cm. Voltaje 208– 230V/60HZ. Capacidad 360 litros, Cuatro puertas interiores. Refrigerante Bajo cascade. Serie HFC. Cortacircuitos para proteger la fuente de alimentación del circuito Regulador de voltaje automático. Monitoreo de voltaje digital. Código de alarma. Monitoreo de sistema de alarma. Puerto de comunicación RS232. Software para PC, puerto de comunicación RS485 Software para PC. | KALTIS | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONGELADOR DE -80°C (OFERTADO) | Ultracongelador vertical Modelo 903. Rango de temperatura de -50 - -86° C. Capacidad 368 l. Dimenciones externas: 198x84x83 cm. Cuatro puertas interiores. Tipo de refrigeración Dual en cascada. Construcción interna. Acero inoxidable. Cortacircuitos para proteger la fuente de alimentación del circuito. Display: botones LED. Indicaciones en Display: Monitoreo de condensador, Indicador de baja batería (del sistema y del backup), Indicador de limpieza de filtro, Indicador puerta abierta (visible y sonora). Capacidad de cajas de almacenamiento de muestras: 240 cajas (o 2400 muestras en tubos de 2 ml). Puerto de comunicación RS232. | THERMO SCIENTIFIC | 1 |

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugeridos

Observación 5: El ESPECTROFOTÓMETRO Thermo Scientific además de brindar confiabilidad, presenta atributos físicos que lo convierten en una herramienta eficiente.

| ESPECTROFOTÓMETRO (SOLICITADO) | Modelo V-730. SCH-NANOGENIUS Espectrofotómetro NanoGenius de Mapada Rango Espectral: 190 a 1100nm, Ancho de Banda: 4nm para análisis de proteínas y ADN. | MAPADA | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECTROFOTÓMETRO (OFERTADO) | Espectrofotómetro Modelo Biomate 3S. Rango espectral: 190 - 1100 nm. Ancho de banda: 1.8 nm. Permite análisis de ac. Nucleicos y proteinas asi: Índice y concentración ácido Nucleico (260/280 y 260/230) Índice y concentración ácido Nucleico con barrido (260/280 y 260/230) Concentración ácido Nucleico directa a 260 nm Concentración proteína directa (280 y 205 nm). Coomassie/Bradford (estándar y micro). Lowry (estándar), Pierce Lowry modificado. BCA (estándar), Pierce Micro-BCA™ Ensayo proteínico Pierce 660 nm. Biuret Warburg-Christian. Crecimiento celular (con factor de escala) Calculadora de oligos: absorbancia molar, peso molecular, factor y Tm teórico Rápido barrido del rango completo. Cinética Absorbancia, %T, Concentración. Curva de valores estándar Índice de absorbancia. Diferencia de absorbancia Análisis de longitud de onda fija y múltiple. Validación de rendimiento. | THERMO SCIENTIFIC | 1 |

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugeridos

Observación 6: El sistema de cuantificación ácidos nucleicos de Thermo Scientific tiene características diferenciadoras que permiten el desarrollo ideal de sus procesos de laboratorio.

| SISTEMA DE CUANTIFICACION ÁCIDOS NUCLEICOS (SOLICITADO) | 737501. Sistema de cuantificación de Ácidos nucleicos. Nano Espectrofotometro Genova. Genova Nano micro- spectrophotometer UV/Visible scanning spectrophotometer fitted with micro-volume accessory, supplied with 10x10 cuvette holder, micro-cuvette holder, 4GB USB memory stick, calibration standards and certificate, instruction manuals and universal power supply . | JENWAY, INGLATERRA. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE CUANTIFICACION ÁCIDOS NUCLEICOS (OFERTADO) | Sistema de cuantificación de ac. Nucleicos Modelo Multiskan Go con u-drive para medición con 2ul de muestra. Espectrofotometro UV/VIS con microvolume accesory. Para lectura en microplaca y en microvolumen. Selección de longitud de onda por monocromador. Rango de incubación de 2 - 45° C. | THERMO SCIENTIFIC | 1 |

De acuerdo a las observaciones presentadas anteriormente, solicitamos a ustedes la oportunidad de participar en la licitación con estas marcas, que además de ser confiables y reconocidas por el mercado brindan calidad y tecnología a sus procesos académicos.

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugeridos

PROVEEDOR 10.

ITEM 10 ROTAVAPORADOR:

Con relación a este ítem,

Solicitamos que permitan lo siguiente:

Rotación de 20 - 280 rpm,

Desplazamiento de 120MM A 140MM,

Dirección de rotación reversible o no reversible pues es una mejora.

NOTA: La marca IKA de la cual somos representantes para Colombia tiene las especificaciones  en las cotizaciones adjuntas.

R/ No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

PROVEEDOR 11.

- Para el Ítem 4. TERMOCICLADOR, solicitamos se amplíe las dimensiones del equipo a 43 x 26 x 20 cm, esto con el fin de ampliar las alternativas al usuario.

R/ se aceptan dimensiones mayores.

- Ítem 6, BAÑO SEROLÓGICO, en vista que la solicitud es de un equipo análogo, consideramos que para la Universidad es una buena alternativa contar un sistema digital por el precio de un equipo básico, con contralor PID, temporizador, capacidad de 10 ó más litros y alarma; adicionalmente que permita al usuario calibrarlo con un termómetro de referencia.

R/ No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

- Ítem 11, SISTEMA HPLC, para garantizar la pluralidad de oferentes solicitamos se permita ofertar equipos de otras marcas con tecnología de similar desempeño e incluir que el software se pueda validar; adicionalmente proponemos que el equipo sea modular o integrado, esto con el fin de darle facilidades al usuario de adquirir diferentes tipos detectores a futuro para hacer análisis más especializados.

R/ Se autoriza cotizar otras marcas

R/ Se acepta equipo modular

- Ítem 11, SISTEMA HPLC, debido a que el equipo solicitado es de alto costo, muy respetuosamente solicitamos aclarar la disponibilidad presupuestal.

R/ Ver Anexo 2 publicado con la presente Adenda.

PROVEEDOR 12

ITEM 4- TERMOCICLADOR

SE PUEDE COTIZAR LA MARCA BOECO?. ANEXO CATALOGO. POR FAVOR INDICAR LA CAPACIDAD.

http://www.boeco.com/artikel.php?ID=47

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugerido

ITEM 8- ESPECTROFOTOMETRO – ME PODRIAN INDICAR SI SE PUEDE COTIZAR UN EQUIVALENTE DE JENWAY. ESTE ES EL LINK:

http://www.jenway.com/category.asp?dsl=258&mnu=170

R/ No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

ITEM 9- INCUBADORA CON AGITACION: SI SE PUEDE COTIZAR LA MARCA STUARD DE INGLATERRA.

http://www.stuart-equipment.com/product.asp?dsl=72

SI ES ASI, FAVOR INDICAR CON QUE ACCESORIOS. EL VIENE PARA MANEJO DE FRASCOS Y ERLENMEYER. LOS DE TUBOS FALCON O TUBOS DE 1.5 ML SON ACCESORIOS ADICIONALES

R/ Se acepta la marca,  referencia y modelo  sugerido, para manejo de frascos y erlenmeyer

ITEM 14 Y 15 - SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA MARCA MILLIPORE, TIPO MILLI DI- SE PUEDE COTIZAR EL EQUIVALENTE DE BOECO?.

R// No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

ANEXO CATALOGOS.

- Por medio del presente correo, solicito la posibilidad de tener en cuenta la siguiente Cabina de Flujo Laminar para el ítem No.13, ya que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en dicho ítem.

Para lo anterior describo las especificaciones técnicas de la Cabina de Flujo LAminar Marca C4, marca de gran reconocimiento por ustedes en cuanto a respaldo y servicio técnico en Colombia.

Detalles de la marca ofrecida:

"CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Marca: C4 Modelo: FLH 120 Diseño y fabricación de acuerdo a Federal Standard 209E e ISO 14644. Diseñada, fabricada y validada bajo estándares de calidad ISO 9001. Protección total al producto. Mesón de trabajo en acero inoxidable, construcción exterior en lámina de acero ColRolled, recubrimiento epóxico electrostático. Fácil limpieza y desinfección. Paredes del área trabajo en vidrio de seguridad. Fácil instalación. Flujo de aire horizontal estéril clase 100. Prefiltro de alta eficiencia 90%. Filtro HEPA para ingreso de aire limpio al mesón de trabajo, marco en aluminio, eficiencia 99.99% sobre partículas 0.3 µm medidas con DOP y revisado en fábrica. Difusor de aire para uniformidad del flujo. Luz interior fluorescente. Motor, blower tipo centrífugo con sistema anti-vibratorio y ultra silencioso (<65 db). Panel de control de encendido y apagado de luces, UV y ventilador. Operación de la cabina a 220 V AC, 60 Hz, 1/3 hp, 1φ. Dimensiones (ancho x fondo x alto)(cm): Externas: 127 x 80 x 120. Área trabajo: 125 X 42 X 65.  Base Soporte para la cabina"

Como se puede observar incluso supera un poco el área util de trabajo y cumple con las especificaciones solicitadas.

R/ No se acepta porque no cumple con la totalidad de las características técnicas exigidas

IMPORTANTE:

SE PUBLICA EL PRESUPUESTO DE LA INVITACIÓN POR ÍTEM. VER ANEXO 2.

Los equipos adjudicados en la presente invitación a cotizar deben ser entregados en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universidad Libre seccional Pereira, sede Belmonte antes del día 30 de Noviembre  de 2016.

MODIFICACIONES:

- VER ANEXO 1 MODIFICADO

- VER ANEXO 2 PRESUPUESTO POR ÍTEM

- SE MODIFICA LA FECHA DE CIERRE DE LA INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL DÍA 26 DE AGOSTO A LAS 5:00 PM

PARA RECORDAR:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación, así como el contenido de las ADENDAS.

- El proveedor debe presentar la oferta en el Anexo 1 Modificado. insubsanable

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

Perera, 18 de agosto de 2016