## ANEXO 1 MODIFICADO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
ANEXO MODIFICADO INVITACIÓN A COTIZAR BS/39/2016
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MEDICINA, QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE - PARCE
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | REFERENCIA/MODELO | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Digestor DQO | Digestor para DQO micro de 25 puestos con tapa de seguridad. Termoreactor QUAfast COD165 Capacidad: 25 puestos. Temperaturas preseleccionadas: 100°C, 120°C, 150°C, 160°C y 165°C. Temporizador: 30, 60,120minutos y modo continuo. Voltaje de operación. 100 a 220V, 50/60Hz. Probador PT100 Clase. Protección contra sobre temperatura. Termoregulado por micropeocesador PID. | Thermo SCI. | Modelo QUAfast COD165 | Unidad | 1
2 | Conductímetro | Conductímetro, Thermo Orion Stara 1125. Con celda de conductividad Referencia 018020MD, constante de celda 10cm-1 y rango de trabajo entre 10uS/cm y 2000mS/cm". | Thermo | Orion Stara 1125 | Unidad | 1
3 | Balanza analítica | Balanza analítica:Carga mínima: 0,1 g Carga máxima: 220 g División de escala: 0,0001 g Clase: I Precisión de indicación: 0,1mg Repetibilidad (s): 0,1mg Linealidad: ±0,3mg Pesa de ajuste externa: 200g Tiempo de respuesta (típico): ≤ 3 s | Ohaus | Modelo Pioneer PA224 | Unidad | 1
4 | Plancha de calentamiento | Plancha de calentamiento. Temperatura ambiente hasta 300 °C, 10 posiciones | LB PRO/ Thermo Scientific | Modelo MS-M-S10/ Ref. 11-496-6EQ | Unidad | 1
5 | Centrifuga Fisher AccuSpin 8C | Capacidad de rotor: 8 x 15ml Rango de velocidad: 300 a 4900rpm. (en incrementos de 100rpm).Controlada por microprocesador. Display de lectura LED Comandos digitales. Temporizador de 1 a 99minutos (en incrementos de 1minuto) y función HOLD. 4 programas en memoria. Operable a 120V. | Fisher | Ref: 75008821 | Unidad | 1
6 | Autoclave. | AUTOCLAVE DE MESA HORIZONTAL 62 LTS SEMIAUTOMÁTICA Volumen Cámara Litros: 62 Litros Dimensiones de la cámara Diam x prof : 380 x 490 mm Dimensiones externas ancho x alto x prof: 660 x 525 x 695 Base Interna ancho x prof mm: 295 x 500 Potencia en Kw: 4,0 Voltaje: 220V , 50 / 60 Hz. | TUTTNAUER | Ref: 3850ML | Unidad | 1
7 | Baño de Agua | Controlador de temperatura Advanzado con multiples funciones. Nuevas alarmas audibles Convenientemente guarda los ajustes usados con preajustes de temperatura Fácil de manejar y controlar con pantalla gráfica Diseño de la bisagra mejorada Ayuda a prevenir el daño de baño por sobrecalentamiento con protección de bajo fluido. | FISHER ISOTEMP | Ref: FSGPD10 | Unidad | 1
8 | Sistema Electroforesis Horizontal | Volumen de buffer: 800ml para detección rápida Incluye: bandeja para gel de 13x16cm y dos peines de 1.5mm (12 y 20 pozos) Corre hasta 32 muestras en un gel, tapa de seguridad con líneas conectoras a la fuente de poder, bandeja UV transparente.Dimensiones: (24.5 x 18 x 8cm) | FISHERBIOTECH | Ref: FBSB1316 | Unidad | 2
9 | Balanza de Precisión | Capacidad: 600g. Resolución: 0.01g Tamaño de plato, diámetro:118mm. Repetibilidad (sd). +/-0.03 Linealidad +/-0.01g. Carcasa robusta en plástico, cabina corta-aires. Gran plato en acero inoxidable. 200.000resoluciones internas pantalla LCD/LED Auto ajuste a cero, calibración externa automática8 modos de pesaje. | CITIZEN | Ref: CTG602 | Unidad | 4
10 | Microscopio. | MICROSCOPIO CX23 LED BINOCULAR MARCA OLYMPUS. OBJETIVOS PLANOS: 4X,10X,40X,100X , OCULAR | OLYMPUS | CX23 | Unidad | 2
11 | Destilador de Nitrogeno | DESTILADOR DE NITROGENO. Control de Temperatura: Electrónico / analógico. Potencia de la resistencia: 1500 Watts. Cuerpo en acero inoxidable Caldera en vidrio boro silicato incrustado con semi-llenado automático. Sensor para indicar el nivel de la caldera. Seguridad -Dispositivo de seguridad para ver el nivel de la caldera -protector en Acrílico en la parte frontal. Vidriería: Tipo de conexión Kjeldahl con inyector y válvula de flujo. Construido en vidrio boro silicato. Capacidad: de destilación: 18 mL Voltaje: 220 voltios. INCLUYE: Manual de instrucciones | TECNAL/ HANON/ FOSS | Modelo: TE-0364/ MODELO: K9840 KJELDAHL / Modelo: KT 200 Kjeltec™. | Unidad | 1
12 | Digestor | Material construcción: Estructura en Acero inoxidable pintada en epoxi Cantidad de posiciones: 6 puestos de Ø 48 x 260mm, 300ml Set Temperatura/Conteo de tiempo: Visualización en Display Potencia (W): 1100 Suministro Energía: 115 V / 60 Hz Rango Temperatura: Desde Temperatura ambiente hasta 450°C Estabilidad Temperatura: ± 0,5°C Homogeneidad Temperatura: ± 0,5°C Precisión Temperatura: ± 0,5°C Programas: 20, cada uno con 4 rampas de Temperatura Rango Tiempo Digestión: De 001 a 999 min o continuo Seguridad Sobre -Temperatura: Termostato Sonda Temperatura averiada: Visualización en Display y señal acústica | VELP SCIENTIFICA / HANON/ FOSS | MODELO: DK 6/48/ MODELO DT 208 | Unidad | 1
13 | Incubadora | Capacidad aproximadamente 54 litros. Con puerta interna de vidrio. | MEMMERT / SHELLAB / JEIOTECH | Modelo IN 55 SINGLE/ Modelo SMI2/ MODELO IB-05G | Unidad | 1
14 | Placa de calentamiento | Placa de calentamiento en vidrio cerámico. Dimensiones de la placa: 330 x 300 mm aproximadamente. 110 V. | SI Analytics/ THOMSON – DRAGÓN LAB / IKA/ FISHER | Modelo SLK 12 Ref 285416620 / MODELO MS7-H550-PRO/ MODELO HS7 + ETS-D5 + H44 + H38/ REF. SP88850200 | Unidad | 2
15 | Baño de Circulación con Enfriamiento de 7 Litros | Rango de temperaturas de trabajo de -20° a 135° °C Capacidad de enfriamiento nominal a +20C (W) 200. Capacidad del tanque 7 litros. Material del tanque Acero inoxidable. Estabilidad de temperatura ± 0,07° C Presión máxima 2,3 psi. Presión máxima 0,16 bar. Caudal a la presión máxima 3,6 gpm Caudal a la presión máxima (l/min) 13,5. Capacidad de enfriamiento a -20C (W) 30 Capacidad de enfriamiento a 0°C (W) 120 Capacidad de enfriamiento a +20C (W) 200 Capacidad de enfriamiento a +100C (W) 200 | POLYSCIENCE/ JEIOTECH/ FISHER ISOTEMP | MODELO MX07R-20-A11B/ MODELO RW3-0525/ REF. 13874676 | Unidad | 1
16 | Medidor multiparámetro de pH y de Ion Selectivo (ISE). | Medidor Multiparámetro XL250 PH/MV/TEMP/ISE Fluoride Kit De doble canal BNC para pH; ORP ORP o de ION selectivo con conector BNC. Electrodo, independiente en cada canal y cada rango en Pantalla TFT LCD a color. kit fluoride incluye medidor, electrodo fluoride (13-620-629), electrodo PH accu TupH, compatible con tris, sonda ATC, brazo para electrodo, cables RS232 y USB. fuente de poder y manual. | FISHER / Thermo Orion | REFERENCIA 13636X L250F/ Modelo Stara2147 | Unidad | 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT