## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
ANEXO MODIFICADO INVITACIÓN A COTIZAR BS/50/2016
SUMINISTRO DE SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | CANT | MARCA OFERTADA | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | ISQEQDS: SISTEMA DE CROMATÓGRAFIA DE GASES/ ESPECTROMETRÍA DE MASAS GC/MS. | Debe incluir: * DETECTOR SELECTIVO DE MASAS Modo: ionización de electrones por impacto electrónico (IE), con full SCAN, SIM y secuencial full SCAN/SIM Tipo de fuente de iones: ExtractaBrite con lentes repeledoras, lentes de radiofrecuencia y filamento dual en todos los modos de ionización, con temperatura programable hasta de 350°C. Filtro de masas: filtro de masas de doble cámara con guía para iones fuera del eje, para reducción de ruido. Estabilidad de la masa: Mejor que 0.1u/48 horas/Δt≤2K Detector: sistema de detección Dynamax XR, con dínodo multiplicador de electrones y electrómetro, linear desde 0-68 μA Rango de masas: 1.2 a 1100 uma con resolución de 1 uma. Rata de Adquisición:240 scans/s en SIM y habilidad para adquirir 73 scans en full scan sobre un rango de 125 u Sistemas de bombeo: bomba turbomolecular 66 L/s. La bomba turbomolecular debe contar con el respaldo de una bomba mecánica con una capacidad de al menos 3.0 m3/h Energía del electrón: ajustable de 0 a 150 eV Corriente de emisión: hasta 350 μA. * 1 COMPUTADOR Marca: DELL CORP DESKTOP 3040 SFF Procesador: Procesador Intel CORE i5-6500 Memoria: Memoria 8GB Disco Duro 500GB Monitor: 21,5", DVD+/-RW, Trusted Platform Module (TPM), Win 10 pro. Garantía: 1 año * SISTEMA DE CROMATÓGRAFIA DE GASES Módulo de conexión instantánea del puerto de inyección Split/Splitless, debe incluir: cuerpo del inyector con Control Electrónico de Gas Integrado (IEC) con capacidad de operación en modo de presión y flujo constante, modo de presión y flujo programable, chequeo de fugas y evaluación de columna. 25117580 AI 1300 PARA 1300 SERIES GC. El INYECTOR AUTOMATICO AI 1310 para la serie TRACE 1300 GC debe ser compatible con ambos puertos de inyección SSL y PTV. El mismo AI1310 puede instalarse tanto en el puerto de inyección frontal como posterior. Esta opción debe incluir todas las partes que permiten la instalación del inyector automático para cualquiera de los puertos. El inyector automático debe incluir: carrusel para 8 viales de muestra, viales para solventes 4 mL con tapas y septa (paquete por 5), botella de 50 mL para desechos, 1 x guía para centrar inyector SSL, plataforma para posicionamiento en el GC TRACE 1300 Series, cables y conectores, 1 x microjeringa de 10 uL con aguja 50 mm. * 1R120383-2014 BIBLIOTECA (LIBRARY) NIST 14 MS. con 2014 NIST MS/MS Database Update Biblioteca NIST/EPA/NIH (NIST 14) NIST 14 - Biblioteca de espectros MS, MSMS fuente de referencia de espectros de masas, con algoritmos que optimizan la búsqueda. * 43280000-GCMS SOFTWARE Y SISTEMA DE MANEJO DE DATOS CHROMELEOM * UNA BANDEJA PARA 155 VIALES, * UNA UPS DE 6KVA CON 5 MINUTOS DE AUTONOMÍA * UNA COLUMNA CAPILAR RXI®-5SIL MS DIÁMETRO INTERNO: 30M, 0.25MM ID REFERENCIA 13608 ESPESOR DE FASE: 0.10UM, MARCA: RESTEK. * 100 VIALES CON TAPA ROSCA * 10 FERRULAS * 3 LINER Adicional se deben cumplir las siguientes condiciones: * Garantía: Doce (12) meses * Visitas de mantenimirento: Durante los doce (12) meses de garantía se deben realizar dos (2) revisiones técnicas preventivas y todas las que se necesiten de revisiones correctivas. * Instalación: El sistema debe incluir instalación por parte del proveedor . * Entrenamiento: El proveedor deberá dictar la instrucción Operacional en el manejo del equipo y su software, durante mínimo (40 horas) a las personas que el supervisor indique. * Modalidad de Entrega: DDP En la Universidad Tecnológica de Pereira | DETECTOR SELECTIVO DE MASAS, MARCA THERMO SCIENTIFIC. MODELO ISQ BOMBA TURBOMOLECULAR DE 66. SISTEMA DE CROMATÓGRAFIA DE GASES, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: TRACE 1300 19070010 TRACE 1300 MÓDULO DEL PUERTO DE INYECCIÓN SSL/ SHIMADZU / AGILENT | 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT