ADENDA N°2

INVITACIÓN A COTIZAR BS/26 DE 2017

COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO

PREGUNTA 1:

ITEM 1-CIENCIAS AMBIENTALES

SUBITEM 1 Balanza de precisión: Se solicita a la entidad aceptar lineabilidad desde 0,02g, esto mejoraría el equipo

-Se solicita además a la entidad permitir que el plato sea redondo o cuadrado desde un diámetro de 12cm, esta característica no afecta los parámetros importantes y para que haya pluralidad de oferentes,

-Se solicita a la entidad aceptar la batería acorde al equipo propuesto por los oferentes

-Se solicita a la entidad aceptar también equipo con fuente de alimentación de adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA/batería interna recargable

-Se solicita a la entidad aclarar a que se refiere con función pre-tara o eliminar esta característica que se refiere a un equipo de marca y referencia específica, esto con el fin de que haya pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se aceptan los cambios sugeridos en las especificaciones técnicas.  Se elimina la especificación Pre-tara, las demás especificaciones continúan igual.

PREGUNTA 2:

ITEM 1-CIENCIAS AMBIENTALES

SUBITEM 2 Balanza digital: Se solicita a la entidad aceptar también la posibilidad de plato redondo con diámetro desde 145mm.

-Se solicita a la entidad aceptar que el equipo tenga adaptador y batería interna recargable como opción en el requerimiento eléctrico, esto sería funcional para un equipo que puede estar cambiando de lugar en el laboratorio.

- Solicita a la entidad aclarar a que se refiere con función pre-tara o eliminar esta característica que se refiere a un equipo de marca y referencia específica, esto con el fin de que haya pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se acepta. La universidad cuenta con equipos y con conocimientos de las marcas que se solicitan dentro de la invitación con resultados satisfactorios derivados de la calificación del desempeño. Los equipos solicitados son conocidos por su robustez y calidad.

PREGUNTA 3:

ITEM 1-CIENCIAS AMBIENTALES

SUBITEM 5 ESPECTROFOTOMETRO: Se solicita a la entidad aceptar un rango de ancho espectral de banda entre 2nm a 4nm, esto con el fin de que haya pluralidad de oferentes.

-Se solicita a la entidad aceptar un rango de exactitud fotométrica entre +/-3%T a +/-5%T, esto con el fin de que haya pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se acepta. Las modificaciones solicitadas implican desmejorar las características técnicas del equipo, lo que no tiene que ver con ir contra la pluralidad de oferentes.

PREGUNTA 4:

ITEM 1-CIENCIAS AMBIENTALES

SUBITEM 6 PLANCHA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO: Se solicita a la entidad suprimir la especificación “con calentamiento isotemp” ya que esto pertenece a una marca y modelo en particular limitando pluralidad de oferentes.

-Se solicita a la entidad permitir un porcentaje de +/- 5% en las dimensiones con la finalidad de que haya pluralidad de oferentes.

-Se solicita a la entidad que el requerimiento eléctrico sea de hasta 230V, no habría inconvenientes con tomas corriente de un laboratorio que responda a las buenas prácticas de laboratorio.

-Se solicita a la entidad permitir un rango de agitación desde 60rpm a 1500rpm o superior

-Se solicita a la entidad aceptar un rango de temperatura desde 500°C.

-Se solicita a la entidad aclarar si la plancha necesita una sonda para lectura real de temperatura, esta característica pertenece a un equipo en particular y para que haya pluralidad de oferente es conveniente suprimir.

RESPUESTA:

Se acepta, la marca VWR INTERNACIONAL según ficha técnica enviada, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial y se cumplan las especificaciones técnicas principalmente en lo referente a dimensiones y material de fabricación cerámico de la superficie de calentamiento, tener en cuenta que las dimensiones inicialmente incluidas fueron corregidas a través de este anexo. Ver Anexo Modificado.

PREGUNTA 5:

ITEM 5 CIENCIAS BASICAS

SUBITEM 2 MESA ANTIVIBRATORIA: Se solicita a la entidad permitir que el mesón también pueda ser de granito.

-Se solicita a la entidad que las dimensiones tengan un rango de +/- 20%, es decir un rango desde 400mm x 450mm, para que haya pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

El mesón puede ser de granito, pero el tamaño debe ser de 500 mm x500 mm.

PREGUNTA 6:

ÍTEM 2. TECNOLOGÍA QUÍMICA I

Sistema de Análisis Térmico Simultaneo DSC/TGA Modelo SDT Discovery 650,

Observando las especificaciones solicitadas, se ve claramente que la propuesta se direcciona a un equipo de marca y proveedor específico. Esto evita que otros proveedores que representamos otras marcas de equipos de análisis térmico podamos ofrecer a ustedes una alternativa competitiva con mejores especificaciones y tecnología.

Debido a esto, solicitamos amablemente aclaren si es posible ofertar otras marcas y se establezcan los criterios mínimos que deben cumplir el equipo.

Para esto ponemos a su consideración eliminar o cambiar especificaciones como son:

Sistema de Análisis Térmico Simultáneo: Simultáneo y Horizontal.

Solicitamos revisen esta especificación ya que la mayoría de marcas manejan un sistema vertical, ya que técnicamente, el flujo de gases dentro de la cámara de medición cuando es horizontal requiere una corriente de mayor caudal para desplazar los gases hacia afuera del equipo y esto ejerce una fuerza sobre las muestras que están siendo pesadas, influenciando así en los resultados.  En cambio, cuando es vertical el flujo de gases tendrá un encaminamiento natural hacia la parte superior del equipo, sin tener que ejercer una fuerza sobre las muestras.  Esta configuración también evita la condensación y contaminación en la balanza.

Adicionalmente los sistemas verticales son de fácil manejo para el intercambio de consumibles o accesorios.

RESPUESTA:

El equipo debe realizar el análisis DSC y TGA. Se solicita de manera horizontal por el tema de afectaciones que se pueden presentar en caso de que alguna muestra se llegue a derramar.

PREGUNTA 7:

La balanza que maneja nuestro equipo es diferencial y opera con 2 brazos simétricos, con un sistema de compensación controlado por un sensor óptico de alta resolución, permitiendo mediciones estables y de alta resolución.

Doble brazo:

¿Solicitamos aclarar a que se refiere con doble brazo si son dos sensores, uno para cada muestra o que otro tipo de brazo es?

RESPUESTA:

Se trata de doble brazo, con dos sensores.

PREGUNTA 8:

Rango de Temperatura: 	Ambiente a 1500 °C

Solicitamos sean aceptadas temperaturas más altas. Esto mejora el rango de trabajo del equipo.

RESPUESTA:

Se acepta.  Se consideran temperaturas desde la Temperatura ambiente hasta 1500 °C o superiores. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 9:

Opción de dos muestras en modo TGA de manera simultánea: (solo lo cumple una marca) Esta especificación no es de gran ventaja para el cliente teniendo en cuenta que el análisis termo gravimétrico para 2 muestras diferentes en una misma cámara generará diferentes resultados que si se realizan cada una en corridas diferentes y después se comparan resultados.

Nuestro equipo puede realizar el análisis grafico de 2 muestras que se han analizado por aparte, sin ningún problema, y el usuario puede estar seguro que no habrá influencia de una muestra sobre la otra.

RESPUESTA:

Se acepta.  Se requiere de una o dos muestras. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 10:

Sistema en modo DSC y TGA: Modulado para la determinación de la capacidad calorífica Cp.

Solicitamos se aclare si el sistema consiste en mediciones reales de DSC (calorimetría diferencial de barrido) o si son aceptadas mediciones DTA (análisis térmico diferencial). Ya que la configuración DTA permite la obtención de medición de la variación térmica de una muestra de forma sensible y en un rango más amplio respecto a las mediciones DSC (el rango de las mediciones DTA es de -150 a 2000ºC). Por el contrario, las mediciones DSC tienen un menor rango y el diseño del sensor debe estar configurado de la siguiente forma esquemática:

Esto implica que el sensor para mediciones DSC reales debe asegurar que la conservación del flujo de calor alrededor de las muestras sea la misma y por consiguiente no puede tratarse de 2 sensores separados (uno por cada muestra). Para el cálculo de la capacidad calorífica, un diseño que no sea de este tipo causará que los cálculos de Cp presenten errores y no pueden son confiables.

RESPUESTA:

Se aclara que SI se trata de un equipo que realiza mediciones reales de DSC.

PREGUNTA 11:

- Precisión de temperatura de 0.5ºC o menor, esto mejorando las condiciones que está solicitando la Universidad, permitiendo que los análisis tengan una mayor confiabilidad.

RESPUESTA:  Se acepta. Se consideran temperaturas de 0.5 °C o menor. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 12:

- Doble balanza horizontal (solo lo cumple una marca).

Los sistemas de otras marcas solo incluyen una balanza y esto no afecta en el resultado de las mediciones ya que la balanza es de gran resolución y se encuentra en una cámara aparte para protegerla de efectos de temperatura y de flujos atmosféricos.  Esto se evidencia en que la marca que está ofertando también maneja sistemas con una balanza.

RESPUESTA: Se acepta. Se considera una o dos balanzas. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 13:

- Pantalla touch a color (solo lo cumple una marca).  Esta pantalla no influye en los resultados, ni en el desempeño del equipo ya que este está conectado a un computador y la pantalla touch, sería un accesorio que poco se va a utilizar, adicional a que estas pantallas son susceptibles a daños por las condiciones ambientales de los laboratorios (Humedad, temperatura, manejo de líquidos etc.)

RESPUESTA: Se acepta. Se requiere un equipo con pantalla, la cual puede ser normal o tipo touch a color. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 14:

- Sensibilidad o resolución de la balanza de 0.1 µg o menor. esto mejorando las condiciones que está solicitando la Universidad, permitiendo que los análisis tengan una mayor sensibilidad y se puedan utilizar cantidades de muestra menores.

RESPUESTA: La sensibilidad de la balanza puede ser de 0.1 ug o menor. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 15:

- Velocidad de calentamiento de 0.1 ºC o menor. esto mejorando las condiciones que está solicitando la Universidad, permitiendo que los análisis tengan una mayor sensibilidad y que la temperatura definida para la medición sea más precisa.

RESPUESTA: La velocidad de calentamiento puede ser 0.1 a 100 °C/min Opción: 100 K/min. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 16:

- Capacidad de Peso de la Muestra: 200 mg aproximadamente. Solicitamos se acepte un rango de trabajo mayor para facilitarles la medición de muestras difíciles que requieran una mayor cantidad de muestra para el análisis.

RESPUESTA: La cantidad de muestra puede ser: De 10 a 200 mg o superior. Opción: <_ 900 uL.

PREGUNTA 17:

- Vacío de 50 micro torr o 10-2 Pa.  Las unidades que están solicitando, pueden ser expresadas en otras unidades estándares como Pascales.

RESPUESTA: El vacío se puede expresar en μtorr o Pascales o > 10 mbar. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 18:

Para el Ítem 2: El equipo Netzsch que ofrecemos realiza mediciones en simultaneo de Termogravimetría (TG) y de análisis diferencial de temperatura (DTA). Con las mediciones de DTA obtenidas, nuestro equipo realiza el cálculo de la señal DSC y brinda a ustedes curvas DSC junto con las curvas TG, mediante el software.

¿Teniendo esto en cuenta, quisiéramos saber si nuestro equipo STA Regulus de Netzsch con las especificaciones adjuntas, que obtiene resultados DSC calculados, sería acorde a las necesidades que ustedes tienen para su proyecto?

Este cálculo es el mismo que realiza el equipo 650 Discovery que tienen referenciado para el proyecto inicialmente, ya que este tampoco realiza mediciones DSC reales, simplemente las calcula a partir de mediciones DTA.

Adicionalmente nuestro equipo puede calcular efectos calóricos como temperaturas de transición de fase, comportamiento de fusión / cristalización, diagramas de fases, reactividad, etc. Adicionalmente nuestro equipo les puede permitir a futuro acoples con sistemas de espectrometría infrarroja (FT-IR), espectrometría de masas (MS) y cromatografía de gases (GC-MS). En el catálogo de nuestro equipo verán los excelentes resultados en sus variadas aplicaciones, las diferentes opciones de crisoles disponibles para diferentes posibilidades de muestras, y en la página 9 verán que se establece que el equipo si realiza cálculos de la señal DSC.

RESPUESTA: Se acepta la marca Netzsch, pero no la referencia STA Regulus debido a que ese modelo no realiza la medida de DSC, lo hace a través de cálculos.

PREGUNTA 19:

Ítem 4 – MEDICINA VETERINARIA

Subítem 2 – ESPECTROFOTOMETRO.

Considerando las especificaciones requeridas, ponemos a consideración de ustedes para que pueda ser incluido como alternativa a la marca inicialmente solicitada: el espectrofotómetro QLS  SV-5800 el cual cumple a satisfacción los criterios solicitados y del que pueden dar referencia de su funcionamiento en la facultad de Química.

Espectrofotómetro Rango Visible.                                                                                                               Especificaciones:                                                                                                                                                        Rango: 320 a 1100nm.                                                                                                                                                    Ancho espectral de banda: 2nm.                                                                                                                           Exactitud de longitud de onda: +/-0.5nm                                                                                                        Repetibilidad de longitud de onda: 0.2nm                                                                                                                          exactitud fotométrica +/- 0.3% T.                                                                                                                                           Repetibilidad fotométrica 0.2% T.                                                                                                                                                                     Salidas de puerto USB y paralelo.                                                                                                                               Completo:                                                                                                                                                                                     Con software para lectura en PC para pruebas: cinéticas / multilongitud de onda / cuantitativo / escaneo.                                                                                                                                                                            Incluye 4 celdas de vidrio estándar de 10mm                                                                                                               Garantía: un año.

NOTA – De manera especial para esta invitación; el precio del equipo no superaría el precio establecido en la invitación como presupuesto oficial $5.140.800 Precio unitario IVA incluido.

- Se adjunta catálogo con descripción detallada en las páginas 6 y 7.

RESPUESTA: El equipo cumple con las especificaciones requeridas. Puede ser ofertado por el proveedor siempre y cuando no supere el presupuesto oficial para este equipo. Ver Anexo Modificado.

PREGUNTA 20:

Ítem 4 – MEDICINA VETERINARIA

Subitem 4 – PH METRO

Considerando las especificaciones requeridas, ponemos a consideración de ustedes para que pueda ser incluido como alternativa a la marca inicialmente solicitada: el PHmetro de mesa Fisher Referencia 13636AE53

PH metro de mesa ACCUMET AE153.                                                                                                                              Incluye: medidor, brazo flexible para electrodo y electrodo gel/ATC ref. 13620AE6                                                        Rango de pH. 0.00 a 14.00pH                                                                                                                                      Resolución. 0.01.                                                                                                                                                            Exactitud: +-0.01pH.                                                                                                                                                    Rango mV. +-1999mV.                                                                                                                                                Calibración en cinco puntos con reconocimiento automático de buffer.                                                                           Rango de temperatura: 0.0°C a 100.0°C                                                                                                                               Resolución: 0.1°C                                                                                                                                                                      Ícono de indicación de estabilidad de lectura                                                                                                               Memoria para de almacenamiento has 100 lecturas.                                                                                  Ícono de indicación del estado del electrodo.                                                                                                               Operable a 110/220V, 50-60Hz.                                                                                                                              Garantía: Un año sobre el medidor.

NOTA - El precio del equipo no superaría el precio establecido en la invitación como presupuesto oficial.

Respuesta: El equipo cumple con las especificaciones requeridas. Puede ser ofertado por el proveedor siempre y cuando no supere el presupuesto oficial para este equipo. Ver Anexo Modificado.

PREGUNTA 21:

Ítem 1 CIENCIAS AMBIENTALES, Sub ítem 5: puedo presentar de la marca HACH el espectrofotómetro VISIBE DR3900 con rango de 320-1100 nm.

RESPUESTA: No se acepta. El equipo no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la universidad.

PREGUNTA 22:

Ítem 4. MEDICINA VETERINARIA, Sub ítem 2: puedo presentar de la marca HACH el espectrofotómetro VISIBE DR1900 con rango de 340-800 nm.

RESPUESTA: Este equipo es portátil y lo estamos buscando de mesa. La longitud de onda va hasta 800nm y tenemos equipos ofertados en 1100nm. No cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

PREGUNTA 23:

Ítem5. CIENCIAS BASICAS, Sub ítem 3: Están las especificaciones de una marca específica y solo haciéndola única con la especificación técnicas: accesorios para Análisis de líquidos, polvos y análisis superficial de materiales.  Fuente de luz de Xenon, monocromado czerny-Turner; no dejando participar otra marca y referencia que en mi caso sería HACH REFERENCIA DR600, luego:

• hay forma que se pueda meter otros tipos de especificaciones de otra marca?

•  De no ser así, hay forma de no tener en cuenta la solicitud en rojo y presentar la hoja técnica de mi equipo, lo cual participaría de esta solicitud.

RESPUESTA:  No se acepta. No cumple técnicamente con lo requerido por la Universidad.

PREGUNTA 24:

¿Los equipos de este proceso de invitación debemos cumplir con las referencias y marcas solicitadas, o se puede presentar equipos de similares características??

RESPUESTA:  Como se establece en el literal a del ítem 1 – CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de la Invitación, “El proveedor debe cotizar cumpliendo con todos los requerimientos técnicos especificados en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA". INSUBSANABLE. Esto incluye todas las especificaciones técnicas, es decir: Nombre del elemento, Especificaciones y/o Referencia, Ud. de Medida, Marca, Modelo y todas las especificaciones que estén incluidas en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas y Presentación de Oferta”.

PREGUNTA 25:

Con relación a las ESPECIFICACIONES TECNICAS

Solicito a la entidad permitir ofertar otras marcas diferentes a las solicitadas por la entidad, esto teniendo en cuenta que en el mercado se encuentran varias marcas que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

RESPUESTA:  Al revisar su solicitud, encontramos que actualmente no es posible darle trámite a la misma debido a que no especifica cuáles son los equipos que su compañía oferta ni cuáles son las marcas y especificaciones de los mismos que cumplan con las solicitadas por la universidad, para que el comité técnico pudiera comparar técnicamente y de este modo considerar incluirlo en el anexo 1 modificado que se genera después del proceso de aclaración de dudas, que concluyó el día 19 de octubre del 2017, según lo establecido en la invitación a cotizar BS 26 de 2017. Lo invitamos a enviar sus fichas técnicas o catálogo de equipos para incluirlos en próximas invitaciones.

PREGUNTA 26:

Agradezco la información enviada, relacionada con el proceso de compra de la referencia, el cual hemos leído con sumo cuidado y para asegurar la participación como proveedores, solicitamos sean tenidas en cuenta las sugerencias que aparecen en color rojo en el cuadro anexo,

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD | Solicitud de cambio para pluralidad de oferentes. | RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| De doble Haz para función llama y haz simple para horno. Óptica sellada. | Doble haz para la operación en las técnicas de llama, horno de grafito y generador de hidruros. | Se acepta. La Universidad requiere: Doble haz para la operación en las técnicas de llama. Haz doble o simple en las técnicas de horno de grafito y generador de hidruros. Ver anexo modificado. |
| Selección automática de 0,1 hasta 1,0 nm, máximo 2,0 nm | Selección automática de 0.2 nm hasta 1.0 nm o mejor | Se acepta. El rango del ancho de la banda espectral puede estar comprendido entre 0.2 a 1,0 nm o mejor Ver anexo modificado. |
| Tipo de operación: 1 encendida y 1 lámpara en precalentamiento. | Especificaciones exclusivas de un proponente (Shimadzu AA 7000 Series) | Se acepta. Para la actividad no es imprescindible mantener una lámpara en precalentamiento. Ver anexo modificado. |
| Lámpara de deuterio. Rango entre 185 a 420 nm +/- 5% | Lámpara de deuterio para corrección de fondo en el rango UV de 180 nm a 350 nm o mejor | Se acepta. El rango normal del Ultravioleta es hasta 350 nm. Ver anexo modificado. |
| Mínimo 50 posiciones en forma automática. | 40 posiciones en forma automática o mejor | Se acepta. El volumen de trabajo en la Docencia se cubre fácilmente con 40 posiciones. Ver anexo modificado. |
| Para análisis por llama y horno de grafito | Independientes o de doble servicio para análisis por llama y horno de grafito | Se acepta. Las opciones pueden ser independientes o de doble servicio. Ver anexo modificado. |
| Para mínimo 50 posiciones. | 40 posiciones o mejor | Se acepta. El volumen de trabajo en la Docencia se cubre fácilmente con 40 posiciones. Ver anexo modificado. |
| Función auto mezclado | Opcional para llama función de auto mezclado | Se acepta. La función auto mezclada puede ser opcional en la función llama. Ver anexo modificado. |
| Para mínimo 50 posiciones. | 40 posiciones o mejor | Se acepta. El volumen de trabajo en la Docencia se cubre fácilmente con 40 posiciones. Ver anexo modificado. |
| Rango de inyección de 2 a 250 micro litros. | Rango de inyección de 2 a 50 micro litros o mejor | Se acepta. El rango de los volúmenes de inyección de operación normal son cubiertos en un rango más pequeño. Ver anexo modificado. |
| Desde temperatura ambiente hasta 3000°C con incrementos de 1 ºC | Desde temperatura ambiente hasta 3000°C o mejor | Se acepta. El valor de los incrementos de Temperatura no requiere 1°C. Ver anexo modificado |
| Para secado: control digital con calibración de la temperatura, para cenizas y atomización control vía sensor óptico. | Control del sistema de calentamiento para el secado, cenizas y atomización por control digital o vía sensor óptico. | Se acepta. El control del secado puede ser de tipo sensor óptico o digital. Ver anexo modificado. |
| Operación en rango de 0 a 1,50 L/min. | Operación en el rango que requiera el método de análisis | Se acepta. El flujo del gas debe ser acorde a los requisitos del método de análisis. Ver anexo modificado. |
| Monitoreo de la presión del gas, unidad de protección de sobre intensidad (doble control por un protector de circuitos y el sensor óptico), | Monitoreo de la presión del gas | Se acepta. La Universidad requiere un equipo que monitoreé e informe la presión del gas durante su uso, generando la alerta respectiva. Ver anexo modificado |
| Curva de calibración (selección de la primera, segunda o tercera derivada). Método de adición de estándar, método de adición de patrón (primera derivada) | El sistema debe permitir la elaboración de las curvas de calibración de acuerdo a las necesidades de los métodos normalizados. | Se acepta. Las necesidades del equipo son la de permitir la construcción y elaboración de las curvas de calibración que se determine implementar. Ver anexo modificado. |
| Hasta 20 repeticiones. Valor promedio, desviación estándar (SD) y coeficiente de variación (RSD). | Especificaciones exclusivas de un proponente (Shimadzu AA 7000 Series) | Se acepta. El Software del equipo debe contar con un Protocolo de control de calidad que cada marca le llama de una manera diferente: QC; etc. Cada protocolo establece diferentes características, consideraciones y presentaciones en pantalla. Ver anexo modificado. |
| Corrección de la deriva de la línea base mediante corrección del cero en altura de pico o área de pico. | Especificaciones exclusivas de un proponente (Shimadzu AA 7000 Series) |  |
| Corrección automática de la curva de calibración mediante el monitoreo de la sensibilidad | Especificaciones exclusivas de un proponente (Shimadzu AA 7000 Series) |  |
| Presentación de informes. | Especificaciones exclusivas de un proponente (Shimadzu AA 7000 Series) |  |
| Rango de temperatura de 10 a 30°C., flujo de agua de 0,6 a 1,5 L/min, presión 0,08 a 0,15 mPa. | El requerido para la adecuada operación del sistema de horno de grafito. | Se acepta. Las condiciones de operación del sistema de enfriamiento propuesto deben ser las acordes para el correcto funcionamiento según cada tipo de equipo. Ver anexo modificado. |
| AUTOMUESTREADOR: De doble servicio para modo Llama y modo Horno. | AUTOMUESTREADORES para Llama y Horno de grafito. | Se acepta. El equipo para realizar el auto muestreo puede contener un sistema dual o sistema individual. Por ello se acepta: AUTOMUESTREADOR : De doble servicio para modo Llama y modo Horno. OPCIONAL: AUTOMUESTREADOR PARA MODO LLAMA Y AUTOMUESTREADOR PARA MODO HORNO. Ver anexo modificado. |
| Horno de grafito con cámara de televisión de estado sólido y sus respectivos accesorios. | Horno de grafito con cámara de televisión y sus respectivos accesorios. | Se acepta. Para la técnica de horno de grafito se requiere la opción de cámara de video para observar y alinear la posición donde se deposita la gota. Ver anexo modificado. |

PREGUNTA 27:

Se solicita a la entidad acepte o modifique el ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA, en la hoja Ítem 3 Tecnología Química II, acepten los quemadores de titanio o incoloy con una longitud de 50mm o superior.

RESPUESTA: Se acepta la observación. El material de fabricación de los quemadores puede ser de titanio o de Incoloy. La longitud de la llama del quemador Acetileno-Óxido Nitroso puede ser de 50 o 60 mm. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 28:

ITEM 1 CIENCIAS AMBIENTALES:

SUBITEM 5. Espectrofotómetro UV-VIS (Aplica un UV1800 PC)

- Solicitamos que el parámetro repetibilidad de longitud de onda sea de 0.3nm o mejor. De igual forma, que el parámetro de exactitud fotométrica sea de ±0,5%T o menor. De esta forma se permite la participación de múltiples oferentes sin sacrificar calidad en el análisis fotométrico.

-Sugerimos cambiar el parámetro repetibilidad fotométrica por el parámetro rango fotométrico, que es más crítico a la hora de seleccionar un espectrofotómetro. Dicho parámetro debe estar en el rango 0-200%T o mejor.

RESPUESTA:  Al revisar su solicitud, encontramos que con la información enviada no es posible darle trámite a la misma debido a que no especifica marca, por lo cual el comité técnico carece de criterios para tomar decisiones al respecto.

PREGUNTA 29:

Ítem 2- sub Ítem 1

Sistema de Análisis Térmico Simultaneo DSC/TGA Modelo

SDT Discovery 650,

Muy amablemente solicitamos retirar de los requerimientos la UPS, la cual no es obligatorio para el funcionamiento del equipo, dado que el presupuesto asignado para la compra de este equipo está muy bajo.

RESPUESTA:  Se acepta la observación. Se retira la UPS debido a que en el análisis previo y sondeo que realizo la Universidad, no se consideró su inclusión. Ver anexo modificado.

PREGUNTA 30:

Solicitamos aceptar que se ofrezca solamente un mantenimiento preventivo durante los dos años de garantía, dado que el presupuesto asignado para la compra de este equipo está muy bajo.

RESPUESTA: No se acepta. Para la Universidad es fundamental contar durante el periodo de la garantía con una visita anual de mantenimiento.

PREGUNTA 31:

Teniendo en cuenta los sub ítems solicitados y las marcas relacionadas, planteamos a ustedes la posibilidad de presentar (en algunos casos) marcas diferentes a las que ustedes solicitan, en el adjunto encontrarán las opciones que solicitamos cordialmente nos dejen presentar en las marcas ahí mencionadas.

A continuación, las marcas a ofertar

| ITEM 1 CIENCIAS AMBIENTALES |  |
| --- | --- |
| SUBÍTEM 1 BALANZA DE PRECISIÓN | MODELO Scout Pro SPX1202 MARCA OHAUS. - Capacidad max: 1200g - Sensibilidad: 0.01g - Repetibilidad 0.02g - Linealidad: 0.03 g - RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando debido a la mayor capacidad de carga no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |
| SUBÍTEM 2 BALANZA DIGITAL | MODELO SCOUT PRO SPX8200 MARCA OHAUS Capacidad max: 8200g Sensibilidad: 1g Repetibilidad: 1g Linealidad: 1g RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando debido a la mayor capacidad de carga no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |
| SUBÍTEM 4 CONDUCTIMETRO/ PH METRO | MODELO STARA2155 MARCA THERMO ORION Descripción del Artículo; Kit de medición de mesa de pH / conductividad Orion Star A215 con electrodo de pH / ATC de epoxy-body TROD ROSS Ultra, sensor de conductividad DuraProbe de 4 celdas, soluciones y soporte. RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando debido al rango más amplio de trabajo, en conductividad no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |
| SUBÍTEM 5 ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS | Genesys 10 UV-VIS con el software Visionlite 5 MARCA THERMO SCIENTIFIC. Ancho de banda espectral: 1.8 nm Fuente de luz: Flash de Xenón (5 años) Rango de longitud de onda: 119-1100nm RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |
| SUBÍTEM 6 PLANCHA DE AGITACIÓN MAGNETICA CON CALENTAMIENTO | MODELO AREC REF. F20510011 MARCA VELP SCIENTIFICA Velocidad: Hasta 1500 rpm Temperatura: Tº amb a 550º c Material: Estructura tecnopolímero cerámica. Diámetro plato: 180 x 180 mm. RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |
| SUBITEM 7 MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DE LUMINISCENCIA | MODELO STARA3295 MARCA THERMO SCIENTIFIC. RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial y cumpla especificaciones técnicas en lo relacionado al sistema de medición por luminiscencia. Ver Anexo Modificado. |

PREGUNTA 32:

| ÍTEM 4 MEDICINA VETERINARIA |  |
| --- | --- |
| SUBITEM 1 AGITADOR | MODELO ARE REF. F20510162 MARCA VELP SCIENTIFICA Material: Estructura en aluminio pintada en epoxi. Velocidad: Hasta 1200 rpm Temperatura: Tº amb a 370º c Diametro plato (mm) 155 Capacidad (lt) 15 max. RESPUESTA: No cumple con los requerimientos, la base que se requiere debe ser en cerámica. |
| SUBITEM 2 ESPECTROFOTOMETRO | MODELO Spectronic 200 MARCA THERMO SCIENTIFIC Diseño óptico: haz simple. Lámparas: Tungsteno- halógeno. Ancho de banda espectral: menor igual 4 nm. RESPUESTA: No acepta el equipo, ya que las especificaciones técnicas no cumplen con el requerimiento. |
| SUBITEM 4 PH METRO | MODELO ST3100-F MARCA OHAUS. Rango de medición: -2.00 16.00 pH -1999…1999 mV -5ºc… 110 ºc Resolución: 0.01 pH 1 mV 0.1ºc RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |

PREGUNTA 33:

| ÍTEM 5 CIENCIAS BÁSICAS |  |
| --- | --- |
| SUBÍTEM 1 BAÑO | Branson CPX-952-519R. RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |
| SUBITEM 2 MESA ANTIVIBRATORIA | Mesa antivibratoria 50 x 50 cm. Ref. 5301M5X5 MARCA AIRFLUX. RESPUESTA: Se acepta propuesta siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial. Ver Anexo Modificado. |

PREGUNTA 34:

ÍTEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES

Subítem 1: Balanza de precisión. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos que la opción “posibilidad de utilizarse con pila 9V”, sea opcional para la balanza.

RESPUESTA: No se acepta la propuesta, debido a que el equipo se requiere para hacer mediciones en campo, de ahí la necesidad del uso de pila.

PREGUNTA 35:

ÍTEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES

Subítem 2: Balanza Digital. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos que la opción “posibilidad de utilizarse con pila 9V”, sea opcional para la balanza.

RESPUESTA: No se acepta la propuesta, debido a que el equipo se requiere para hacer mediciones en campo, de ahí la necesidad del uso de pila.

PREGUNTA 36:

ÍTEM 1 - CIENCIAS AMBIENTALES

Subítem 6: Plancha de agitación magnética con calentamiento. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos que las opciones “Dimensiones: 10,4 x 10,4cm”, sea retirada ó se especifique que pueda ser mayor; “Rango de agitación 50 a 1.500rpm”, sea modificada por 60 a 1.500rpm y que la “Resolución con adaptación de sonda para lectura real de la temperatura del líquido en calentamiento: 0.1°C”, sea algo opcional para la balanza. Esto con el fin de no cerrar las especificaciones a una única marca.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta en cuanto a lo relacionado con la sonda para medición de temperatura, este no será un requisito básico solicitado. Sin embargo, las otras dos opciones (dimensiones y rango de trabajo) no pueden incluirse sin asociarlas a una marca y modelo posible, que en este caso su compañía no nos está proponiendo para de este modo poder considerar incluirlo en el anexo 1 modificado que se genera después del proceso de aclaración de dudas que concluyó el día 19 de octubre del 2017, según lo establecido en la invitación a cotizar BS 26 de 2017.

PREGUNTA 37:

ITEM 3. TECNOLOGÍA QUÍMICA II

Subítem 1: Espectrofotómetro de absorción atómica. Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos atender el siguiente cuadro:

| CARACTERISTICA A EVALUAR | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD | CAMBIO SUGERIDO |
| --- | --- | --- |
| Ancho de banda espectral en nm: | Selección automática de 0,1 hasta 1,0 nm, máximo 2,0 nm | Aumentar el límite inferior del ancho de banda espectral a 0.2 para tener pluralidad de oferentes, dado que la especificación de 0.1 limita el cumplimiento a una única marca. RESPUESTA: Se acepta. El rango del ancho de la banda espectral puede estar comprendido entre 0.2 a 1,0 nm o mejor. Ver anexo modificado. |
| Funciones para operación con horno de grafito | Rango de inyección de 2 a 250 microlitros. | Modificar el límite superior del volumen de inyección, dado que, si bien el volumen de la jeringa alcanza los 250 microlitros, el volumen máximo de inyección recomendado para la técnica de horno de grafito es de 100 microlitros. Si se inyecta una cantidad superior, se pueden saturar los tubos de combustión, afectando negativamente la sensibilidad de la técnica. RESPUESTA: Se acepta. El rango del volumen de inyección para la técnica de horno de grafito se modifica así: Rango de inyección desde 2 hasta mínimo 50 micro litros. Ver anexo modificado. |

PREGUNTA 38:

ÍTEM 4 - MEDICINA VETERINARIA

Subítem 1: AGITADOR. Por favor indicar unas dimensiones aproximadas para la plataforma de trabajo.

RESPUESTA: Plancha de calentamiento en cerámica con agitación magnética

- Dimensiones 12,7 CM X17,8 CM

- Velocidad en RPM 60-1150 RPM

- Capacidad máxima de agitación 10 litros

- Temperatura rango 5-550 ºC

- Plato en cerámica

PREGUNTA 39:

ÍTEM 4 - MEDICINA VETERINARIA

Subítem 3: BAÑO MARIA. Solicitamos que se especifique que la Capacidad sea de 6 Litros Ó MAYOR.

RESPUESTA: BAÑO SEROLOGICO CON TAPA

- Capacidad 7 litros

- Acero inoxidable

- Control de temperatura básico

- Debe incluir gradilla para tubos

PREGUNTA 40:

Estamos interesados en participar en la propuesta del asunto, por lo que proponemos de manera respetuosa que se pueda ofertar la marca BIOBASE que lleva una gran trayectoria en el mercado en los siguientes ítems y Subítem.

Item#1: Subítem 1, Subítem 2, Subítem 6.

Item#4: Subítem 1, Subítem 4.

RESPUESTA: Al revisar su solicitud, encontramos que actualmente no es posible darle trámite a la misma debido a que no envía las especificaciones de los posibles equipos ofertados para que pudiéramos compararlo técnicamente y de este modo poder considerar incluirlo en el anexo 1 modificado que se genera después del proceso de aclaración de dudas que concluyó el día 19 de octubre del 2017, según lo establecido en la invitación a cotizar BS 26 de 2017. Lo invitamos a enviar sus fichas técnicas o catálogo de equipos para incluirlos en próximas invitaciones.

PREGUNTA 41:

De la manera más atenta solicitamos a la entidad, en aras de la selección objetiva y transparencia; se sirva modificar los términos de la invitación a cotizar y ampliar las especificaciones técnicas para garantizar la pluralidad de oferentes, pues con las especificaciones técnicas que establecieron están limitando la convocatoria a una sola marca en cada equipo solicitado.

En el mercado se encuentran varias marcas que cumplen y exceden las especificaciones de los requerimientos de la entidad.

De esta manera solicitamos a la entidad nos permita participar ofertando las marcas que representamos en los equipos solicitados.

RESPUESTA: Al revisar su solicitud, encontramos que actualmente no es posible darle trámite a la misma debido a que no especifica cuáles son los equipos que su compañía oferta ni cuáles son las marcas y especificaciones de los mismos que exceden las solicitadas por la universidad, para que pudiéramos compararlo técnicamente y de este modo poder considerar incluirlo en el anexo 1 modificado que se genera después del proceso de aclaración de dudas que concluyó el día 19 de octubre del 2017, según lo establecido en la invitación a cotizar BS 26 de 2017. Lo invitamos a enviar sus fichas técnicas o catálogo de equipos para incluirlos en próximas invitaciones.

ACLARACIONES ADICIONALES

ÍTEM 1 – CIENCIAS AMBIENTALES

Para el Subítem 1: Balanza de precisión de la Facultad de Ciencias Ambientales, se aclara que esta es una balanza portátil.

Para el Subítem 2: Balanza digital de la Facultad de Ciencias Ambientales, se aclara que esta es una balanza portátil

Para el Subítem 6: Plancha de agitación magnética con calentamiento de la Facultad de Ciencias Ambientales, se aclara para las especificaciones que las medidas del plato son de aproximadamente 18 x 18 cm.

ÍTEM 2 – TECNOLOGÍA QUÍMICA I

Se incluye para el Subítem 1 - Sistema de Análisis Térmico Simultaneo en las funciones: Calorímetro Diferencial de Barrido DSC y Analizador Termo Gravimétrico TGA la Marca Metler Toledo, Modelo: TGA/DSC 3+ (High Temperature Furnace HT).

La Universidad Tecnológica de Pereira tiene su propio Estatuto de Contratación, por autonomía universitaria nos regimos por Ley 30, no por ley 80. Por eso al tener razones técnicas podemos seleccionar marcas, modelos y referencias en las invitaciones y pliegos. Se sugiere a los proveedores enviar fichas técnicas de las marcas que representan para que sean analizadas las especificaciones y tenerlas en cuenta para próximas convocatorias.

IMPORTANTE

Para recordar:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones del documento de condiciones.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. ADENDA N°1.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Documento de Condiciones, así como el contenido de la presente ADENDA N°2.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo Modificado publicado con la presente Adenda. INSUBSANABLE

- Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día del Cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.