## ÍTEM 1. CIENCIAS AMBIENTALES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/26/2017
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM 1
ÍTEM 1. CIENCIAS AMBIENTALES
[6 empty] | ANALYTICA SAS | [8 empty] | CASA CIENTIFICA BLANCO & CIA SAS | [8 empty] | CEIINC SAS | [8 empty] | DOTACIONES GES SAS | [8 empty] | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | [8 empty] | KASSEL GROUP S.A.S | [8 empty] | LAB BRANDS S.A.S | [8 empty] | LABINST S.A.S | [8 empty] | QUIMMEC SAS | [8 empty] | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | [8 empty] | SSI Soluciones y Suministros para Ingenierías SAS | [8 empty] | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Balanza de precisión portátil | Balanza de presición. Campo de pesaje: 1000g Lectura 0,01g Reproducibilidad o repetibilidad hasta 0,02g Linealidad ± 0,03g Unidad de pesaje libremente programable Plato de: 13 x 13cm. Pantalla LCD retroiluminada, con posibilidad de utilizarse con bateria interna recargable Requerimiento eléctrico: 120V Interfaz: RS-232 PRESUPUESTO OFICIAL: $1.761.200 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | Kern PCB 1000-2 OHAUS Scout Pro SPX1202 | 2 | OHAUS Scout Pro SPX1202 | 1400188 | 266035.72 | 1666223.72 | 3332447.44 | 1 AÑO | 60 DIAS | sí | [18 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | MARCA KERN DE ALEMANIA MODELO PCB 1000-2, CAP. 1000g X 0.01g. - PORTATIL | 1242000 | 235980 | 1477980 | 2955960 | 1 AÑOS | 30 - 45 días | Sí |  | RADWAG/WTC 2000/BALANZA PRECISIÓN 2000G/0.01G | 1013000 | 192470 | 1205470 | 2410940 | 2 AÑOS | Inmediata 2 dias |  | No | Kern PCB 1000-2 | 1300000 | 247000 | 1547000 | 3094000 | 1 año | 30 | sí |  | KERN PCB 1000-2 | 1400000 | 266000 | 1666000 | 3332000 | 1 ALO POR DEFECTOS DE FABRIACIÓN | 45 DÍAS | Sí |  | Kern PCB 1000-2 | 1300000 | 247000 | 1547000 | 3094000 | Un año | 60 | Sí |  | Kern PCB 1000-2 | 1184000 | 224960 | 1408960 | 2817920 | 1 año | 45 días | Sí |  | KERN | 1380000 | 262200 | 1642200 | 3284400 | 1 AÑO | 15 |  | No
2 | Balanza digital portátil | Balanza de presición. Campo de pesaje: 6000g Lectura 1g Reproducibilidad 1g Linealidad ± 2g Unidad de pesaje libremente programable Plato de: 15 x 17cm. Pantalla LCD retroiluminada, con posibilidad de utilizarse con pila 9V. Requerimiento eléctrico: 120 V Interfaz: RS-232 PRESUPUESTO OFICIAL: $1.249.500 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | Kern PCB 6000-0 OHAUS Scout Pro SPX8200 | 2 | OHAUS Scout Pro SPX8200 | 677588 | 128741.72 | 806329.72 | 1612659.44 | 1 AÑO | 60 DIAS | sí | [18 empty] | No | OHAUS Scout Pro SPX8200 | 1000000 | 190000 | 1190000 | 2380000 | Un Año | 60 dias | Sí | [9 empty] | No | MARCA KERN DE ALEMANIA MODELO PCB 6000-0, CAP. 6000g X 1g - PORTATIL | 882000 | 167580 | 1049580 | 2099160 | 1 AÑOS | 30 - 45 días | Sí | [9 empty] | No | Kern PCB 6000-0 | 930000 | 176700 | 1106700 | 2213400 | 1 año | 30 | sí |  | OHAUS SCOUT PRO SPX8200 | 1015000 | 192850 | 1207850 | 2415700 | 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN | 45 DÍAS | Sí |  | Kern PCB 6000-0 | 945000 | 179550 | 1124550 | 2249100 | Un año | 60 | Sí |  | Kern PCB 6000-0 | 671000 | 127490 | 798490 | 1596980 | 1 año | 45 días | Sí |  | KERN | 980000 | 186200 | 1166200 | 2332400 | 1 AÑO | 15 | si
3 | Balanza digital tipo Gancho | Balanza Digital Tipo Gancho. Capacidad: 10Kg Resolución: 10g Con función de congelamiento de lectura para retención del resultado. con posibilidad de utilizarse con pilas (Pilas 2 x 1,5V). PRESUPUESTO OFICIAL: $476.000 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | Kern HDB 10K10N | 2 | [26 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | KERN DE ALEMANIA, MODELO HDB 5K5N, CAPACIDAD 10kg X 10g | 313200 | 59508 | 372708 | 745416 | 1 AÑOS | 30 - 45 días | Sí | [9 empty] | No | Kern HDB 10K10N | 325000 | 61750 | 386750 | 773500 | 1 año | 30 | sí | [9 empty] | No | Kern HDB 10K10N | 357400 | 67906 | 425306 | 850612 | 6 meses | 60 días | Sí |  | Kern HDB 10K10N | 321000 | 60990 | 381990 | 763980 | 1 año | 45 días | Sí |  | KERN | 350000 | 66500 | 416500 | 833000 | 1 AÑO | 75 | si
4 | Conductímetro / pH metro | Conductivímetro / pHmetro de Mesa. Debe Incluir: - Medidor AB200 - Electrodo de doble junta y cuerpo epóxico pH/ATC (13-620-631 Fisher) o electrodo de pH / ATC de epoxy-body TROD ROSS Ultra (Orion) - Celda de conductividad (13-620-100 Fisher), sensor de conductividad DuraProbe de 4 celdas - Brazo de soporte de electrodos, - Conexiones RS232 y/o USB y cables, - Adaptadores de corriente 100/240V. - Con Reconocimiento automático de buffer. - Rango de pH: -2.000 a +20.000pH - Resolución pH: 0.1 / 0.01 / 0.001pH. - Rango conductividad: 0,00uS 500,0mS. - Resolución conductividad: 0.01/0.1uS, 0.001/0.01 /0.1mS. - Rango temp: 0° a 100°C. - Rango TDS: 0.00ppm to 500 ppt (TDS factor 1.00). PRESUPUESTO OFICIAL: $6.574.750 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | FISHER 13636AB200 THERMO ORION MODELO STARA2155 | 3 | [9 empty] | Medidor Profesional de pH/ISE/EC Sobremesa MARCA HANNA REF. HII 5521 Incluye : - Medidor - Electrodo HI 1131B Cuerpo de vidrio conexiob BNC con 1 mt de cable. - Celda de conductividad HI76312 - Sonda de temperatura HI 7662-T en acero inoxidable - Brazo de soporte de electrodos - Conexiones USB Adaptadores de corriente 115V, 12VDC adaptador - Con reconocimiento automatico de Buffers - Rango de ph : -2.000 a +20.000pH - Resolucion de ph: 0.1 / 0.01 / 0.001pH. - Rango conductividad: 0,00 uS 1000,0mS. Resolucion conductividad: 0.001uS/cm/0.01uS/cm, 0.1uS/cm, 0.001mS/cm/0.01mS/cm, 0.1mS/cm. - Rango temp: -20 a 120 °C - Rango de TDS: 0.00ppm to 400 ppt (TDS factor 1.00). | 5507000 | 1046330 | 6553330 | 19659990 | Equipo:1 año por defectos de fabrica mas no por mal manejo Electrodos: 6 meses | 30 a 45 dias |  | No | [8 empty] | No | FISHER 13636AB200 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 18207000 | Un Año | 60 dias | Sí |  | STARA2155 / THERMO SCIENTIFIC | 5223250 | 992417.5 | 6215667.5 | 18647002.5 | 1 AÑO | 60 DIAS | Sí | [9 empty] | No | SI ANALYTICS/REF: 285206730/CONDUCTIVIMETRO DE MESA LAB 875 COND SET, PH, MV, COND, DO, TEMP, CELDA LF 413T IDS + ELECTRODO/ REF: 285111150 / ELECTRODO TOPLINE 24PH IDS PARA TRABAJO PESADO MATERIAL PEEK, NTC 30, -5-100ºC, USO CON HL680/600 | 5501700 | 1045323 | 6547023 | 19641069 | 2 AÑOS EQUIPO , TRES MESES EN EL CELDAS Y ELECTRODOS | 45-60 dias |  | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | FISHER 13636AB200 | 4600000 | 874000 | 5474000 | 16422000 | Un año | 60 días | Sí |  | Fisher 13636AB200 | 5199000 | 987810 | 6186810 | 18560430 | 1 año | 45 días | Sí | [9 empty] | No
5 | Espectrofotómetro UV-VIS | Espectrofotómetro UV-VIS. Modelo: SUV5800. Especificaciones: - Rango de longitud de onda: 190nm a 1100nm - Ancho espectral de banda: ≤ 2nm. - Exactitud de longitud de onda: ± ≤ 0,5nm - Repetibilidad de longitud de onda: 0,2nm - Exactitud fotométrica: ± ≤ 0,3%T. - Repetibilidad fotométrica: ± 0,2%T. - Salidas de puertos USB y paralelo. - Equipo que incluya: Software para lectura en PC: pruebas cinéticas, multi-longitud de onda, cuantitativo, escaneo. - Forro de protección, - Que incluya cuatro (4) celdas estándar de vidrio y dos (2) de cuarzo. EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO INSTALADO EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE MANEJO. UN SERVICIO GRATUITO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO. PRESUPUESTO OFICIAL: $14.994.000 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | QLS SUV5800 THERMO SCIENTIFIC 10S UV-VIS. | 1 | THERMO SCIENTIFIC 10S UV-VIS. | 11933935 | 2267447.65 | 14201382.65 | 14201382.65 | 2 AÑOS | 30 DIAS | Sí | [18 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | QLS SUV5800 | 11000000 | 2090000 | 13090000 | 13090000 | Un año | 60 días | Sí | [9 empty] | No | [8 empty] | No
6 | Plancha de agitación magnética con calentamiento | Plancha de agitación magnética con calentamiento Isotemp Área de métrica de calentamiento Especificaciones: - Dimensiones: Aproximadamente 18,4 X 18,4 cm - Material de la superficie de calentamiento: Cerámica blanca refractaria quimioresistente - Rango de agitación hasta 1.500rpm - Rango de temperatura hasta 540°C +/- 40°C PRESUPUESTO OFICIAL: $1.904.000 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | Fisher SP88854200 VELP SCIENTIFICA MODELO AREC REF. F20510011 VWR INTERNACIONAL | 2 | VELP SCIENTIFICA MODELO AREC REF. F20510011 | 1033543.5 | 196373.265 | 1229916.765 | 2459833.53 | 1 AÑO | 30 DIAS | Sí |  | Plancha de agitación magnética con calentamiento Isotemp MARCA FISHER REF.11-520-16SH Área de métrica de calentamiento Especificaciones: - Dimensiones: 10.2 x 10.2cm - Material de la superficie de calentamiento: Cerámica blanca refractaria quimioresistente - Voltage 110-120V Hertz 50/60Hz - Rango de agitación hasta : 2.500rpm - Rango de temperatura hasta 538C, ajustable en incrementos de 1°C. | 1582050 | 300589.5 | 1882639.5 | 3765279 | Equipo:1 año por defectos de fabrica mas no por mal manejo | 30 a 45 dias |  | No | [8 empty] | No | Fisher SP88854200 | 1400000 | 266000 | 1666000 | 3332000 | Un Año | 60 dias | Sí |  | SP88854100 / THERMO SCIENTIFIC | 1390500 | 264195 | 1654695 | 3309390 | 1 AÑO | 60 DIAS |  | No | MARCA BIOBASE, MODELO MS7-H550-PRO | 1590000 | 302100 | 1892100 | 3784200 | 1 AÑOS | 30 - 45 días |  | No | DLAB / REF: 8030122211 / AGITADOR MAGNÉTICO/CALENTAMIENTO 10L TIPO MS7-H550-S COMPLETO LED, 550°C, 0-1500 RPM, INCLUYE SOPORTE Y SENSOR REF. 18900016, 18900017 | 1400000 | 266000 | 1666000 | 3332000 | 2 años | Inmediata 2 dias |  | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | Fisher SP88854200 | 1250000 | 237500 | 1487500 | 2975000 | Un año | 60 días | Sí |  | Fisher SP88854200 | 1475000 | 280250 | 1755250 | 3510500 | 1 año | 45 días | Sí |  | VWR | 1792431 | 340561.89 | 2132992.89 | 4265985.78 | 3 años | 60 | si
7 | Medidor de Oxígeno disuelto de Luminiscencia | MEDIDOR PORTÁTIL CON SONDA DE OXÍGENO DISUELTO ÓPTICO LDO101 Equipo multiparámetro: pH, mV, ISE, DO, Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, ORP y Temperatura Que incluya - Tipo de sonda: Estándar - Medidor HQ30d medidor portátil, - Sonda de oxígeno disuelto óptico LDO10101 con cable de 1 m, - Soporte del medidor, botella de DBO y tapón para la calibración, - Posibilidad de uso con pilas (4 pilas AA), - Guía de inicio rápido - Manual de usuario - CD de documentación PRESUPUESTO OFICIAL: $8.245.841 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | Unidad | HACH 8506300 HQ30D MODELO STARA3295 MARCA THERMO SCIENTIFIC. | 1 | [18 empty] | HACH 8506300 HQ30D | 6263736.384 | 1190109.913 | 7453846.297 | 7453846.297 | 1 AÑO | 45 DIAS | Sí | [9 empty] | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | SI ANALYTICS / REF: 285204770 / OXIGENOMETRO HANDYLAB 680 VERSATILE + REF: 209100 / Botella ambar para DBO PF 600 WTW, Paquete x 3 botellas | 5730000 | 1088700 | 6818700 | 6818700 | 2 años , en el equipo, tres meses en la sonda | 30 días |  | No | [8 empty] | No | [8 empty] | No | MODELO STARA3295 MARCA THERMO SCIENTIFIC. 13-645-571 | 11500000 | 2185000 | 13685000 | 13685000 | Un año | 60 días | Sí |  | HACH 8506300 HQ30D | 6402000 | 1216380 | 7618380 | 7618380 | 1 año | 45 días | Sí |  | HACH | 6742250 | 1281027.5 | 8023277.5 | 8023277.5 | 1 AÑO | 60 | si
|  | VALOR TOTAL ÍTEM 1 | [7 empty] | 21606323.06 | [8 empty] | 23425269 | [17 empty] | 23919000 | [8 empty] | 21956392.5 | [8 empty] | 9584736 | [8 empty] | 32202709 | [8 empty] | 6080900 | [8 empty] | 5747700 | [8 empty] | 52365712 | [8 empty] | 34868190 | [8 empty] | 18739063.28
Note on AG10: Usuario UTP: No ofertado
Note on AP10: Usuario UTP: No ofertado
Note on AY10: Usuario UTP: No ofertado
Note on BQ10: Usuario UTP: Se definieron como marca y modelos: KERN/ PCB 100-2 ó OHAUS Scout Pro SPX 1202
Note on DJ10: Usuario UTP: La ficha técnica no corresponde con lo ofertado en el Anexo.
Note on AG11: Usuario UTP: No ofertado
Note on AY11: Usuario UTP: No ofertado
Note on BQ11: Usuario UTP: No ofertado
Note on AG12: Usuario UTP: No ofertado
Note on AP12: Usuario UTP: No ofertado
Note on AY12: Usuario UTP: No ofertado
Note on BQ12: Usuario UTP: No ofertado
Note on CI12: Usuario UTP: No ofertado
Note on X13: Usuario UTP: Durante la aclaración de dudas se definieron como alternativas para este item las siguientes marcas y modelos: Thermo Orion Star A 2155 ó Fisher 13636 AB 200
Note on AG13: Usuario UTP: No ofertado
Note on BH13: Usuario UTP: No ofertado
Note on BQ13: Usuario UTP: Durante la aclaración de dudas se definieron como alternativas para este item las siguientes marcas y modelos: Thermo Orion Star A 2155 ó Fisher 13636 AB 200
Note on BZ13: Usuario UTP: No ofertado
Note on CI13: Usuario UTP: No ofertado
Note on DJ13: Usuario UTP: No ofertado
Note on X14: Usuario UTP: No ofertada
Note on AG14: Usuario UTP: No ofertado
Note on AP14: Usuario UTP: No ofertado
Note on AY14: Usuario UTP: No ofertado
Note on BH14: Usuario UTP: No ofertado
Note on BQ14: Usuario UTP: No ofertado
Note on BZ14: Usuario UTP: No ofertado
Note on CI14: Usuario UTP: No ofertado
Note on DA14: Usuario UTP: No ofertado
Note on DJ14: Usuario UTP: No ofertado
Note on X15: Usuario UTP: Fisher SP88854200 Durante la aclaración de dudas se incluyeron como Marcas y modelos para este equipo las siguientes: VELP SCIENTIFICA MODELO AREC REF. F20510011 VWR INTERNACIONAL
Note on AG15: Usuario UTP: No ofertado
Note on AY15: Usuario UTP: Fisher SP88854200 Durante la aclaración de dudas se incluyeron como Marcas y modelos para este equipo las siguientes: VELP SCIENTIFICA MODELO AREC REF. F20510011 VWR INTERNACIONAL
Note on BH15: Usuario UTP: Fisher SP88854200 Durante la aclaración de dudas se incluyeron como Marcas y modelos para este equipo las siguientes: VELP SCIENTIFICA MODELO AREC REF. F20510011 VWR INTERNACIONAL
Note on BQ15: Usuario UTP: Fisher SP88854200 Durante la aclaración de dudas se incluyeron como Marcas y modelos para este equipo las siguientes: VELP SCIENTIFICA MODELO AREC REF. F20510011 VWR INTERNACIONAL
Note on BZ15: Usuario UTP: No ofertado
Note on CI15: Usuario UTP: No ofertado
Note on AP16: Usuario UTP: No ofertado
Note on AY16: Usuario UTP: No ofertado
Note on BH16: Usuario UTP: No ofertado
Note on BQ16: Usuario UTP: Durante la Aclaración de dudas se definieron como marcas y referencias una de las tres posibilidades siguientes: HACH 8506300 HQ30D MODELO STARA3295 MARCA THERMO SCIENTIFIC.
Note on BZ16: Usuario UTP: No ofertado
Note on CI16: Usuario UTP: No ofertado

## ÍTEM 2 - TECNOLOGÍA QUÍMICA I
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/26/2017
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM 2
ÍTEM 2. TECNOLOGÍA QUÍMICA I
LANZETTA RENGIFO & CIA SAS
SUBITEM | DESCRIPCION DEL EQUIPO |  | MARCA O REFERENCIA SOLICITADA | CARACTERISTICA A EVALUAR | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Sistema de Análisis Térmico Simultaneo DSC/TGA Modelo SDT Discovery 650, | Sistema de Análisis Térmico Simultaneo en las funciones: Calorímetro Diferencial de Barrido DSC y Analizador Termo Gravimétrico TGA | MARCA TA INSTRUMENTS. MODELO SDT Discovery 650. REFERENCIA 963000,901. MARCA: Netzsch. Marca Metler Toledo, Modelo: TGA/DSC 3+ (High Temperature Furnace HT) | Sistema de Análisis Térmico Simultaneo | Simultaneo. Horizontal. | UNIDAD | 1 | TA INSTRUMENTS. MODELO SDT Discovery 650. REFERENCIA 963000,901 | 144710000 | 27494900 | 172204900 | 172204900 | 2 años de garantía, 2 mantenimientos preventivos durante los años de garantia. GARANTIA DE 5 AÑOS PARA EL HORNO | 40 dias | SI CUMPLE
Doble brazo
Opción de una o dos muestras en modo TGA de manera simultanea.
|  |  |  | Rango de Temperatura | Desde Temperatura Ambiente hasta 1500 °C o superiores
|  |  |  | Sistema en modo DSC y TGA | Modulado para la determinación de la capacidad calorífica Cp
Modulado para estudios cinéticos
|  |  |  | Precisión de Temperatura Dinámica | ±0.5 °C o menor.
|  |  |  | Sistema de balanza | Una o doble balanza horizontal
|  |  |  | Sensibilidad de la balanza | 0,1 ug o menor
|  |  |  | Velocidad de Calentamiento (Lineal) | 0.1 a 100 °C/min Opcion: 100 K/min
|  |  |  | Exactitud/Precisión Calorimétrica | ±2 %
|  |  |  | Repetibilidad de la temperatura | 0,1 °C Opcion: +/- 0,3 K
|  |  |  | Sensibilización del DSC | 4 micro watts
|  |  |  | Exactitud de la Capacidad Calorífica | ±5 %
|  |  |  | Capacidad de Peso de la Muestra | De 10 a 200 mg o superior. Opcion: <_ 900 uL
|  |  |  | Precisión de Peso | ±0.1 % o mejor
|  |  |  | Exactitud de Peso | ±0.5 % o mejor
|  |  |  | Vacío: | 50 μtorr o 10-2 Pa Opcion: > 10 mbar
|  |  |  | Pantalla | Normal o Tipo touch a color
Ethernet hub TA INSTRUMENTS REFERENCIA 924500,602
|  | Software | Opcion: TRIOS u otro. | Software para la operación del instrumento, con las aplicaciones básicas del análisis. (Adquisición, procesamiento y reporte de datos). | Software para el manejo de los datos y la correcta operación del instrumento.
|  | Computador |  | Procesador | Intel Core 2 Dúo
|  |  |  | Memoria | 8 GB RAM
|  |  |  | Hard Drive | Mayor a 80 GB de espacio libre. 700 MB para el Software
|  |  |  | DVD | 48 x CD ROM y DVD
|  |  |  | Memoria grafica | 128 GB
|  |  |  | Monitor | 23 o 24 pulgadas pantalla ancha.
|  |  |  | Sistema operativo | Windows 10
|  |  |  | Conectividad | El computador controlador se debe poder conectar a Internet.
|  | INSTALACION |  | El equipo debe ser instalado en el Laboratorio 6-129 del Edificio 6 de la Universidad Tecnológica de Pereira. El espacio físico ya cuenta con la mesa resistente el peso y el aire acondicionado. | Si
|  | CAPACITACION |  | Con la entrega del equipo se debe ofrecer un programa de capacitación y entrenamiento para 6 personas de mínimo 16 horas sobre: Bases de la calorimetría y entrenamiento sobre la operación tanto del instrumento como del software. Las horas de capacitación deben ser reales no al tiempo del técnico haciendo el acondicionamiento del instrumento. | Si
|  | MANTENIMIENTO |  | Deben estar incluidas (Sin costo): Dos visitas de mantenimiento preventivo durante la duración de la garantía. Una en el primer año de entrega y la segunda dos meses antes de terminarse la garantía. Todas las de mantenimiento correctivo que se requieran durante el tiempo de garantía. | Si
|  | GARANTIA |  | Dos (2) años como mínimo a partir de la fecha de entrega en correcto funcionamiento del instrumento y del PC. | Si
|  | OBSERVACION: Se debe tratar de un equipo nuevo, no repotenciado ni salido de demostración. |  | Equipo Nuevo, no repotenciado ni que haya estado como equipo demo: | Si
|  | PRESUPUESTO OFICIAL: | 172204900 | Propuestas técnicas que superen este presupuesto oficial no serán evaluadas.
|  |  |  | VALOR TOTAL ÍTEM 2 | [7 empty] | 172204900

## ÍTEM 3 - TECNOLOGÍA QUÍMICA II
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/26/2017
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
EVALUACIÓN COMITÉ TÉCNICO ÍTEM 3
ÍTEM 3. TECNOLOGÍA QUÍMICA II
[8 empty] | INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. – INNOVATEK S.A.S. | [8 empty] | PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S
SUBITEM | DESCRIPCION DEL EQUIPO |  | MARCA O REFERENCIA SOLICITADA | CARACTERISTICA A EVALUAR | ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD | UND DE MEDIDA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE
[15 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
[15 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
[15 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Espectrofotómetro de absorción atómica. Compuesto por: | Espectrofotómetro de Absorción Atómica. | Thermo Scientific Modelo ICE 3500; Shimadzu modelo AA7000; Agilent modelo: 240 | Sistema óptico | Doble haz para la operación en las técnica de llama. Haz doble o simple en las técnicas horno de grafito y generador de hidruros. | UNIDAD | 1 | modelo ICE 3500, marca THERMO SCIENTIFIC | 156890000 | 29809100 | 186699100 | 186699100 | 12 MESES | 35 días calendario contados a partir de la fecha de legalización del contrato. |  | NO CUMPLE. La Universidad solicita que la duración de la garantía sea de mínimo dos años. El Proveedor presenta en el ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA" 12 meses de garantía. | SHIMADZU / AA-7000 | 150363000 | 28568970 | 178931970 | 178931970 | 26 Meses | 45 - 60 Días | SI CUMPLE
Rango de longitud de onda entre 180 +/- 10 y 900 +/- 10 nm
Monocromador: Tipo Czerney-Turner; Echelle o Ebert
|  |  |  | Ancho de banda espectral en nm: | Selección automática desde 0,2 hasta mínimo 1,0 nm o mejor.
|  |  |  | Torreta para cuatro o seis lámparas | Debe permitir utilizar lámparas codificadas y no codificadas. También operar con lámparas mono elemento o multi elemento.
Tipo de operación: 1 encendida. Opcional no indispensable: 1 lámpara en precalentamiento.
|  |  |  | Detector | Tubo fotomultiplicador para todo el rango de longitud de onda.
|  |  |  | Corrección de señal de fondo (Backgroud) | Lámpara de deuterio. Rango entre 185 a 350 nm +/- 5 nm
|  |  |  | Optimización automática de la llama | De la posición del quemador, y de la mezcla de gases para obtener la máxima sensibilidad.
|  |  |  | Control de gases | Programable en pasos de 0,1 L/min controlado por el software. Posibilidad de optimización. Cambio automático al gas oxidante.
|  |  |  | Quemadores | Uno de titanio o Incoloy de 10 cm para llama C2H2-aire, debe incluir sistema de seguridad.
Uno de titanio o Incoloy de 50 o 60 mm para llama N2O-C2H2 debe incluir sistema de seguridad.
|  |  |  | Unidad de atomización de llama | Cámara de nebulización en material inerte y de alta resistencia.
Nebulizador resistente a la corrosión.
Esfera o perla de impacto ajustable externamente
|  | AUTOMUESTREADOR : De doble servicio para modo Llama y modo Horno. OPCIONAL: AUTOMUESTREADOR PARA MODO LLAMA Y AUTOMUESTREADOR PARA MODO HORNO. |  | Control | Mediante comunicación a través del espectrofotómetro AA con el PC.
|  |  |  | Número de posiciones de reactivos | Entre 5 a 8 posiciones de reactivos
|  |  |  | Número de posiciones de muestra | Mínimo 40 posiciones en forma automática.
|  |  |  | Botella para solución de lavado | Garrafa plástica de volumen adecuado.
|  |  |  | Opciones de muestreo | Sistema independiente o simultaneo para el análisis por llama y horno de grafito
|  |  |  | Funciones para operación con llama: | Detección del punto cero.
Para mínimo 40 posiciones.
Función auto lavado.
Función auto diagnostico.
Función de auto mezclado opcional para llama.
|  |  |  | Funciones para operación con horno de grafito | Detección del punto cero.
Para mínimo 40 posiciones.
Función auto lavado.
Función auto diagnostico.
Función auto mezclado
Dilución mediante la adición de reactivos.
Rango de inyección desde 2 hasta mínimo 50 micro litros o mejor.
|  |  |  | Auto dilución y re-análisis | Para la medición de muestras desconocidas, debe realizar extrapolación, calculo automático de la dilución.
|  | Horno de grafito con cámara de video y sus respectivos accesorios. |  | Cambio automático del modo llama a modo horno de grafito | Debe permitir el cambio del modo llama al modo de horno de grafito de forma automática, realizando el alineamiento del sistema que se vaya a trabajar a máxima sensibilidad. No deben removerse piezas, ni la utilización de herramientas para hacer desmontes para el cambio de función. Con camara de video.
|  |  |  | Rango de temperatura | Desde temperatura ambiente hasta 3000°C
|  |  |  | Control de calentamiento del sistema | Para secado: control digital con calibración de la temperatura, para cenizas y atomización control vía sensor óptico o por control digital..
|  |  |  | Programación de las condiciones de calentamiento | Programable
|  |  |  | Control de gas inerte (Ar) | Con opciones de alta sensibilidad y enriquecimiento de la muestra en el horno.
Programable desde del software
Operación en rango de trabajo que se defina en el método de análisis.
|  |  |  | Medidas de seguridad. | Monitoreo de la rata de flujo del agua de enfriamiento.
Monitoreo de la presión del gas.
Revisión del bloque de enfriamiento del horno.
|  | Software para la operación del instrumento, con las aplicaciones básicas del análisis. (Adquisición, procesamiento y reporte de datos). |  | Marca y Referencia del Software | Software para el manejo de los datos y la correcta operación del instrumento.
|  |  |  | Modo de medida | Método de llama, horno de grafito y emisión atómica
|  |  |  | Métodos de calibración | Debe permitir la construcción de curvas de calibración.
|  |  |  | Protocolo de control de calidad y presentacion de informes. | El Software del equipo debe contar con un Protocolo de control de calidad . Donde cada protocolo debe establecer las diferentes características, consideraciones y presentaciones en pantalla y a manera de informe. Estas pueden ser opcionales: Valor Promedio; Repeticiones, desviación estándar (SD), coeficiente de variación (RSD), Correcion de linea base, Correccion de sensibilidad.
|  | Dos Lámparas de cátodo Hueco. |  | Lámparas de cátodo hueco para los siguientes elementos: Hierro y plomo | Lámparas de cátodo hueco para hierro y plomo
|  | Sistema recirculador de agua |  | Sistema de enfriamiento y recirculación de agua | Rango de temperatura de 10 a 25°C., flujo de agua acorde al funcionamiento correcto del horno.
|  | Computador |  | Computador Intel Core I5. Memoria RAM de 4 Gb y disco duro de 1 Tera. Características acordes al software que utilice el instrumento Monitor de 23 pulgadas.
|  | UPS |  | UPS de 3 KV para el espectrofotómetro
Regulador del voltaje para el Horno de grafito.
|  | Kit de inicio que incluye : |  | Tubos para el automuestreador | Si
|  |  |  | Tubos de grafito para el horno. | Si
|  |  |  | Alambre de limpieza del atomizador | Si
|  |  |  | Empaques de la cámara de pre mezcla | Si
|  |  |  | Tubo capilar para la aspiración. | Si
|  |  |  | Empaques del atomizador | Si
|  | INSTALACION |  | El equipo debe ser instalado en el Laboratorio 6-124 del Edificio 6 de la Universidad Tecnológica de Pereira. El espacio físico ya tiene las acometidas de gases especiales y el sistema de extracción de vapores (Motor y ducto). Además de contar con la mesa resistente el peso y el aire acondicionado. | Si
|  | CALIFICACION IQ/OQ DE INSTALACIÓN Y DESEMPEÑO DEL EQUIPO: |  | El proveedor deberá aportar documento que certifique Calificación de instalación y desempeño IQ/OQ siguiendo los protocolos y documentos del fabricante. | Si
|  | CAPACITACION: |  | Con la entrega del equipo se debe ofrecer un programa de capacitación y entrenamiento para 6 personas de mínimo 24 horas sobre: Bases de la Absorción Atómica y entrenamiento sobre la operación tanto del instrumento como del software. Las horas de capacitación deben ser reales no al tiempo del técnico haciendo el acondicionamiento del instrumento. | Si
|  | MANTENIMIENTO |  | Deben estar incluidas: Dos visitas de mantenimiento preventivo durante la duración de la garantía. Una en el primer año de entrega y la segunda dos meses antes de terminarse la garantía. Todas las de mantenimiento correctivo que se requieran durante el tiempo de garantía. | Si
|  | GARANTIA |  | Dos (2) años como mínimo a partir de la fecha de entrega en correcto funcionamiento del instrumento y del PC. | Si
|  | OBSERVACION: Se debe tratar de un equipo nuevo, no repotenciado ni salido de demostración. |  | Equipo Nuevo, no repotenciado ni que haya estado como equipo demo: | Si
|  | PRESUPUESTO OFICIAL: | 190638000 | Propuestas técnicas que superen este presupuesto oficial no serán evaluadas.
|  |  |  | VALOR TOTAL ÍTEM 3 | [7 empty] | 186699100 | [8 empty] | 178931970

## ÍTEM 4 - MEDICINA VETERINARIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/26/2017
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
EVALUACIÓN COMITÉ TÉCNICO
ÍTEM 4. MEDICINA VETERINARIA
[6 empty] | ANALYTICA SAS | [8 empty] | CASA CIENTIFICA BLANCO & CIA SAS | [8 empty] | DOTACIONES GES SAS | [8 empty] | LAB BRANDS S.A.S. | [8 empty] | LABINST S.A.S | [8 empty] | QUIMMEC S.A.S | [8 empty] | REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA | [8 empty] | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | [8 empty] | SSI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AGITADOR | MAGNETICO/CALENTAMIENTO 20L MS-H-S, 0- HASTA 20 LITROS Y 340°C ACERO INOX. REVESTIDO EN CERAMICA DIAM.135mm PRESUPUESTO OFICIAL: $1.392.300 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | MARCA LB PRO REF.SCH-811121020244 | 1 | [27 empty] | DLAB / REFRENCIA: 8030211010 / AGITADOR MAGNÉTICO/CALENTAMIENTO 20L TIPO MS-H-S, LED, 340°C,0-1500 RPM | 802000 | 152380 | 954380 | 954380 | 2 años | Inmediata 2 dias |  | NO CUMPLE, NO ES LA MARCA SOLICITADA | [18 empty] | LB PRO REF.SCH-811121020244 | 981000 | 186390 | 1167390 | 1167390 | 12 MESES | 10 DIAS | SI CUMPLE
2 | ESPECTROFOTOMETRO | VISIBLE 325 -1000 nm ANCHO BANDA 4nm (PRECISION +/- 2nm) LAMP. TUNGSTENO HAZ SIMPLE Y SOFTWARE PRESUPUESTO OFICIAL: $5.140.800 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | MARCA MAPADA REF.SCH-V-1200 MARCA QLS MODELO SV-5800 | 2 | [27 empty] | MARCA MAPADA REF:-V-1200 / ESPECTROFOTÓMETRO VIS 325 -1000NM CON SOFTWARE / 4NM / HAZ SIMPLE, LÁMPARA TUNGSTENO | 3141600 | 596904 | 3738504 | 7477008 | 1 años | Inmediato, 2 dias salvo previa venta | SI | [10 empty] | MARCA MAPADA REF.SCH-V-1200 | 4220000 | 801800 | 5021800 | 10043600 | 1 año por defectos de fabricación | 15 días | SI |  | MARCA MAPADA REF.SCH-V-1200 | 4158000 | 790020 | 4948020 | 9896040 | 12 MESES | 10 DIAS | SI CUMPLE |  | MARCA QLS MODELO SV-5800 | 4250000 | 807500 | 5057500 | 10115000 | Un año | 60 días | SI CUMPLE
3 | BAÑO MARIA | RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE-CON TAPA, CAP. 6 L PRESUPUESTO OFICIAL: $2.082.500 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | MARCA INDULAB REF.ND-BM09A | 1 | [54 empty] | MARCA INDULAB REF.ND-BM09A | 1744000 | 331360 | 2075360 | 2075360 | 12 MESES | 10 DIAS | SI CUMPLE
4 | PH METRO | DE MESA MODELO BT-675 CON ACCESORIOS ESTÁNDAR 110V PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.570.400 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | MARCA BOECO REF. IMP-BOE 5196751 MARCA FISHER REF.13636AE53 MODELO ST3100-F MARCA OHAUS. | 1 | MODELO ST3100-F MARCA OHAUS. | 1576054 | 299450.26 | 1875504.26 | 1875504.26 | 1 AÑO | 30 DIAS | SI |  | PH METRO DE MESA MODELO ST 3100-F INCLUYE: SUJETADOR PARA ELECTRODO, COBERTURA DE PROTECCION, ELECTRODO ST310 Y POLVO PARA BUFFERS | 1533000 | 291270 | 1824270 | 1824270 | Equipo:1 año por defectos de fabrica mas no por mal manejo Electrodos: 3 meses | 30 A 45 DIAS | SI |  | MODELO ST3100-F MARCA OHAUS. | 2024000 | 384560 | 2408560 | 2408560 | Un año | 60 Días | SI |  | MARCA: SI ANALYTICS / REFERENCIA : 285206820 / PH METRO DE MESA LAB 845 PH, MV, ISE, TEMP., 3 PUNTOS-CAL. BNC. BLUELINE 25 PH PLÁSTICOSET/BL25PH/CONEXIÓN | 1439000 | 273410 | 1712410 | 1712410 | 2años en el equipo, tres meses en el electrodo | Inmediata 2 dias |  | NO CUMPLE, NO ES LA MARCA SOLICITADA | MARCA BOECO REF. IMP-BOE 5196751 | 2015000 | 382850 | 2397850 | 2397850 | 1 año | 30 | SI | [10 empty] | MARCA BOECO REF. IMP-BOE 5196751 | 2100000 | 399000 | 2499000 | 2499000 | 12 MESES | 10 DIAS | SI CUMPLE |  | MARCA FISHER REF.13636AE53 | 1300000 | 247000 | 1547000 | 1547000 | Un año | 60 días | SI CUMPLE |  | Fisher 13636AE153 | 1890000 | 359100 | 2249100 | 2249100 | 1 año | 45 días | SI CUMPLE
|  | VALOR TOTAL ÍTEM 4 | [7 empty] | 1875504.26 | [26 empty] | 10143798 | [26 empty] | 15637790 | [8 empty] | 11662000

## ÍTEM 5 - CIENCIAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN A COTIZAR BS/26/2017
COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
EVALUACIÓN COMITÉ TÉCNICO ÍTEM 5
ÍTEM 5. CIENCIAS BÁSICAS
[6 empty] | ANALYTICA SAS | [8 empty] | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS | [8 empty] | INNOVATEK LTDA | [8 empty] | KASSEL GROUP | [8 empty] | LAB BRANDS S.A.S | [8 empty] | REQUIM LTDA | [8 empty] | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | BAÑO | ULTRASÓNICO DIGITAL - 10L PRESUPUESTO OFICIAL: $2.713.200 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | MODELO BK-10XF MARCA BIOBASE Branson CPX-952-519R | 1 | [27 empty] | MARCA BIOBASE MODELO BK-10XF | 1998000 | 379620 | 2377620 | 2377620 | 1 AÑOS | 30 - 45 días | Si cumple con las especificaciones solicitadas y presupuesto | [10 empty] | BRANSON | 11000000 | 2090000 | 13090000 | 13090000 | UN AÑO | 60 DIAS |  | Se sale del presupuesto | BIOBASE | 2236709 | 424974.71 | 2661683.71 | 2661683.71 | 1 año | 15 | SI
2 | MESA ANTIVIBRATORIA | EYL-50x50 PRESUPUESTO OFICIAL: $3.456.950 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | HALTHEN REF. 5301M5X5 MARCA AIRFLUX | 1 | REF. 5301M5X5 MARCA AIRFLUX | 1857143 | 352857.17 | 2210000.17 | 2210000.17 | 1 AÑO | 30 DIAS | Si |  | HALTHEN / EYL-50X50 | 2905000 | 551950 | 3456950 | 3456950 | 1 AÑO | 60 DIAS | Si |  |  |  | 0 | [6 empty] | MARCA SB MODELO NEW 2000 | 2390000 | 454100 | 2844100 | 2844100 | 1 AÑOS | 30 - 45 días |  | No cumple porque no ofrecen la marca solicitada | FABRICACION NACIONAL / PLACA DE MARMOL 6 cm x / ANTIVIBRATORIA PARA BALANZAS ANALITICAS / PLACA DE MARMOL 6 cm x 51 cm x 51 cm, TUBO 3”,TORNILLOS NIVELADORES | 2280000 | 433200 | 2713200 | 2713200 | 1 año | 20 |  | No cumple no ofrecen la marca solicitada
3 | ESPECTROFOTÓMETRO UV VIS | Controlado por computador con software analítico y de control y accesorios para análisis de líquidos, polvos y análisis superficial de materiales. Fuente de luz de Xenon, rango de lectura 190-1100 nm, monocromado czerny-Turner. Ancho de banda 1,0 nm ó 2,0 nm. Doble detector: Fotodiodo de silicona para muestra y rerencia. Modos de barrido: Absorbancia, Transmitancia y Reflectancia, Kubelka-Munk, log(1/R), log (Abs), Abs*Factor, Intensidad, Exactitud de la longitud de onda: ±0.5 nm (full range) ± 0.2 nm (541.9, 546.11 nm líneas de Hg) Repetibilidad < 0.01 nm 546.1 nm mercury line. Velocidad de barrido <1 a 6000 nm/min; variable Intervalo de datos: 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm Rango fotométrico -0.3 to 4.0 A. Exactitud fotométrica; a1A: ±0.002 A , y a 2A: ±0.004 A Ruido fotométrico: 0A: ≤0.00008 A Salida para conexión a LIMS. Puertos USB 2,0 mínimo tres. Requerimientos eléctricos: 100V a 240V, 50 /60Hz. 150 W de consumo eléctrico. Debe Incluir: cable de poder, cargador de una posición, UPS de 2 kVA para asegurar la garantía del espectrofotómetro. Manuales de instalación y de uso para hardware y software. Software de control y procesamiento de señal para Windows 8.1 y 10 Con varios modos de análisis: longitud de onda fija, barrido variable entre 190 a 1100 nm, cuantificación, y toma espectral con variación de tiempo. El software debe permitir elaboración de reportes y plantillas, diagnóstico y control de uso de la lampara, con programa de test para la verificación del rendimiento, verificación de exactitud de longitud de onda y fotométrica ruido, reproducibilidad, precisión, linealidad y luz parasita. Aplicación de escaneo con herramientas avanzadas para análisis de picos y procesamientos espectrales (derivadas, suavizado, normalizado, operaciones matemáticas) fotométrica ruido, reproducibilidad, precisión, linealidad y luz parasita. Aplicación de escaneo con herramientas avanzadas para análisis de picos y procesamientos espectrales (derivadas, suavizado, normalizado, operaciones matemáticas) Paquete de Cuantificación, Cálculos integrados para cuantificación, exportación de datos automático por email, Facilidad de obtener reportes con parámetros definidos por el usuario. Que se pueda actualizar para hacer medidas de color CIELab y controlar una esfera de integración. Con software adicional de control de proceso para sistematizar el desarrollo de una metodología analítica. Debe incluir accesorios adicionales :Esfera de integración de haz sencillo, para Espectrofotómetros UV Vis modos de transmitancia difusa y reflectancia difusa Incluya : esfera de integración de 60 mm con una capa de spectralon que incluya filtro malla de 1ª.Soporte de cubeta para polvos y solidos para uso en el modo de reflectancia Spectralon de calibración. Capacitación en espectrofotometría uv vis, en el manejo del software analítico y en el manejo de la esfera de integración dada por profesional en química capacitado en fabrica, mínimo dos días. Instalación en la ciudad de Pereira - Garantía de un año. Deben adjuntar carta de la fábrica autorizando al distribuidor en Colombia. PRESUPUESTO OFICIAL: $82.515.552 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | UNIDAD | MODELO EVOLUTION 220 MARCA THERMO SCIENTIFIC | 1 | [18 empty] | Modelo Evolution 220, marca THERMO SCIENTIFIC. | 66900000 | 12711000 | 79611000 | 79611000 | 12 meses a partir de la entrega | 5 a 7 semanas después de recibida la orden de compra | si
|  | VALOR TOTAL ÍTEM 5 | [7 empty] | 2210000.17 | [26 empty] | 5221720
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT