La Universidad Tecnológica pública las respuestas pendientes a las preguntas enviadas por los proveedores.

SUBITEM 3. VORTEX. Solicitamos incluir la marca: BOECO   modelo: V2H 8062000   Con las especificaciones técnicas según adjunto.

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas con  el temporizador.

SUBITEM 21. BALANZA ANALITICA 220g.

Solicitamos incluir la marca SARTORIUS de Alemania, MODELO: ENTRIS224I-1S por su calidad y reconocimiento de marca. Adjuntamos información técnica. Permitir Incluir especificaciones como: Tamaño del plato de pesaje 90 mm. Temperatura ambiente +10 °C a +30 °C. Interfaz RS232C, 25 pines.

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como dimensiones del plato de carga.

SUBITEM 29: SISTEMA DE FILTRACIÓN DE FLUJO TANGENCIAL.

Solicitamos incluir la marca SARTORIUS Con el Modelo: VivaFlow 50R Según especificaciones técnicas adjuntas. Link video. Manejo de consumibles costos más bajos.

Video Vivaflow 50R… reusable: https://www.youtube.com/watch?v=nY43s6hCHLw

•    Solicitamos se indique especificaciones abiertas puede ser de la siguiente manera:

Sistema filtración de flujo tangencial con bomba peristáltica de velocidad variable de 200 a 400 mL/min de 115V AC. Incluir: cassette de 50 cm2 (PES) para sistema TFF. Corte molecular 650D. cassette de 50 cm2 (PES) para sistema TFF. Corte molecular 1K. cassette de 50 cm2 (PES) para sistema TFF. Corte molecular 3K. cassette de 50 cm2 (PES) para sistema TFF. Corte molecular 5K. cassette de 50 cm2 (PES) para sistema TFF.  Corte molecular 10K.

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como cassete de 650 Da.

SUBITEM 32.  BALANZA DE PRECISION.

Solicitamos incluir marca: SARTORIUS, por calidad y reconocimiento de la marca. Según especificaciones adjuntas.  Permitir Incluir especificaciones:

Especificaciones técnicas:

Repetibilidad (desviación estándar) mg              10

Desviación de la linealidad                  mg             30

Tiempo de estabilización típico           s                1,5

Tamaño del plato de pesaje               mm            180 + 180

Deriva de la sensibilidad

Entre +10 y +30 °C                             ± ppm/K         4

Sistema de pesaje Tuning fork sensor y serie electrónica escalas AB ofrece una funcionalidad avanzada para cuatro usuarios; esto hace referencia a una marca especifica por favor no incluir en especificaciones.

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como el sistema de pesaje Tuning fork y programación para 4 usuarios.

ITEM 45.  PH METRO MULTIPARAMETRO:

Por favor incluir la marca HORIBA – Japonesa.  Adjuntamos ficha técnica.

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como la precisión ± 0.002 pH∙

Ítem 2, Sub ítem 3: Solicitan marca FISHER con velocidad 500-3000 rpm. ¿Es posible

Ofertar un Vortex marca NIPPON GENETICS? con velocidad 0-4000 rpm, movimiento

Orbital y modo de operación al toque, requerimiento eléctrico: 100-240 V. (adjuntamos

Información técnica)

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como el temporizador.

Subitems 48 CABINA DE PCR

Solicitamos muy respetuosamente se nos permita participar con una CABINA DE FLUJO LAMINAR DE 90 CM CON BASE PARA PCR , Referencia PCR36-CB de la Marca AIR SCIENCE de las siguientes especificaciones técnicas:

Emite alertas de audio y visuales si las condiciones se vuelven inseguros.Lámpara UV pre-instalada.
Todos los filtros son preinstalados, de fácil acceso y cambio.Los productos son diseñados para uso de escritorio, o puede ser instalado en una base.
El sistema de manejo de aire provee una velocidad de flujo de 0.45 m/s (90 fpm).
Las cabinas Purair® PCR son construidas en acero con un recubrimiento antimicrobiano
Características:
Lámpara fluorescente ubicada lejos del flujo de aire. Lámpara UV con timer permite descontaminación entre ciclor de PCR.
Ángulo frontal ergonómico permite un trabajo cómodo. Rejilla de descontaminación.
Filtro HEPA de 99,99% de eficiencia. Puerto trasero para ingreso de cables. Ventana frontal de doble bisagra.
Ventilador centrífugo de alto desempeño. Superficie de trabajo en polipropileno. Opcional superficie en acero inox.
Bloqueo de la puerta de los filtros. Suiche de puerta magnético. Visibilidad 360°
Especificaciones:
Flujo de aire: vertical.
Velocidad de flujo: 0.45 m/s (90 fpm).
Prefiltro con eficiencia de 85% de arrastre.
FIltro principal con eficiencia de 99,99% para partículas de 0,3 um.
Ventanas lateras transparentes en policarbonato, absorbente UV.
Marco de acero recubierto con pintura epóxica
Dimensiones externas (WxDxH): 914x686x889 mm
Altura interna: 610 mm
Profundidad interna: 679 mm
GARANTÍA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MLOS MANEJOS.

Adjuntamos brochure para su verificación

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como las dimensiones externas.

Subitems 50 MICROPIPETA MULTICANAL

Solicitamos muy respetuosamente se nos permita participar con una Micropipeta multicanal, Referencia 4662030 de la Marca Thermo Scientific de las siguientes especificaciones técnicas:

Diseñada y fabricada según la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. Que permite garantizar la precisión y exactitud de mientras que proporciona una solución . ergonómica, la reducción de las fuerzas de sujeción y expulsión de punta. Esterilizable en autoclave a 121°C y se puede exponer a luz UV sin sufrir daños.
Rango de Volumen: 30 to 300µL
Precisión 2 a 0.3%
Código de color: Naranja
8 Canales
GARANTÍA DE 2 AÑOS, EXTENDIBLE A 5 CON REGISTRO EN PÁGINA WEB Adjuntamos brochure del equipo.

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, debido a que no es electrónica y no permite diferentes modos de operación.

SUBÍTEM 5. MUFLA

Solicitamos se permita la presentación de equipo en marca y en especificaciones homólogas al enunciado en este subítem; nuestro equipo marca LABTECH viene con capacidad de 3 litros, calentamiento hasta 1200°C y control digital de la temperatura por microprocesador PID. Aislamiento por fibra cerámica y elementos calefactores ubicados en 4 costados de la cámara para proveer un nivel de calentamiento más uniforme. Función de temporizador para encendido y apagado del equipo. Puerta de apertura frontal con sistema de cierre seguro. Sistema de alarma y apagado por sobretemperatura.

Propuesta:

| REF | DESCRIPCION | MARCA | Garantía |
| --- | --- | --- | --- |
| LEF103S-2 | MUFLA 3L - 1200°C | LABTECH | 1 año |

*Ver ANEXO Ficha Técnica: “MUFLA DE LABORATORIO_LABTECH.pdf”

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como el volumen de la cámara interior. Este factor es clave, ya que se dispone de un espacio reducido para su instalación.

SUBÍTEM 19.  AUXILIAR DE PIPETEADO accu-jet pro.

Solicitamos se permita la presentación de equipo en marca y en especificaciones homologas al enunciado en este subítem.

Nuestro equipo tiene pantalla LED para visualización de las funciones / velocidades ajustables/ motor potente para llenado de 25 ml en 12 segundos / Sistema Automático de Frenado [EBS] / todo esto en pro de un equipo con eficiencia y desarrollo tecnológico

Propuesta:

| REF | DESCRIPCION | MARCA | Garantía |
| --- | --- | --- | --- |
| T100 | PIPETEADOR AUTOMÁTICO TEMPO 0,1-100ML | Capp | 1 año |

*Ver ANEXO Ficha Técnica: “CappTempo Pipette Controller.pdf”

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como el volumen de trabajo en pipetas de cristal y plástico (0.1 – 200mL)

.

SUBÍTEM 33.  AUXILIAR DE PIPETEADO accu-jet pro.

Solicitamos se permita la presentación de equipo en marca y en especificaciones homologas al enunciado en este subítem.

Nuestro equipo tiene pantalla LED para visualización de las funciones / velocidades ajustables/ motor potente para llenado de 25 ml en 12 segundos / Sistema Automático de Frenado [EBS] / todo esto en pro de un equipo con eficiencia y desarrollo tecnológico

Propuesta:

| REF | DESCRIPCION | MARCA | Garantía |
| --- | --- | --- | --- |
| T100 | PIPETEADOR AUTOMÁTICO TEMPO 0,1-100ML | Capp | 1 año |

*Ver ANEXO Ficha Técnica: “CappTempo Pipette Controller.pdf”

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como el volumen de trabajo en pipetas de cristal y plástico (0.1 – 200mL),

SUBÍTEM 40. PLATO DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN SERIE CIMAREC MARCA THERMO

*Solicitamos se permita la presentación de equipo en marca diferente con especificaciones técnicas similares a las prescritas para este subitem.

*Solicitamos se puedan ajustar las siguientes especificaciones: pantalla LCD o LED, RPM desde 100- 1500 RM, Dimensiones aproximadas del plato no exactas a las del subitem, dimensiones del equipo aproximadas no exactas a las del subitem.

*Solicitamos que las siguientes especificaciones sean opcionales: Sistema de advertencia HOT TOP diseñado para proteger de las quemaduras accidentales con exhibición de forma destacada al calentar la superficie por encima de 50 ° C (122 ° F), Certificaciones: cCSAus.

Propuesta:

| REF | DESCRIPCION | MARCA | Garantía |
| --- | --- | --- | --- |
| 8030122111 | AGITADOR MAGNÉTICO/CALENTAMIENTO 10L TIPO MS7-H550-S COMPLETO | DLAB | 1 año |

*Ver ANEXO Ficha Técnica: “AGITADOR MAGNETICO _CALENT_LED 10L MS7-H550-S COMPLETO.pdf”

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como las dimensiones de la superficie-.

SUBÍTEM 21 En aras de permitir la pluralidad de oferentes, se solicita sea permitido ofertar productos homólogos a los solicitados para este ítem: BALANZA ANALÍTICA 220G REF. 220.R2

PRODUCTO HOMÓLOGO: Balanza analítica REFERENCIA NBL254i MARCA ADAM AQUIPMENT

·         repetibilidad 0,2mg

·         Capacidad 250g

·         Temperatura de trabajo hasta 35°C

·         Tiempo de estabilización 3,0s

SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como dimensiones del plato de carga.

SUBÍTEM 32 En aras de permitir la pluralidad de oferentes, se solicita sea permitido ofertar productos homólogos a los solicitados para este ítem:

PRODUCTO HOMOLOGO Balanza de precisión REF: NBL3602e MARCA ADAM AQUIPMENT

·         Color de pantalla Azul Negro

·         Pantalla LCD 20mm

·         SE ADJUNTA FICHA TECNICA

Respuesta: No se acepta la marca debido a que no cumple especificaciones técnicas, como el sistema de pesaje Tuning fork y programación para 4 usuarios.

SUBÍTEM 36 En aras de permitir la pluralidad de oferentes, se solicita sea permitido ofertar productos homólogos a los solicitados para este ítem:

PRODUCTO HOMÓLOGO Cámara de electroforesis horizontal ref: MSCHOICE10 marca CLEAVER

·         Sistema de electroforesis Horizontal con bandeja UV transparente de 15 x 10 cm y dos peines de 1.5 mm, uno de 15 pozos y otro de 20 pozos.

·         amplia bandeja que puede separar hasta 30 muestras por peine. Permite el uso de Ready Agarose precast gels.

·         SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA

Respuesta: No se acepta porque se tienen accesorios para la marca BIORAD.

Solicitamos respetuosamente a la entidad verificar la referencia otorgada a los subÍtems 4 y 40 del ITEM 2

La referencia solicitada por ustedes correspondiente a plancha de calentamiento serie CIMAREC Marca thermo scientific la cual corresponde a la referencia SP88850100.

RESPUESTA: La referencia de los subítem 4 y 40 en el ítem 2 es SP88850100 para la marca Thermo. Se realiza la modificación del anexo 1 de la convocatoria pública.

MUY IMPORTANTE:

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria.

- Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Convocatoria, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de las ADENDAS.

- Para efectos de presentar la oferta, se requiere:   consultar todas las respuestas de las Adendas, la oferta económica debe presentarse en el Anexo 1 definitivo, Insubsanable por tratarse de la Presentación de la Oferta.

- Se recomienda además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

    - De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

El Proveedor debe presentar la Oferta Económica en el Anexo No 1, exactamente como está el Anexo No 1, sin ocultar, ni cortar, ni modificar las filas y columnas de dicho Anexo, enviarla en físico según se indica en el numeral 3 y, además esta misma información debe ser enviada en formato Excel por correo electrónico a yudy.garcia@utp.edu.co y  aurali@utp.edu.co antes de la hora de cierre de la convocatoria de acuerdo al cronograma establecido. Tener en cuenta que, si este Anexo llegara a modificarse en una adenda, el proveedor deberá cotizar en el Anexo 1 Definitivo. En caso que haya diferencia entre la oferta en físico y la digital, prevalecerá la física.

Para que su oferta sea tenida en cuenta en el proceso de Convocatoria, la oferta y los documentos (Legales, Financieros y Técnicos) deben ser enviados también por vía electrónica a los correos yudy.garcia@utp.edu.co y aurali@utp.edu.co, antes de la hora de cierre.  Esto se confirmará antes de la apertura de la urna,

Cierre: 12 de septiembre, 10: am.

Entrega de ofertas

El paquete que contiene los tres sobres, debe estar marcado con la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Cra. 27 No 10-02 Barrio Álamos

Gestión de Compra de Bienes y Suministros

Edificio 1 Bloque A Piso 1

Nombre del proponente: XXXX

Domicilio y teléfono: XXXXXXX

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 133 DE 2018 “COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS – RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”