## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 05 DE 2025
“COMPRA DE SISTEMA DE MEDICIÓN BIOPOTENCIAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | NOMBREL DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | SISTEMA DE MEDICIÓN BIOPOTENCIAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Sistema de medición de biopotencial multicanal cableado con capacidad para al menos 128 canales de electroencefalografía y al menos 8 canales auxiliares para registro de otras bioseñales. El sistema debe permitir exportar los registros en formatos estándar abiertos como EDF, BDF, SET, FDT, VHDR, VMRK o EEG. El sistema debe contar con un kit de desarrollo de software (SDK) para el acceso, procesamiento, y registro en tiempo real de las bioseñales. Módulo de amplificación con conversión analógica-digital de por lo menos 16 bits, de 0.1 microvoltios/bit o mejor, y frecuencia de muestreo por canal de por lo menos 5kHz. Interfaz para la sincronización de estímulos (Trigger box) y sus accesorios para la conexión con el sistema de medición de biopotencial multicanal previamente descrito. Set de electrodos activos en configuraciones 32x4 para montaje en headcap que no requieran preparación de la piel, compatible con el sistema de amplificación previamente descrito. Set de al menos 8 electrodos activos auxiliares para registro de bioseñales. Headcap compatible con el set de electrodos activos para registro electroencefalográfico de al menos 128 canales para niño(a) con perímetro cefálico de aproximadamente 50-54cm. Headcap compatible con el set de electrodos activos para registro electroencefalográfico de al menos 128 canales para adulto con perímetro cefálico de aproximadamente 56-60cm. Gel de alta conductividad para registro de señales electroencefalográficas, al menos 3000 gr. Jeringas para inyección de gel en electrodos. Discos adhesivos para fijación de electrodos auxiliares a la piel. Stickers para rotulación de electrodos. Software de adquisición, visualización y registro de bioseñales compatible con el sistema de medición de biopotencial multicanal previamente descrito. ● El tiempo mínimo de garantía debe ser de tres (3) años a partir de la entrega, puesta a punto, funcionamiento y capacitación, todo recibido a satisfacción por parte del supervisor. ● El proveedor debe garantizar un (1) mantenimiento preventivo por año sin costo adicional durante el tiempo de garantía ● Para las garantías y mantenimiento el proveedor debe asumir los gastos de envío desde la Universidad hasta sus oficinas o hasta el fabricante y el retorno del equipo a la Universidad durante el primer año. ● El proveedor debe realizar una sesión de (1) capacitación al equipo designado por la Universidad y emitir el certificado de capacitación a partir de la asistencia. ● El proveedor debe garantizar el soporte local en Colombia y asistencia remota con repuesta a las solicitudes de soporte o garantía en menos de 72 horas hábiles. |  | Unidad | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%