## ITEM 1 Tecnologia Quimica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 07 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE: QUIMICA,MEDICINA, AMBIENTAL Y VETERINARIA
ANEXO 1 MODIFICADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Espectrofotómetro UV/Vis | Espectrofotómetro UV/VIS. Fuentes de luz: lámpara halógena (rango visible) y lámpara de deuterio (rango UV). Rango de longitudes de onda: 190-1100 nm Exactitud de la longitud de onda: ± 1 nm Resolución de la longitud de onda: 0,3 nm Calibración de la longitud de onda: automática Selección de la longitud de onda: automática. Ancho de banda espectral: < 4 nm Modos de medición: Test reprogramables, protocolos programables, absorbancia, transmitancia, medición con factor, cinética, calibración de 2 puntos por barrido, medición nefelométrica de turbidez por el método nefelometrico (Rango de 0.1 a 1000 NTU). Medición del color triestimular con diagrama de cromaticidad, Portacubetas: cubetas redondas de 16 mm Ø, cubetas cuadradas de 2, 10, 20 y 50 mm, Pantalla: LCD táctil a color. Operación: código de barras, guía por menú, pantalla táctil. Idioma incluido el español. Puertos: USB y RS 232 serie bidireccional Actualización: a través de Internet / PC / lápiz USB (incluido) Condiciones de servicio: 10-40°C, humedad relativa máx. 80% (sin condensación) Alimentación: 110-240 V~, 50/60 Hz, 60 VA Dimensiones (L / A / H): 390 / 285 / 155 mm | UNIDAD | MARCA MACHEREY NAGEL Referencia 919600. Cotización 20727 | 1
2 | FUSIOMETRO. Equipo para medir el punto de fusión y ebullición. | Equipo para determinar el punto de fusión y de ebullición de compuestos. Para 3 posiciones (3 Capilares en punto de fusión) Un capilar en punto de ebullición. Pantalla a color de 320 x 240, 3.5˝ Rango de trabajo: Temperatura Ambiente + 10 °C a 400 °C Resolución 0.1 °C Exactitud: 0.5 °C/min ± 0.2 °C Gradientes de Temperatura: °C/min 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20. 115V 60HZ | UNIDAD | Marca BUCHI Modelo M560 Cotización BU 101318 / HANNON MODELO: MP 420 | 1
3 | Incubadora de 53 L | Incubadora para Cultivo. De 53 Litros. Temperatura a 80ºC Dimensiones de la cámara interna: 40x40x33cm - Pantalla Táctil 115V | UNIDAD | MARCA:MEMMERT MODELO IN-55 / MMM MEDCENTER INCUCELL 55 ECO LINE / BINDER MODELO: BD56 / THERMO SCIENTIFIC REF: 51028063 | 1
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 2- Ciencias de la Salud
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 07 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE: QUIMICA,MEDICINA, AMBIENTAL Y VETERINARIA
ANEXO 1 MODIFICADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | ESPECTROFOTÓMETRO | 840-277000 - ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE GENESY 30 VIS THERMO SCIENTIFIC | und | 840-277000 | 2
2 | MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CON CÁMARA WIFI INTEGRADA | Estereomicroscopio Leica EZ4 W con oculares fijos 10x/20, rango de zoom de 8x a 35x, relación de zoom 4.4:1, cámara digital HD integrada de 5 MP con modo WI-FI. Iluminación EPI/DIA LED | und | 10450629 LEICA MICROSYSTEMS | 1
3 | Camara de Electroforesis | Mini-Protean Tetra, peines de 10 pozos, 1mm. BIORAD | und | CAT#: 165-8001 | 1
4 | PowerPac™ Basic Power Supply. BIORAD | Fuente de poder de 100–120/220–240 V para aplicaciones básicas tales como electroforesis horizontal, pequeño y mediano y blotting utilizando la Mini Trans-Blot® Cell.electroforesis vertical en formato | und | CAT#: 164-5050 | 1
5 | Mini Trans-Blot Module, without lower buffer tank and lid. BIORAD. | BIORAD. Sistema modular, pero incluye casette para dos geles, almohadillas de espuma, ensamble para electrodos, y unidad de refrigeración. | und | CAT#: 170-3935 | 1
7 | Microscopio Binocular | El microscopio Leica DM500 El estativo del microscopio dispone de capacidad "plug & play". | und | 13613215 | 5
8 | Microscopio Binocular | El microscopio Leica DM500 El estativo del microscopio dispone de capacidad "plug & play". | und | 13613215 | 1
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 3 - Ciencias Ambientales
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 07 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE: QUIMICA,MEDICINA, AMBIENTAL Y VETERINARIA
ANEXO 1 MODIFICADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR | Estereomicroscopio Sistema óptico Ocular de campo ancho WF 10X Objetivos 1X a 4X Sistema óptico Rango de zoom: zoom 4:1 Trinocular con inclinación 45°, Que permita conexión a cámara Ajuste interpupilar de 52 mm a 75 mm Ajuste de diotría Iluminación LED incidente y transmitida Conexión a 100v | Unidad | Fisher Ref 03-000021 / OLYMPUS / OPTIKA modelo SZM-LED 1 | 2
2 | BOMBA VACÍO PARA FILTRACIÓN | Vacío final total: 100 mbar Libre de aceite Con membrana y válvulas de PTFE resistente a químicos y robustez mecánica | Unidad | Vacuubran Modelo ME 1C / KNF REF: N811.KT.18 / WELCH modelo 2019B-01 | 2
3 | Conductímetro / pH metro | Conductivímetro / pHmetro de Mesa. Fisher Accumet. AB200. Debe Incluir: - Medidor AB200 - Electrodo de doble junta y cuerpo epóxico pH/ATC (13-620-631), - Celda de conductividad (13-620-100), - Brazo de soporte de electrodos, - Conexiones RS232 and USB y cables, - Adaptadores de corriente 100/240V. - Con Reconocimiento automático de buffer. - Rango de pH: -2.000 a +20.000pH - Resolución pH: 0.1 / 0.01 / 0.001pH. - Rango conductividad: 0,00uS 500,0mS. - Resolución conductividad: 0.01/0.1uS, 0.001/0.01 /0.1mS. - Rango temp: 0° a 100°C. - Rango TDS: 0.00ppm to 500 ppt (TDS factor 1.00). | Unidad | Fisher 13636AB200 | 2
4 | Conductímetro / pH metro. Portátil | Conductivímetro / pHmetro Debe Incluir: - Medidor - Electrodo de doble junta y cuerpo epóxico pH/ATC (13-620-631), - Celda de conductividad (13-620-100), - Brazo de soporte de electrodos, - Conexiones RS232 and USB y cables, - Adaptadores de corriente 100/240V. - Con Reconocimiento automático de buffer. - Rango de pH: -2.000 a +20.000pH - Exactitud pH ±0,002 pH. - Rango conductividad: 2,00uS a mínimo 100,0mS. - Resolución conductividad: 0,001uS. - Rango temp: 0° a 100°C. - Rango TDS: 0.001 ppm a mínimo 200 ppt | Unidad | Fisher Thermo Scientific Ref 13-645-565 | 1
5 | Plancha de calentamiento con agitación | CARACTERISTICAS GENERALES Estructura: plástica Placa calefactora: material de cerámica Display digital: visualización de la temperatura asentada Diámetro de la placa calefactora: 180x180 mm ± 10 mm Grado de protección CEI EN 60529: IP 42 Potencia: 800 W Rango de temperatura hasta mínimo 500°C ± 10 °C Voltaje 110 voltios Velocidad de agitación: mínimo hasta 1200 rpm | Unidad | FISHER SP 88857200 Ó VELP SCIENTIFICA AREC / THERMO SCIENTIFIC REF: SP88857100 MARCA THOMSON – DRAGONLAB MODELO MS7-H550-PRO | 2
6 | BALANZA MECÁNICA | Capacidad 311 g Calibración 2da. Barra 10 g x 1 g Calibración 3ra. Barra 100 g x 10 g Calibración Barra delantera 1 g x 0.01 g Calibración Barra trasera (g) 200 x 100 Plato de acero inoxidable desmontable Diámetro x Fondo (cm) 8.9 x 0.7 Sensibilidad 0.01g PLATILLO COLGANTE | Unidad | Marca: OHAUS Modelo: 311-00 Ref. 02-021 | 3
7 | BAÑO ULTRASONIDO CON CALENTAMIENTO | Baño ultrasónido con calentamiento. Dimensiones:49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 pulg) Rectangular Capacidad 21,5 Litros | Unidad | Fisher Ref 15-337-434 | 1
8 | Balanza de precisión | Balanza de presición. Campo de pesaje hasta: 1000g Lectura 0,01g Reproducibilidad 0,01g Linealidad ± 0,03g Función PRE-TARE Unidad de pesaje libremente programable Plato de: 13 x 13cm. Pantalla LCD retroiluminada, con posibilidad de utilizarse con pila 9V, Requerimiento eléctrico: 110V. Interfaz: RS-232 | Unidad | Precisa Vibra / RADWAG modelo PS 1000.R1 | 2
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 4 Polifenoles
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 07 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE: QUIMICA,MEDICINA, AMBIENTAL Y VETERINARIA
ANEXO 1 MODIFICADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Autoclave (Reactor) de 100 mL con sistema de calentamiento para trabajo a alta presión y temperatura | N/A | und | N/A | 1
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA:

## ITEM 5 - Veterinaria
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA # 07 DE 2019
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE: QUIMICA,MEDICINA, AMBIENTAL Y VETERINARIA
ANEXO 1 MODIFICADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA DE: QUIMICA,MEDICINA, AMBIENTAL Y VETERINARIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | B1A-BP SISTEMA DE ELECTROFORESIS MINI GEL EASYCAST W/ PUERTOS DE INTERCAMBIO DE BUFER THERMO SCIENTIFIC | Descripción EasyCast w/Buffer exchange ports Tipo Mini Intervalo de muestras 5 a 24 Volumen del tampón 400mL Longitud del gel 8cm Anchura del gel 7cm Altura exterior 9.5 cm Longitud exterior 16 cm Anchura exterior 10.5 cm Con puertos para intercambio de buffer para uso con bomba de recirculación externa Certificaciones/conformidad Marcado CE Dimensions (L x W x H) Exterior 6.31 x 4.13 x 3.75 in. (16 x 10.5 x 9.5cm) | unidad | THERMO SCIENTIFIC | 1
2 | EC300XL FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPACTA MARCA | Memoria de la Energía-apagado que conserva los ajustes tras el apagado Se pueden apilar para ahorrar espacio de sobremesa Teclado suave al tacto Con patas de caucho antideslizante Tres tomas Voltaje de salida: 300V Max. Corriente: 400mA Eléctrico: 120V 50/60Hz Dimensiones LxWxH: 26 x 14 x 13.3 cm | unidad | THERMO SCIENTIFIC | 1
[9 empty] | TOTAL OFERTA | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: