## Item 1 Macroscopia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE 2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
ANEXO 1 MODIFICADO - PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 1: LABORATORIO MACROSCOPIA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Microscopio con Cámara | Microscopio con oculares 10X/20 fijos. Revólver moleteado de 4 puestos. Objetivos Planos de 4x/0.10 NA, 26.2 mm, 10x/0.22 NA, 7.8 mm, 40x/0.65 NA, 0.31 mm y 100x/1.25 NA, 0.10 mm OIL al menos. Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH. Asa para transporte. Protección antihongos para los componentes ópticos según norma ISO 9022-11:1994, certificada. Estativo metálico resistente, con pintura especial que brinde protección antimicrobiana. Tubo binocular con ángulo de observación de 30°, distancia interpupilar de 52 a 75 mm, tornillo prisionero de fijación para rotación segura del tubo. Platina de 185 x 140 mm con mando XY, superficie resistente. calibradores Vernier para coordenadas XY. Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, vida útil de 25000 horas a máxima intensidad. Controles de enfoque Macro/Micro coaxiales, con desplazamiento de 300 micras por rotación, calibrados en incrementos de 3 micras. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. que incluya MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 1 | [7 empty] | Los Items 1 al 4 deben ser suministrados por el mismo proveedor para gararatizar servicio, mantenimiento y compatibilidad de estos y futuros equipos en laboratorio de microscopía
| 2 | Microscopio | Microscopio con oculares 10X/20 fijos. Revólver moleteado de 4 puestos. Objetivos Planos de 4x/0.10 NA, 26.2 mm, 10x/0.22 NA, 7.8 mm, 40x/0.65 NA, 0.31 mm y 100x/1.25 NA, 0.10 mm OIL al menos. Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH. Asa para transporte. Protección antihongos para los componentes ópticos según norma ISO 9022-11:1994, certificada. Estativo metálico resistente, con pintura especial que brinde protección antimicrobiana. Tubo binocular con ángulo de observación de 30°, distancia interpupilar de 52 a 75 mm, tornillo prisionero de fijación para rotación segura del tubo. Platina de 185 x 140 mm con mando XY, superficie resistente. calibradores Vernier para coordenadas XY. Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, vida útil de 25000 horas a máxima intensidad. Controles de enfoque Macro/Micro coaxiales, con desplazamiento de 300 micras por rotación, calibrados en incrementos de 3 micras. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. que incluya MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 5
| 3 | Estereorscopio con cámara | Estereomicroscopio binocular tipo Greenough de 10°. Sistema óptico parfocal. Relación de zoom de 4.4:1. Oculares fijos de alto punto focal 10x/20, aptos para usuarios con gafas. Rango de aumentos de 8x-35x. Resolución de hasta 170 Lp/mm, Columna de enfoque Macro con recorrido de 75 mm. Distancia interpupilar ajustable entre 50 y 75 mm. Distancia de trabajo 100 mm. Diseño compacto sin partes extraíbles, adecuado para estudiantes. Iluminación regulable tipo LED, reflejada con temperatura del color de 6500 K y transmitida con temperatura del color de 4500 K; controles de encendido y apagado e intensidad independientes, utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos; vida útil de 25000 horas, sistema de auto apagado que se activa después de 2 horas sin uso. Base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Asa de transporte integrada. cable específico del país y funda. Cámara color para fotomicrografía y video integrada. Sistema de comunicación Wi-Fi, que permite la interconexión hasta con 5 smartsphones o Tablets y transmitir imágenes en vivo. Salida Ethernet para conexión a red de datos. Sensor de 5 MP. Exposiciòn de 1 mseg a 500 mseg. Tasa de transmisión de 30 fps. Imàgenes en formatos JPEG, TIFF, BMP y MP4. Intensidad del color de 24 bits. Compatible con W7, W8, W10, MAC OS X, iOS 7 y 8 y Android 4.2 o superior. Conexión HDMI a monitor o proyector, USB 2.0 a PC, Ethernet y Wi-Fi. Incluye control remoto, cable específico del país y funda. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 1
| 4 | Estereoscopio | Estereomicroscopio binocular tipo Greenough de 10°. Sistema óptico parfocal. Relación de zoom de 4.4:1. Oculares fijos de alto punto focal 10x/20, aptos para usuarios con gafas. Rango de aumentos de 8x-35x. Resolución de hasta 170 Lp/mm, Columna de enfoque Macro con recorrido de 75 mm. Distancia interpupilar ajustable entre 50 y 75 mm. Distancia de trabajo 100 mm. Diseño compacto sin partes extraíbles, adecuado para estudiantes. Iluminación regulable tipo LED, reflejada con temperatura del color de 6500 K y transmitida con temperatura del color de 4500 K; controles de encendido y apagado e intensidad independientes, utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos; vida útil de 25000 horas, sistema de auto apagado que se activa después de 2 horas sin uso. Base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Asa de transporte integrada. cable específico del país y funda. | Equipo | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 5
| 5 | Micrótomo de laboratorio | Microtomo manual de rotación con soporte orientable y deslizable para cuchillas desechables de alto y bajo perfil. Soporte orientable para casetes y anillos de inclusión y bandeja para recolección de residuos. Debe incluir 5 kg de parafina, dos cajas x 50 cuchillas de bajo perfil y dos cajas x 50 cuchillas de bajo perfil. Rango de corte: 0.5 - 60 µm. Selección de grosores de corte: de 0.5 a 2 µm, en incrementos de 0.5 µm. De 2 a 10 µm, en incrementos de 1 µm. De 10 a 20 µm, en incrementos de 2 µm. De 20 a 60 µm, en incrementos de 5 µm. Alimentación horozontal total de la muestra: 25 mm. Recorrido vertical de la muestra: 59 mm. Retracción de la muestra: Seleccionable. Horientacián de la muestra: Horizontal 8°. Vertical 8°. Rotación ± 90°. Grosor de desbaste: 10 µm, 50 µm. Desplazamiento lateral de la base del portacuchillas: ±25 mm de norte a sur y ±20 mm de este a oeste. | Equipo | LEICA, EPREDIA | 1 | [7 empty] | Los Items 5 y 7 deben ser suministrados por el mismo proveedor para gararatizar servicio, mantenimiento y compatibilidad de estos y futuros equipos en laboratorio de microscopía
| 7 | Baño de flotación | Baño de flotación para secciones de parafina. Superficia interior negra con cobertura plástica antirayones, control digital de la temperatura. Rango de temperatura de temperatura ambiente a 70 °C. Display digital de alto contraste. Indicaciòn visual de temperatua sobrepasa. Teclado de programaciòn de la temperatura resistente al agua y a la parafina. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | Equipo | LEICA, EPREDIA | 1
| 6 | Estufa de secado | Estufa de secado con circulación natural de aire. 22 L o mas de volumen interno útil. Rango de temperatura: de temperatura ambienta más 5 °C a 250 °C. Cámara interior en acero inoxidable DIN 1.4301. míimo 2 bandejas portamuestras. minmo 3 programas ajustables, alarma acústica y visual, reloj programable hasta 99 horas y 59 minutos. Desviación de la temperatura en el espacio: ±2.7 °C. Variación de la temperatura en el tiempo: ±1.0 °C. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | Equipo | ECOCELL, THERMO SCIENTIFIC, OHAUS, BINDE, GEMMY | 1
| 8 | Plancha de calentamiento agitación | Plancha Metalica con Calentamiento y Agitación hasta 450 °C | Equipo | STUART OHAUS, THERMO SCIENTIFIC, CLEAVER SCIENTIFIC | 5
| 9 | Balanza 0,001 g | Balanza Precisión (300g o mas, +/- 0,001 g) | Equipo | VIBRA, RAGWAG, OHAUS, SARTORIUS, CLEAVER SCIENTIFIC | 1
| TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
CÉDULA:
FECHA:

## Item 2 Química
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE 2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
ANEXO 1 - MODIFICADO PRESENTACIÓN OFERTA
ÍTEM 2: LABORATORIO DE QUIMICA
| SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Horno de 53 a 60 litros de capacidad por convección natural. | Capacidad de 53 a 65 litros. Convección natural. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos 5 sobre la temperatura ambiente hasta minimo 250 °C Con control de temperatura programable. Programación de tiempo. Con sistema de protección de temperatura. Con una o dos bandejas cromadas o de acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER 15-103-0519; BINDER MODELO AVANTGARDE LINE ED-56; MMM GROUP MODELO ECOCELL; MEMMERT UN 55; THERMO SCIENTIFIC OGS60 REFERENCIA 51028112 | 1
| 2 | Baño termostatico de capacidad entre 10 a 15 litros. | Baño termostático entre 10 A 15 litros de capacidad. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos entre 5 y 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C. Programable. ConTemporizador. Una o dos gradillas en acero inoxidable o plastica y tapa. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA: FSGPD10; LAUDA MODELO A12; MEMMERT WNB-10; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA TSGP10; Benchmark Scientific; STUART MODELO SWB15D | 1
| 3 | Medidor de pH y Temperatura. Equipo de mesa | MEDIDOR DE MESA PARA pH/Mv/Temperatura, PH: Rango: -2.000 to 20.000 Temperatura: -5° to +105°C; MV: Rango ±2000.0mV Rel. mV Rango: ±2000.0 mV, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC compatible, brazo para electrodo, sonda de temperatura, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentación y manual de operacion. VOLTAJE 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA:13636AB150; SI ANALYTICS LAB 865; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2115; OHAUS REFERENCIA ST5000-F; HORIBA MODELO LAQUA pH ; JENWAY REFERENCIA 352101; OAKTON REFERENCIA WD-35420-20 | 3
| 4 | CONDUCTIVIMETRO DE MESA. Medidor de conductivad electrica de mesa. | Completo con una celda para: Conductividad, electrodo de pH, soporte, Para dediciones de: pH y Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad Incluye: Medidor, TRIS Compatible pH/ATC Electrodo, Conductivity/Temp Probe, Electrode Arm, RS-232 and USB cables. Voltaje 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA 13636AB200; SI ANALYTICS MODELO HL 680; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2155; HORIBA MODELO EC1100 S; JENWAY | 1
| 5 | ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS | Espectrofotómetro UV/VIS. Fuentes de luz: Opciones: Lámpara halógena (rango visible) y lámpara de deuterio (rango UV). O Lamapra de Xenon. Rango de longitudes de onda: 190-1100 nm Exactitud de la longitud de onda: Entre 0,3 a 1 nm Resolución de la longitud de onda: 0,1 o (0,2; 0,3; 0,5 nm Calibración de la longitud de onda: automática Ancho de banda espectral: 1nm o 2 o 4 nm Modos de medición: Test reprogramables, protocolos programables, absorbancia, transmitancia, medición con factor, cinética, barrido espectral. Con opcion preferiblemente de medición nefelométrica de turbidez y medicion de color triestimular lo cual no es excluyente. Porta cubetas: para celdas de 1 cm o portaceldas multiple o variable. Pantalla: LCD táctil a color. Idioma incluido el español. Puertos: USB. Actualización: a través de Internet / PC / USB. De Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600; Thermo Scientific ™ Orion ™ AquaMate ™ 8100 UV-Vis; THERMO SCIENTIFIC referencia 840-300000 GENESYS 150; SHIMADZU MODELO UV1900i | 1
| 6 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE | Espectrofotómetro VISIBLE . Rango de longitud de onda 320-1100nm Ancho espectral de banda: 2 nm Exactitud de Longitud de onda ± 0,5 nm Repetibilidad de Longitud de onda de 0,2 nm Exactitud fotométrica ± 0,5% T Repetibilidad fotométrica 0,2% T Salidas de puertos USB y Paralelo. Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | QLS MODELO SV5800; MAPADA MODELO PV4PC; THERMO SCIENTIFIC GENESYS 40 REFERENCIA 840-297000; MERCK REFERENCIA SPECTROQUANT PROVE 600; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA 840-277000 . | 1
| 7 | BALANZA ANALITICA | Balanza analítica hasta 0.1 mg CAPACIDAD: Entre 190 a 255 gramos aproximadamente. Sensibilidad 0,1mg Repetibilidad 0,1mg Linealidad ±0,3mg Tiempo de estabilización 3,0 s aproximadamente o mejor. Calibración Externa y/o interna. Con gabinete cortaviento. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | RADWAG AS.220R2; VIBRA Referencia HT224; SARTORIUS ENTRIS II 224-1S REFERENCIA: BCE224-1S; MARCA AND REFERENCIA HR-250A; ADAM REFERENCIA NBL214e; OHAUS REFERENCIA PX224/E; BOECO MODELO BAS 31 PLUS | 2
| 8 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA | Mesa anti vibratoria con conexión eléctrica a 110 V especifica para balanza analitica.Con laterales reforzados. Placa de MÁRMOL de una sola pieza de 3 o mas cm de grosor. Con sistema de amortiguacion de vibraciones. Con nivelacion en las 4 patas Medidas Mesa: hasta 90 cm de altura. Aproximadamente entre 56 75 cm de ancho y entre 46 a 75 cm de profundidad. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | OUTSOURCING COMERCIAL. NACIONAL; CHC REFERENCIA H-HBL-900S; Physis | 2
| 9 | BALANZA DE PRECISION | Balanza de precisión. Capacidad hasta aproximadamente 2100 gramos gramos. Sensibilidad de 0.01 gramos. Platillo Acero Inoxidable con medidas aproximadas entre 128 mm a 190 mm de largo y ancho del plato. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | RADWAG MODELO WTC 2000; VIBRA MODELO AB1202; SARTORIUS REFERENCIA BCE1202-1S; OHAUS REFERENCIA SPX1202; BOECO MODELO BPS 52 PLUS | 2
| 10 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. Presión: 0 a 60psig (413kpag) Vacío : 0 a 25”Hg. Vacío máximo: 25.5” Hg/ 150mbar Máxima presión: 60 psi (4.2bar) Flujo máximo: 1.90 cfm (3.23 m3/h) Capacidad de aire libre máxima: 1.1 cfm 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | GAST REFERENCIA 01-09229; BOECO MODELO R430 REFERENCIA 8843100 | 4
| 11 | DUCHA DE SEGURIDAD MIXTA: DUCHA PARA EL CUERPO Y LAVAOJOS. | DUCHA MIXTA 1" ACERO INOX./VALVULAS INOX. El sistema está compuesto por una ducha torrencial de seguridad con capacidad de flujo de 75, 5 litros o 20 GPM (Galones por minuto),y una fuente lavaojos con capacidad de 1,5 litros o 0.4 GPM (Galones por minuto) ambas partes alimentadas con agua potable a temperatura ambiente. Fabricada en tubería en acero inoxidable T 304 ; válvula con accionamiento tipo Pull para la ducha ; y válvula con accionamiento tipo Push para la fuente, difusores con filtro interno y tapa protectora. BASE: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FUENTE: Soporte en Aluminio. Reforzado con 3 Orificios de sujeción para chazo de 1/4" | UNIDAD | COMERCIAL; CHC REFERENCIA ES-EW-COLUMN-31400MDS | 1
| 12 | MUFLA DE APROXIMADAMENTE 6 LITROS O MAS. | MUFLA Capacidad 6.0 L o superior. Temperatura: Ambiente hasta aproximadamente 1200°C con una o dos rampas de calentamiento programables. Tipo de control Digital PID Sensor K tipo CA Material de aislamiento Fibra de cerámica moldeada al vacío Material externo Acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER MODELO 10-554-15; LABTECH; NEYTECH MODELO 3 550 REFERENCIA 9493308; TERRIGENO | 1
| 13 | PLACA DE CALENTAMIENTO. | PLACA O PLANCHA DE CALENTAMIENTO. PLATO EN: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO EN CERÁMICA O MATERIAL REFRACTARIO. Medidas aproximadas: Ancho entre 150 a 180(mm) y Largo entre 150 a 180 (mm) 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | DLAB; SI ANALYTICS MODELO SLH 110; FISHER REFERENCIA SP88850200; Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTPLATE; MARCA VELP REFERENCIA F20710174; STUART REFERENCIA US152D; BENCHMARK MODELO H4000 S | 4
| 14 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO. | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO. ESPECIFICACIONES: CALENTAMIENTO HASTA 340°C O MAS, AGITACION GRADUABLE HAS APROXIMADAMENTE 1500 RPM, TEMPORIZADOR, PLACA EN: ACERO INOXIDABLE O PLACA CERÁMICA REVESTIDA O ALUMINIO, INCLUYE SENSOR Y SOPORTE. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | DLAB MSH-T PRO; FISHER REFERENCIA SP88857200; HEIDOLPH MODELO HEI-TEC 20L; THERMO SCIENTIFIC Referencia SP88857100 MODELO CIMAREC+; Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTSTIR; VELP; BENCHMARK | 4
| TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0