## Item 1 Macroscopia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE 2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
EVALUACIÓN TÉCNICA
[6 empty] | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  |  | CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA SAS |  |  | ELEMENTOS QUÍMICOS |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS |  |  | INVERSIONES JIMSA LTDA |  |  | KAIKA SAS |  |  | LAB BRANDS S.A.S |  |  | MACROSEARCH S.A.S. |  |  | NUEVOS RECURSOS |  |  | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS |  |  | SANITAS SAS |  |  | VERDEXLAB S.A.S |  |  | KASAI S.A.S
ÍTEM 1: LABORATORIO MACROSCOPIA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES
1 | Microscopio con Cámara | Microscopio con oculares 10X/20 fijos. Revólver moleteado de 4 puestos. Objetivos Planos de 4x/0.10 NA, 26.2 mm, 10x/0.22 NA, 7.8 mm, 40x/0.65 NA, 0.31 mm y 100x/1.25 NA, 0.10 mm OIL al menos. Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH. Asa para transporte. Protección antihongos para los componentes ópticos según norma ISO 9022-11:1994, certificada. Estativo metálico resistente, con pintura especial que brinde protección antimicrobiana. Tubo binocular con ángulo de observación de 30°, distancia interpupilar de 52 a 75 mm, tornillo prisionero de fijación para rotación segura del tubo. Platina de 185 x 140 mm con mando XY, superficie resistente. calibradores Vernier para coordenadas XY. Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, vida útil de 25000 horas a máxima intensidad. Controles de enfoque Macro/Micro coaxiales, con desplazamiento de 300 micras por rotación, calibrados en incrementos de 3 micras. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. que incluya MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO | UNIDAD | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 1 | [9 empty] | 1100100401374 / BA310LED MICROSCOPIO TRINOCULAR LED/ MARCA MOTIC | NO | No cumple Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, No cumple vida útil de 25000 horas a máxima intensidad., No cumple Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH, No Puede suministrar items 1 a 4 |  |  |  | ZEISS | NO | No cumple Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, No cumple vida útil de 25000 horas a máxima intensidad., No cumple Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH, No Puede suministrar items 1 a 4 | MICROSCOPIO TRIOCULAR PLANACROMATICO - REVOLVER QUINTUPLE - OBJETIVOS 4X- 10X - 40X - 100X - LUZ LED. INCLUYE ADAPTADOR MÁS CAMARA WIFI DE 5MP Y SOFTWARE MODELO B-383PL + ADAPTADOR REF. M-620.1 + CAMARA REF. 4083.WIFI - MARCA OPTIKA | No | No cumple Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH, No Cámara, No Puede suministrar items 1 a 4 | OLYMPUS CX23RTFS1KIT CON CÁMARA MODELO EP50 | NIO | No cumple Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, No cumple vida útil de 25000 horas a máxima intensidad., No cumple Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH, No cámara con WIFI, No Puede suministrar items 1 a 4 | [6 empty] | LEICA/ICC50W + DM 500 LED/13613735 + 13613215 | si |  | MOTIC - MODELO: BA210E Trinocular LED + Cámara Moticam X3 | NIO | No cumple Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, No cumple vida útil de 25000 horas a máxima intensidad., No cumple Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH, No Puede suministrar items 1 a 4
2 | Microscopio | Microscopio con oculares 10X/20 fijos. Revólver moleteado de 4 puestos. Objetivos Planos de 4x/0.10 NA, 26.2 mm, 10x/0.22 NA, 7.8 mm, 40x/0.65 NA, 0.31 mm y 100x/1.25 NA, 0.10 mm OIL al menos. Condensador preenfocado y precentrado tipo Abbe 1.25, con ranura para correderas de DF o PH. Asa para transporte. Protección antihongos para los componentes ópticos según norma ISO 9022-11:1994, certificada. Estativo metálico resistente, con pintura especial que brinde protección antimicrobiana. Tubo binocular con ángulo de observación de 30°, distancia interpupilar de 52 a 75 mm, tornillo prisionero de fijación para rotación segura del tubo. Platina de 185 x 140 mm con mando XY, superficie resistente. calibradores Vernier para coordenadas XY. Iluminación LED con 6000 K de temperatura del color, vida útil de 25000 horas a máxima intensidad. Controles de enfoque Macro/Micro coaxiales, con desplazamiento de 300 micras por rotación, calibrados en incrementos de 3 micras. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. que incluya MODULO DE CÁMARA CON WIFI ADAPTABLE A MICROSCOPIO | UNIDAD | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 5 | [9 empty] | 1100100403751 / BA210LED MICROSCOPIO BINOCULAR / MARCA MOTIC LED MOTIC | No | No Puede suministrar items 1 |  |  |  | ZEISS | No | No Puede suministrar items 1 | MICROSCOPIO TRIOCULAR PLANACROMATICO - REVOLVER QUINTUPLE - OBJETIVOS 4X- 10X - 40X - 100X - LUZ LED. INCLUYE ADAPTADOR MÁS CAMARA WIFI DE 5MP Y SOFTWARE MODELO B-383PL + ADAPTADOR REF. M-620.1 + CAMARA REF. 4083.WIFI - MARCA OPTIKA | No | No Puede suministrar items 1 | OLYMPUS CX23RTFS1KIT | No | No Puede suministrar items 1 | [6 empty] | LEICA/DM 500 LED/13613215 | si |  | MOTIC - MODELO: BA210E Trinocular LED | No | No Puede suministrar items 1
3 | Estereorscopio con cámara | Estereomicroscopio binocular tipo Greenough de 10°. Sistema óptico parfocal. Relación de zoom de 4.4:1. Oculares fijos de alto punto focal 10x/20, aptos para usuarios con gafas. Rango de aumentos de 8x-35x. Resolución de hasta 170 Lp/mm, Columna de enfoque Macro con recorrido de 75 mm. Distancia interpupilar ajustable entre 50 y 75 mm. Distancia de trabajo 100 mm. Diseño compacto sin partes extraíbles, adecuado para estudiantes. Iluminación regulable tipo LED, reflejada con temperatura del color de 6500 K y transmitida con temperatura del color de 4500 K; controles de encendido y apagado e intensidad independientes, utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos; vida útil de 25000 horas, sistema de auto apagado que se activa después de 2 horas sin uso. Base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Asa de transporte integrada. cable específico del país y funda. Cámara color para fotomicrografía y video integrada. Sistema de comunicación Wi-Fi, que permite la interconexión hasta con 5 smartsphones o Tablets y transmitir imágenes en vivo. Salida Ethernet para conexión a red de datos. Sensor de 5 MP. Exposiciòn de 1 mseg a 500 mseg. Tasa de transmisión de 30 fps. Imàgenes en formatos JPEG, TIFF, BMP y MP4. Intensidad del color de 24 bits. Compatible con W7, W8, W10, MAC OS X, iOS 7 y 8 y Android 4.2 o superior. Conexión HDMI a monitor o proyector, USB 2.0 a PC, Ethernet y Wi-Fi. Incluye control remoto, cable específico del país y funda. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | UNIDAD | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 1 | [9 empty] | 1100200500451 / SMZ168T-LED TRINOCULAR / MARCA MOTIC + 1100600101051 / MOTICAM BTX8 MARCA MOTIC ESTEREOMICROSCOPIO / MARCA MOTIC | No | No Puede suministrar items 1 |  |  |  | ZEISS | No | No Puede suministrar items 1 | ESTEREOMICROSCOPIO TRIOCULAR LED, ENFOQUE GRUESO- LUZ INCIDENTE Y TRANSMITIDA, X-LED , ZOOM 6.7X … 45X - DISTANCIA DE TRABAJO 110 mm MODELO: SZX-T + SZ- A1 + SZ-ST2 - INCLUYE: ADAPTADOR PARA CAMARA REF. ST-909.01 MÁS CAMARA REF. 4083.WIFI - MARCA OPTIKA | No | No Puede suministrar items 1 | OLYMPUS SZ61 CON CÁMARA MODELO EP50 | No | No Puede suministrar items 1 | [6 empty] | LEICA/EZ-4 W/10450629 | si |  | MOTIC - MODELO: SMZ-171-TLED + Cámara Moticam BTU10 | No | No Puede suministrar items 1
4 | Estereoscopio | Estereomicroscopio binocular tipo Greenough de 10°. Sistema óptico parfocal. Relación de zoom de 4.4:1. Oculares fijos de alto punto focal 10x/20, aptos para usuarios con gafas. Rango de aumentos de 8x-35x. Resolución de hasta 170 Lp/mm, Columna de enfoque Macro con recorrido de 75 mm. Distancia interpupilar ajustable entre 50 y 75 mm. Distancia de trabajo 100 mm. Diseño compacto sin partes extraíbles, adecuado para estudiantes. Iluminación regulable tipo LED, reflejada con temperatura del color de 6500 K y transmitida con temperatura del color de 4500 K; controles de encendido y apagado e intensidad independientes, utilizables separada o conjuntamente. 3 modos de iluminación incidente, desde arriba, rasante y completa, autoapagado al cabo de 120 minutos; vida útil de 25000 horas, sistema de auto apagado que se activa después de 2 horas sin uso. Base y panel de control sellados. Transformador universal para 100-240V y 50/60 Hz. Asa de transporte integrada. cable específico del país y funda. | UNIDAD | LEICA, OLYMPUS, OPTIKA, MOTIC, ZEISS | 5 | [9 empty] | 1100200600753 / SMZ171-BLED ESTEREOMICROSCOPIO / MARCA MOTIC | NO | No Puede suministrar items 1 |  |  |  | ZEISS | No | No Puede suministrar items 1 | ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR LED, ENFOQUE GRUESO- LUZ INCIDENTE Y TRANSMITIDA, X-LED , ZOOM 6.7X … 45X - DISTANCIA DE TRABAJO 110 mm MODELO SZX-B + SZ-A1 + SZ-ST2 MARCA OPTIKA | No | No Puede suministrar items 1 | OLYMPUS SZ51 | No | No Puede suministrar items 1 | [6 empty] | LEICA/EZ-4/10447197 | si |  | MOTIC - MODELO: SMZ-171-BLED | No | No Puede suministrar items 1
5 | Micrótomo de laboratorio | Microtomo manual de rotación con soporte orientable y deslizable para cuchillas desechables de alto y bajo perfil. Soporte orientable para casetes y anillos de inclusión y bandeja para recolección de residuos. Debe incluir 5 kg de parafina, dos cajas x 50 cuchillas de bajo perfil y dos cajas x 50 cuchillas de bajo perfil. Rango de corte: 0.5 - 60 µm. Selección de grosores de corte: de 0.5 a 2 µm, en incrementos de 0.5 µm. De 2 a 10 µm, en incrementos de 1 µm. De 10 a 20 µm, en incrementos de 2 µm. De 20 a 60 µm, en incrementos de 5 µm. Alimentación horozontal total de la muestra: 25 mm. Recorrido vertical de la muestra: 59 mm. Retracción de la muestra: Seleccionable. Horientacián de la muestra: Horizontal 8°. Vertical 8°. Rotación ± 90°. Grosor de desbaste: 10 µm, 50 µm. Desplazamiento lateral de la base del portacuchillas: ±25 mm de norte a sur y ±20 mm de este a oeste. | UNIDAD | LEICA, EPREDIA | 1 | [21 empty] | EPREDIA HM325 | si | [7 empty] | LEICA/RM 2125 RTS/1405746960 | si
7 | Baño de flotación | Baño de flotación para secciones de parafina. Superficia interior negra con cobertura plástica antirayones, control digital de la temperatura. Rango de temperatura de temperatura ambiente a 70 °C. Display digital de alto contraste. Indicaciòn visual de temperatua sobrepasa. Teclado de programaciòn de la temperatura resistente al agua y a la parafina. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | UNIDAD | LEICA, EPREDIA | 1 | [21 empty] | EPREDIA A84600061 | si | [7 empty] | LEICA/HI 1210/14041521464 | si
6 | Estufa de secado | Estufa de secado con circulación natural de aire. 22 L o mas de volumen interno útil. Rango de temperatura: de temperatura ambienta más 5 °C a 250 °C. Cámara interior en acero inoxidable DIN 1.4301. míimo 2 bandejas portamuestras. minmo 3 programas ajustables, alarma acústica y visual, reloj programable hasta 99 horas y 59 minutos. Desviación de la temperatura en el espacio: ±2.7 °C. Variación de la temperatura en el tiempo: ±1.0 °C. Conexión eléctrica: 110V / 60 Hz. | UNIDAD | ECOCELL, THERMO SCIENTIFIC, OHAUS, BINDE, GEMMY | 1 | [6 empty] | GEMMY YCO-010-36 | Si | se requiere verificar el IVA y precio total | 51028112 / OGS60 HORNO DE CONVECCION NATURAL 65 LITROS / MARCA THERMO SCIENTIFIC | si | [7 empty] | HORNO DE CONVECCION NATURAL ED-23 VOLUMEN 20L, 115VAC- CLASSIC - MICROPROCESADO MODELO ED-23 REF. 9010-0192 MARCA BINDER | No | Volumen 20 L |  |  |  | MMM CROUP MODELO: ECOCELL 22 INCLUYE: BANDEJAS EN INOXIDABLE, ENTREGA E INSTALACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTP | si |  |  |  |  | ECOCELL MEDCENTER/ ECO LINE 22/MC 000200 | si |  | MMM GROUP - MODELO: ECOCELL 55 | si |  | ECOCELL 22 | si
8 | Plancha de calentamiento agitación | Plancha Metalica con Calentamiento y Agitación hasta 450 °C | UNIDAD | STUART OHAUS, THERMO SCIENTIFIC, CLEAVER SCIENTIFIC | 5 |  |  |  | Marca Ohaus Modelo e-G51HSRDM Ref. 30500560 | No | solo hast 380°C | STUART (UK) US152 | No | 325°C | SP88857100 / AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO CIMAREC+ 7x7" / MARCA THERMO SCIENTIFIC | si |  | Thermo Scientific SP88857100 | si |  |  |  |  | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO - CAPACIDAD 10 LITROS - LUZ LED - 550°C, 0 - 1500 RPM - TIPO S7 - H550S COMPLETO - INCLUYE: SOPORTE Y SENSOR REF. 18900016 - 18900017 MODELO MS7- H550-S REF. 8030122211 MARCA DLAB | si | [7 empty] | CLEAVER/ CSLDHOTSTIR | No | Solo hasta 380 °C
9 | Balanza 0,001 g | Balanza Precisión (300g o mas, +/- 0,001 g) | UNIDAD | VIBRA, RAGWAG, OHAUS, SARTORIUS, CLEAVER SCIENTIFIC | 1 | VIBRA ALE623 | si |  | Marca Ohaus Modelo PX323/E Ref. 30429840 | si | [10 empty] | SARTORIUS | si |  | BALANZA DE PRECISIÓN 2000G/0.1G - CALIBRACIÓN EXTERNA - PUERTO RS 232 MODELO WTC 2000 MARCA RADWAG | No | Sensibilidad 0,01 g | [6 empty] | CLEAVER/ NBL823E | si |  |  |  |  | VIBRA - MODELO: AB 323, CAP. 320g X 0.001g | si