## Item 2 Química
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 05 DE 2020
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE MACROSCOPIA Y QUÍMICA
EVALUACIÓN TÉCNICA
[6 empty] | OUTSOURCING COMERCIAL SAS |  |  | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S |  |  | ARICEL |  |  | ANALYTICA SAS |  |  | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S |  |  | INVERSIONES JIMSA LTDA |  |  | KAIKA SAS |  |  | DOTAGES |  |  | SCIENTIFIC PRODUCTS |  |  | VERDEXLAB S.A.S |  |  | SANITAS SAS |  |  | PAF PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS |  |  | NUEVOS RECURSOS SAS |  |  | LAB BRANDS S.A.S |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS |  |  | CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA SAS |  |  | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA |  |  | KASAI
ÍTEM 2: LABORATORIO DE QUÍMICA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES | MARCA/MODELO/REFERENCIA (Ofertado) | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES
1 | Horno de 53 a 60 litros de capacidad por convección natural. | Capacidad de 53 a 65 litros. Convección natural. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos 5 sobre la temperatura ambiente hasta mínimo 250 °C Con control de temperatura programable. Programación de tiempo. Con sistema de protección de temperatura. Con una o dos bandejas cromadas o de acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER 15-103-0519; BINDER MODELO AVANTGARDE LINE ED-56; MMM GROUP MODELO ECOCELL; MEMMERT UN 55; THERMO SCIENTIFIC OGS60 REFERENCIA 51028112 | 1 |  |  |  | MEMMERT UN 55 | SI CUMPLE |  | BINDER/ED56/9010-0334 | SI CUMPLE | Se verifico la correspondencia del código 9010-0334 con la referencia AVANTGARDE del anexo 1 Modificado y se trata del mismo equipo. |  |  |  | MEMMERT UN 55 | SI CUMPLE |  | MEMMERT UN 55 | SI CUMPLE | [7 empty] | Fisher 15-103-0519 | SI CUMPLE |  | MMM GROUP - MODELO: ECOCELL 55 | SI CUMPLE |  | MMM GROUP/ECOCELL/ECO LINE 55 | SI CUMPLE |  |  |  |  | MMM CROUP MODELO: ECOCELL 55. | SI CUMPLE |  | BINDER AVANTGARDE LINE- MODELO ED-56 REF. 9010-0334 | SI CUMPLE |  | THERMO SCIENTIFIC 51028112 / OGS60 | SI CUMPLE | [7 empty] | Ecocell 55 | SI CUMPLE
2 | Baño termostático de capacidad entre 10 a 15 litros. | Baño termostático entre 10 A 15 litros de capacidad. Rango de temperatura de trabajo en °C Al menos entre 5 y 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C. Programable. Con Temporizador. Una o dos gradillas en acero inoxidable o plástica y tapa. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA: FSGPD10; LAUDA MODELO A12; MEMMERT WNB-10; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA TSGP10; Benchmark Scientific; STUART MODELO SWB15D | 1 |  |  |  | MEMMERT WNB 10 | SI CUMPLE |  | LAUDA/A12/L000632 | SI CUMPLE |  | THERMO SCIENTIFIC/TSGP10 | SI CUMPLE |  | MEMMERT WNB-10 | SI CUMPLE |  | MEMMERT WNB-10 | SI CUMPLE |  |  |  |  | Benchmark B2000-12 | SI CUMPLE |  | FISHER FSGPD10; | SI CUMPLE | [7 empty] | BENCMARK SCIENTIFIC/ B200012 | SI CUMPLE |  | JEIOTECH MODELO:BW3-10G | NO CUMPLE | La marca JEIOTECH no esta entre las marcas establecidas en la Invitación Publica. | LAUDA MODELO A12 REF. L000632 | SI CUMPLE |  | THERMO SCIENTIFIC TSGP10 | SI CUMPLE |  |  |  |  | STUART (UK) SWB15D | SI CUMPLE
3 | Medidor de pH y Temperatura. Equipo de mesa | MEDIDOR DE MESA PARA pH/Mv/Temperatura, PH: Rango: -2.000 to 20.000 Temperatura: -5° to +105°C; MV: Rango ±2000.0mV Rel. mV Rango: ±2000.0 mV, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC compatible, brazo para electrodo, sonda de temperatura, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentación y manual de operación. VOLTAJE 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA:13636AB150; SI ANALYTICS LAB 865; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2115; OHAUS REFERENCIA ST5000-F; HORIBA MODELO LAQUA pH ; JENWAY REFERENCIA 352101; OAKTON REFERENCIA WD-35420-20 | 3 |  |  |  | SI ANALITYCS LAB 865 | SI CUMPLE |  | LAQUA/PH1200/S | SI CUMPLE |  | OHAUS/ST5000-F | SI CUMPLE |  |  |  |  | FISHER REFERENCIA:13636AB150 | SI CUMPLE |  | HORIBA LAQUA pH | SI CUMPLE |  |  |  |  | FISHER 13636AB150 | SI CUMPLE | [13 empty] | SI ANALYTICS MODELO LAB 865 REF 285206710 | SI CUMPLE |  | THERMO SCIENTIFIC STARA2115 | SI CUMPLE |  | Marca Ohaus Modelo ST5000-F Ref. 30129896 | SI CUMPLE |  | JENWAY (UK) 352101 | SI CUMPLE |  | HORIBA/ pH1100-S | NO CUMPLE | En la adenda según la consulta realizada por el proveedor KASSAI, se le acepto la marca HORIBIA y el MODELO LAQUA REFERENCIA pH 1200 S, que fue por el que el consulto.
4 | CONDUCTIVIMETRO DE MESA. Medidor de conductividad eléctrica de mesa. | Completo con una celda para: Conductividad, electrodo de pH, soporte, Para dediciones de: pH y Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad Incluye: Medidor, TRIS Compatible pH/ATC Electrodo, Conductivity/Temp Probe, Electrode Arm, RS-232 and USB cables. Voltaje 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER REFERENCIA 13636AB200; SI ANALYTICS MODELO HL 680; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2155; HORIBA MODELO EC1100 S; JENWAY | 1 |  |  |  | SI ANALITYCS HL 680 | SI CUMPLE |  | LAQUA/F-74A/S | NO CUMPLE. | La referencia presentada no corresponde a la del Anexo 1 Modificado. | [6 empty] | FISHER REFERENCIA 13636AB200; | SI CUMPLE |  | HORIBA EC1100 | SI CUMPLE |  |  |  |  | FISHER 13636AB200 | SI CUMPLE | [13 empty] | SI ANALYTICS MODELO HL 680 REF. 285204790 | SI CUMPLE | [7 empty] | JENWAY-452100 | SI CUMPLE |  | HORIBA/EC1100-S | SI CUMPLE
5 | ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS | Espectrofotómetro UV/VIS. Fuentes de luz: Opciones: Lámpara halógena (rango visible) y lámpara de deuterio (rango UV). O Lámpara de Xenón. Rango de longitudes de onda: 190-1100 nm Exactitud de la longitud de onda: Entre 0,3 a 1 nm Resolución de la longitud de onda: 0,1 o (0,2; 0,3; 0,5 nm Calibración de la longitud de onda: automática Ancho de banda espectral: 1nm o 2 o 4 nm Modos de medición: Test reprogramables, protocolos programables, absorbancia, transmitancia, medición con factor, cinética, barrido espectral. Con opción preferiblemente de medición nefelométrica de turbidez y medición de color triestimular lo cual no es excluyente. Porta cubetas: para celdas de 1 cm o portaceldas múltiple o variable. Pantalla: LCD táctil a color. Idioma incluido el español. Puertos: USB. Actualización: a través de Internet / PC / USB. De Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600; Thermo Scientific ™ Orion ™ AquaMate ™ 8100 UV-Vis; THERMO SCIENTIFIC referencia 840-300000 GENESYS 150; SHIMADZU MODELO UV1900i | 1 | MACHEREY NAGEL UV-VIS 919600 | SI CUMPLE | [7 empty] | THERMO SCIENTIFIC/840-300000 | SI CUMPLE | [13 empty] | MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600 | SI CUMPLE | [16 empty] | THERMO SCIENTIFIC 840-300000 / GENESYS 150 | SI CUMPLE
6 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE | Espectrofotómetro VISIBLE . Rango de longitud de onda 320-1100nm Ancho espectral de banda: 2 nm Exactitud de Longitud de onda ± 0,5 nm Repetibilidad de Longitud de onda de 0,2 nm Exactitud fotométrica ± 0,5% T Repetibilidad fotométrica 0,2% T Salidas de puertos USB y Paralelo. Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | QLS MODELO SV5800; MAPADA MODELO PV4PC; THERMO SCIENTIFIC GENESYS 40 REFERENCIA 840-297000; MERCK REFERENCIA SPECTROQUANT PROVE 600; THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA 840-277000 . | 1 |  |  |  | MERCK SPECTROQUANT PROVE 600 | SI CUMPLE |  |  |  |  | THERMO SCIENTIFIC / 840-277000 | SI CUMPLE | [13 empty] | QLS MODELO SV5800; | SI CUMPLE | [7 empty] | MERCK/ 1730180001 | SI CUMPLE |  | MAPADA MODELO: PV4PC | SI CUMPLE |  | MAPADA MODELO PV4PC | SI CUMPLE |  | THERMO SCIENTIFIC 840-277000 / GENESYS™ 30 VIS | SI CUMPLE
7 | BALANZA ANALITICA | Balanza analítica hasta 0.1 mg CAPACIDAD: Entre 190 a 255 gramos aproximadamente. Sensibilidad 0,1mg Repetibilidad 0,1mg Linealidad ±0,3mg Tiempo de estabilización 3,0 s aproximadamente o mejor. Calibración Externa y/o interna. Con gabinete cortaviento. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | RADWAG AS.220R2; VIBRA Referencia HT224; SARTORIUS ENTRIS II 224-1S REFERENCIA: BCE224-1S; MARCA AND REFERENCIA HR-250A; ADAM REFERENCIA NBL214e; OHAUS REFERENCIA PX224/E; BOECO MODELO BAS 31 PLUS | 2 |  |  |  | VIBRA HT224 | SI CUMPLE |  |  |  |  | OHAUS/PX224/E | SI CUMPLE |  | ADAM NBL214E | SI CUMPLE |  |  |  |  | SARTORIUSBCE224-1S | SI CUMPLE |  |  |  |  | RADWAG AS.220R2 | SI CUMPLE |  | RADWAG - MODELO: AS 220.X2 PLUS, CAP. 220g X 0.0001g | SI CUMPLE |  |  |  |  | ADAM/ NBL214e | SI CUMPLE |  |  |  |  | RADWAG MODELO AS 220.R2 | SI CUMPLE |  | AND HR-250A | SI CUMPLE |  | Marca Ohaus Modelo PX224/E Ref. 30429847 | SI CUMPLE |  |  |  |  | Boeco/ Bas 31 Pus | SI CUMPLE
8 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA | Mesa anti vibratoria con conexión eléctrica a 110 V especifica para balanza analitica. Con laterales reforzados. Placa de MÁRMOL de una sola pieza de 3 o mas cm de grosor. Con sistema de amortiguación de vibraciones. Con nivelación en las 4 patas Medidas Mesa: hasta 90 cm de altura. Aproximadamente entre 56 75 cm de ancho y entre 46 a 75 cm de profundidad. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | OUTSOURCING COMERCIAL. NACIONAL; CHC REFERENCIA H-HBL-900S; Physis | 2 | OUTSOURCING COMERCIAL | SI CUMPLE | [22 empty] | LabScient NLD-1007 | SI CUMPLE | [7 empty] | CHC/ H-HBL-900S | SI CUMPLE |  |  |  |  | NACIONAL MODELO CUM-MAV 606090 | SI CUMPLE
9 | BALANZA DE PRECISION | Balanza de precisión. Capacidad hasta aproximadamente 2100 gramos . Sensibilidad de 0.01 gramos. Platillo Acero Inoxidable con medidas aproximadas entre 128 mm a 190 mm de largo y ancho del plato. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | RADWAG MODELO WTC 2000; VIBRA MODELO AB1202; SARTORIUS REFERENCIA BCE1202-1S; OHAUS REFERENCIA SPX1202; BOECO MODELO BPS 52 PLUS | 2 |  |  |  | VIBRA AB1202 | SI CUMPLE |  |  |  |  | OHAUS/PX3202E | NO CUMPLE | La referencia presentada no corresponde a la del Anexo 1 Modificado. | VIBRA AB 1202 | SI CUMPLE |  |  |  |  | SARTORIUSBCE1202-1S | SI CUMPLE |  |  |  |  | VIBRA MODELO AB1202 | SI CUMPLE |  | VIBRA - MODELO: AB 1202, CAP. 1200g X 0.01g | SI CUMPLE |  |  |  |  | ADAM/ NBL1602E | SI CUMPLE |  |  |  |  | RADWAG MODELO WTC 2000 | SI CUMPLE |  |  |  |  | Marca Ohaus Modelo SPX1202 Ref. 30268909 | SI CUMPLE |  |  |  |  | BOECO/BPS 52 PLUS | SI CUMPLE
10 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. Presión: 0 a 60psig (413kpag) Vacío : 0 a 25”Hg. Vacío máximo: 25.5” Hg/ 150mbar Máxima presión: 60 psi (4.2bar) Flujo máximo: 1.90 cfm (3.23 m3/h) Capacidad de aire libre máxima: 1.1 cfm 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | GAST REFERENCIA 01-09229; BOECO MODELO R430 REFERENCIA 8843100 | 4 | [12 empty] | GAST 01-09229 | SI CUMPLE | [7 empty] | GAST 01-09229 | SI CUMPLE |  | GAST 01-09229 | SI CUMPLE | [13 empty] | WELCH MODELO 2014B-01 | NO CUMPLE | La marca WELCH no esta incluida entre las marcas establecidas en la invitación publica. | [6 empty] | BOECO 8843100 | SI CUMPLE
11 | DUCHA DE SEGURIDAD MIXTA: DUCHA PARA EL CUERPO Y LAVAOJOS. | DUCHA MIXTA 1" ACERO INOX./VALVULAS INOX. El sistema está compuesto por una ducha torrencial de seguridad con capacidad de flujo de 75, 5 litros o 20 GPM (Galones por minuto),y una fuente lavaojos con capacidad de 1,5 litros o 0.4 GPM (Galones por minuto) ambas partes alimentadas con agua potable a temperatura ambiente. Fabricada en tubería en acero inoxidable T 304 ; válvula con accionamiento tipo Pull para la ducha ; y válvula con accionamiento tipo Push para la fuente, difusores con filtro interno y tapa protectora. BASE: SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FUENTE: Soporte en Aluminio. Reforzado con 3 Orificios de sujeción para chazo de 1/4" | UNIDAD | COMERCIAL; CHC REFERENCIA ES-EW-COLUMN-31400MDS | 1 | COMERCIAL | SI CUMPLE | [13 empty] | COMERCIAL | SI CUMPLE | [16 empty] | CHC/ ES-EW-COLUMN-31400MDS | SI CUMPLE
12 | MUFLA DE APROXIMADAMENTE 6 LITROS O MAS. | MUFLA Capacidad 6.0 L o superior. Temperatura: Ambiente hasta aproximadamente 1200°C con una o dos rampas de calentamiento programables. Tipo de control Digital PID Sensor K tipo CA Material de aislamiento Fibra de cerámica moldeada al vacío Material externo Acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | FISHER MODELO 10-554-15; LABTECH; NEYTECH MODELO 3 550 REFERENCIA 9493308; TERRIGENO | 1 | [6 empty] | Thermo Scientific/Thermolyne/F6018 | NO CUMPLE. | La referencia presentada no corresponde a la del Anexo 1 Modificado. | [6 empty] | FISHER MODELO 10-554-15 | SI CUMPLE | [7 empty] | FISHER 10-554-15; | SI CUMPLE | [10 empty] | TERRIGENO MODELO: MM5 | NO CUMPLE | La marca Terrígeno se acepto en la adenda, pero se aclaró que se requiere con capacidad de 6 litros o superior, la presentada es de 5 litros. | LABTECH MODELO LEF-112P-2 | SI CUMPLE | [7 empty] | NEYTECH 9493308 | SI CUMPLE |  | Terrigeno MM5 | NO CUMPLE | La marca Terrígeno se acepto en la adenda, pero se aclaró que se requiere con capacidad de 6 litros o superior, la presentada es de 5 litros.
13 | PLACA DE CALENTAMIENTO. | PLACA O PLANCHA DE CALENTAMIENTO. PLATO EN: ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO EN CERÁMICA O MATERIAL REFRACTARIO. Medidas aproximadas: Ancho entre 150 a 180(mm) y Largo entre 150 a 180 (mm) 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | DLAB; SI ANALYTICS MODELO SLH 110; FISHER REFERENCIA SP88850200; Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTPLATE; MARCA VELP REFERENCIA F20710174; STUART REFERENCIA US152D; BENCHMARK MODELO H4000 S | 4 |  |  |  | SI ANALYTICS SLH 110 | SI CUMPLE |  |  |  |  | VELP / F20710174 | SI CUMPLE |  |  |  |  | FISHER REFERENCIA SP88850200 | SI CUMPLE |  |  |  |  | CLEAVER SCIENTIFIC CSLDHOTPLATE | SI CUMPLE |  | FISHER SP88850200 | SI CUMPLE |  | DLAB - MODELO: HP550-S soporte + pinza + sensor | SI CUMPLE |  |  |  |  | CLEAVER SCIENTIFIC/ CSLDHOTPLATE | SI CUMPLE |  | IKA MODELO: HS 7 | NO CUMPLE | La marca IKA no esta entre el grupo de marcas establecidas en la Invitación Publica | DLAB MODELO HP550-S REF. 5031122211 | SI CUMPLE | [7 empty] | STUART (UK) US152D | SI CUMPLE |  | BENCHMARK/ H4000 S | SI CUMPLE
14 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO. | AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO. ESPECIFICACIONES: CALENTAMIENTO HASTA 340°C O MAS, AGITACION GRADUABLE HAS APROXIMADAMENTE 1500 RPM, TEMPORIZADOR, PLACA EN: ACERO INOXIDABLE O PLACA CERÁMICA REVESTIDA O ALUMINIO, INCLUYE SENSOR Y SOPORTE. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. | UNIDAD | DLAB MSH-T PRO; FISHER REFERENCIA SP88857200; HEIDOLPH MODELO HEI-TEC 20L; THERMO SCIENTIFIC Referencia SP88857100 MODELO CIMAREC+; Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTSTIR; VELP; BENCHMARK | 4 |  |  |  | HEIDOLPH HEI-TEC 20L | SI CUMPLE |  | Thermo Scientific/Cimarec/SP88857100 | SI CUMPLE |  |  |  |  | VELP SA20510061 | SI CUMPLE |  | FISHER REFERENCIA SP88857200 | SI CUMPLE |  |  |  |  | CLEAVER SCIENTIFIC CSLDHOTSTIRR | SI CUMPLE |  | FISHER SP88857200 | SI CUMPLE |  | DLAB - MODELO: MS-H-ProT | SI CUMPLE |  |  |  |  | CLEAVER SCIENTIFIC/ CSLDHOTSTIR | SI CUMPLE |  | IKA MODELO: RCT BASIC | NO CUMPLE | La marca IKA no esta entre el grupo de marcas establecidas en la Invitación Publica | DLAB MODELO MS7 - H550-S REF. 8030122211 | SI CUMPLE |  | THERMO SCIENTIFIC SP88857100 / CIMAREC+ | SI CUMPLE | [7 empty] | BENCHMARK/ H3770-HS | NO CUMPLE | La referencia H3770 no incluye la sonda de temperatura, ni el soporte. En la adenda el comité tecnico respondio esta observacion al proveedor.