## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 06 /JUNIO /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVOS
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ITEM 1 - ANEXO 1 MODIFICADO - FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA - PRESENTACION OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | TARIFA IVA % | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | OBSERVACIONES
| 1 | AGITADOR VORTEX | AGITADOR VORTEX. Control de velocidad variable de 100 a 2500rpm o 200-3000rpm. Diseno estable, compacto y silencioso. Operacion tactil o modo continuo. Base de acero, pies de silicona para mayor estabilidad y amortiguacion de vibraciones. Construccion robusta de aluminio fundido. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA Y MODELO: SCILOGEX 821200049999.Entrega e Instalación Laboratorio de Microbiologia y Microscopia 16c -203. Marca Benchmark Scientific, VORTEZ MS3BASIC de IKA, Marca: HEIDOLPH, VORTEX MIXER, MOVIMIENTO ORBITAL. Referencia 88882009 marca THERMO SCIENTIFIC | Unidad | 2 | [8 empty] | Se acepta marca Thermo scientific
| 2 | KIT DE PLANCHA DE AGITACIÓN CON CALANETAMIENTO+ SENSOR DE TEMPERATURAV TIPO PT 100 | KIT DE PLANCHA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO + SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100. Agitador magnetico con calefaccion y placa calefactora de vitroceramica, que se caracteriza por una resistencia quimica muy alta. Numero de puestos de agitacion: 1. Max. cantidad a agitar (H2O): 10 l. Potencia del suministro del motor: 1.5 W. Direccion de rotacion del motor: izquierda. Control de velocidad: escala 0 - 6. Rango de velocidad: 100 - 1500 rpm. Longitud max. varilla magnetica: 80 mm. Autocalentamiento de la placa (RT:22Â°C/duracion:1h): 1 +K. Potencia de calefaccion: 1000 W. Rango de temperatura de calefaccion: 50 - 500 Â°C. Control de calentamiento: Boton giratorio. Velocidad de calentamiento: 5 K/min. Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento: 5 k. Ext. para conectar el sensor de temperatura: ETS-D5. Circuito fijo de seguridad: 550 Â°C. Material de la superficie de la placa: Ceramica. Dimensiones de la superficie de la placa: 180 x 180 mm. Dimensiones (An x Al x Pr): 220 x 105 x 335 mm. Peso: 5 kg. Temperatura ambiental permitida: 5 - 40 Â°C. Humedad relativa permitida: 80 %. Clase de proteccion de acuerdo al DIN EN 60529: IP 21. Voltaje: 230 / 120 / 100 V. Frecuencia : 50/60 Hz. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: IKA MODELO: HS 7. Referencia SA20500554 marca VELP. Marca Benchmark Ref. H3770-HS, con accesorios H3770-CS + H3770-TP. Marca Zeiss y marca VELP. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. | Kit | 2 | [8 empty] | Se acepta la marca Benchmark siempre y cuando cumpla con las especificaciones requeridas- Se acepta la maraca Zeiss
| 3 | BALANZA DE PRECISIÓN 2200G/0.01. | BALANZA DE PRECISION 2200g X 0,01g. Capacidad: 2200g. Resolucion: 0,01g. Fuente de alimentacion 110-230Vac, 50 / 60Hz. salida 9V 1,2A 10VA. Peso neto: 1,4 kg. Tamano del plato: Ã˜ 130 mm. Repetibilidad: 0,01g. Linealidad: Â± 0,03. Tiempo de respuesta: = 3 s. Sistema de pesaje de alta resolucion para celdas de carga. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: OPTIKA ITALY: REFERENCIA: I2202. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. Se acepta anexar marca precisa, modelo XB2200y se modifica que el tiempo de respuesta puede ser desde 1.5s. Marca Benchmark Scientific, Accuris Ref. W3200-3200, Marca: VIBRA, referencia GF-2002A de la marca AND, marca SARTORIUS. Marca SARTORIUS BALANZA BCE 2202. | Unidad | 2 | [8 empty] | En la marca AND, debe garantizar cumplimiento con los servicios post venta
| 4 | CENTRIFUGA DE MESA | CENTRIFUGA VELOCIDAD VARIABLE LINEAL 300- 4.000 RPM. 6 Puestos. Rotor de 6 tubos de 2 a 10 mL. Silenciosa (58 decibeles a 4000 RPM). Camara de muestras de acero inoxidable para facil limpieza. Nuevo diseno que ocupa menos espacio que otros modelos similares. Funcionamiento continuo o por temporizador de 0 a 30 minutos con tono de aviso al termino del ciclo. Patas tipo ventosa, antideslizantes. Cordon electrico separable. Acabado resistente de limpieza facil. Ventanilla para calibracion con tacometro manual de luz estroboscopica. Tapa con pestillo *Dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre la tapa. Motor AC sin escobillas que no requiere mantenimiento. Alimentacion electrica de 115V/60Hz VELOCIDAD: 300- 4.000 RPM. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: UNICO REFERENCIA: C856. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. Se acepta marca Metrohm y Marca y Modelo, Z206-A, CON ROTOR REF. Z206-1215, Marca Benchmark Scientific. Se acepta marca Hermele de 12x 15ml de 200rpm a 6000rpm, referencia 75008801 de la marca THERMO SCIENTIFIC, este equipo (Fisherbrand™ accuSpin™ 8C Small Benchtop Centrifuge. 75-008-821) en en el proceso de compra…. No se requiere para muestras de sangre por lo tanto no se requieren tubos mas pequeños | Unidad | 1 | [8 empty] | Se acepta marca Metrohm, Bechmark y Thermo
| 5 | KIT DE MOCROPIPETAS | KIT DE MICROPIPETAS. Micropipeta 0.1-2.5ul. Micropipeta 0.5-10ul. Micropipeta 2-20ul. Micropipeta 5-50ul. Micropipeta 10-100ul. Micropipeta 20-200ul. Micropipeta 100-1000ul. Micropipeta 1-5mL. Totalmente autoclavables a 121 Â° C. Diseno liviano y ergonomico. Eyector de punta integral para acceder a tubos estrechos. Facil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada. Cono de punta autoclavable. Utilizado con puntas de pipeta universales.Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: SCILOGEX REFERENCIA: PQ712111. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. Marca: BRAND, Accumax para los volumenes especificados, BIOLOGIX. Marca Sartorius. | Kit | 1 | [8 empty] | Se acepta marca CAPP, Brand,Sartorius, Sclogex y Accuris si las puntas a usarse son genericas.
| 6 | MESA AGITADORA ORBITAL 30 A 250 RPM | MESA AGITADORA ORBITAL, 30 A 250 RPM. Rotacion 30 a 250 RPM. Control de rotacion Digital microprocesado, con pantalla LCD programable via teclado de membrana para rotacion y tiempo. Motor Induccion 1/6 HP con inversor de frecuencia. Temporizador Digital Programable hasta 99:59 horas. Apagado automatico al termino del tiempo programado. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Funcion de bloqueo por seguridad: evita que se modifique cualquier parametro previamente programado por otro usuario. Dimensiones Ancho=530 x Profundidad=530 x. Alto=220 mm (sin plataforma). Peso 35 kg. Potencia 200 Watts. Voltaje 220 V. MARCA: TECNAL REFERENCIA: TE-1400. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109 Se acepta la marca Bechmark. agitados KS 130 control de la marca IKA plataforma o pinzas para Erlenmeyer de 250ml, referencia 89032-104 marca VWR, AGITADOR UNIMAX 1010. Ref. BT1011 Marca Benchmark Scientific | Unidad | 1 | [8 empty] | Se acepta marca Bechmark
| 7 | MEDIDOR DE MESA PARA PH/MV/TEMPERATURA | MEDIDOR DE MESA PARA pH/mV/Temperatura. Pantalla LCD, pH: Rango: -2.000 to 20.000 Resolution: 0.1 / 0.01 / 0.001 Precision: Â±0.002pH + 1 LSD Temperarura: -5Â° a +105Â°C mV: Rango Â±2000.0mV Rel. mV Rango: Â±2000.0mV Resolucion 0.1mV Precision: Â±0.2mV o Â±0.05% Temperarura: Resolucion 0.1 Â°C (0.1 Â°F) Precision Â± 0,3 Â°C / Â± 0,5 Â°F, Calibracion Offset en incrementos de 0,1 Â° Offset rango: Â± 5 Â°C / 9 Â°F Visualizacion Monograma Graficos LCD Salida RS-232 (conector RCA), Mini-B USB, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC (13-620-631) compatible, brazo para electrodo, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentacion 100/240V, y manual. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: FISHER MODELO: AB150. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. Se acepta la marca Metrohn, referencia STARA 2114 marca THERMO, R-TEC-7/1-MP marca Tecnal, marca HORIBA. Ref. C1010T Marca Cleaver. Referencia stara1115 marca THERMO SCIENTIFIC. MODELO PH1100 MARCA HORIBA | Unidad | 3 | [8 empty] | Se acepta la marca Metronh mientras cumpla con las condiciones técnicas y de calidad - Se aceptan otras marcas siempre y cuando cumplan con las especificaciones tecnicas requeridas.
| 8 | ESPECTROFOTOMETRO | ESPECTROFOTOMETRO. Ancho de banda espectral 5 nm. Luz difusa: <0.1% T a 340 nm y 400 nm Medido con filtros de corte de vidrio o NaNO2 a 340 nm. Linea base: <0.003A. Precision de la longitud de onda Â± 2nm. Intervalo de datos longitud de onda 1nm. Rango de longitud de onda 325nm - 1100nm. Repetibilidad de longitud de onda <Â± 1nm. Velocidad de exploracion de longitud de onda automatica - hasta 1200 nm / min. Peso (metrico) 7.5kg. Ruido: 0.001A a 0A, 0.001A en 1A, 0.002A en 2A, RMS a 500nm. 60 mediciones consecutivas. Diseno optico: Haz simple. Instrumento de precision fotometrica: Â± 0.002A (0 - 0.3A) 0.5% de lectura de ABS (0.301A - 2.5A). Pantalla fotometrica: -3A a + 3A, 0 a 200 000% T, 0 a 9 999 999 C. Rango fotometrico: -3A a + 3A. Repetibilidad Fotometrica: Â± 0.002 A Medido a 1.0 A @ 546nm. Requisitos electricos: Convertidor externo de CA a CD. Voltaje y Hz seleccionados automaticamente, 100-240 voltios, 50-60Hz. Impresora: Accesorio adicional de impresora termica con papel de 80 mm de ancho. Monitor: Pantalla en color de 5 pulgadas, 32 bits en color, 800 x 480 pixeles. Idiomas: Ingles, espanol, aleman, frances, italiano, portugues, ruso, japones, chino, koreano, tailandes. Dimensiones: Largo x Ancho x Alto: 35.5cm x 38.5cm x 19.5cm. Peso: (metrico) 7.5kg. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: GENESYS REFERENCIA: 840-277000. Marca: MAPAD Referencia: PV4 o P5. Marca Merck. Marca Persee. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. | Unidad | 2
| 9 | CENTRIFUA DE MESA | CENTRIFUGA VELOCIDAD VARIABLE LINEAL 300- 4.000 RPM o 200rpm a 6000rpm. 6 Puestos. Rotor de 6 tubos de 2 a 10 mL. Silenciosa (58 decibeles a 4000 RPM). Camara de muestras de acero inoxidable para facil limpieza. Nuevo diseno que ocupa menos espacio que otros modelos similares. Funcionamiento continuo o por temporizador de 0 a 30 minutos con tono de aviso al termino del ciclo. Patas tipo ventosa, antideslizantes. Cordon electrico separable. Acabado resistente de limpieza facil. Ventanilla para calibracion con tacometro manual de luz estroboscopica. Tapa con pestillo *Dispositivo de seguridad que apaga el motor cuando se abre la tapa. Motor AC sin escobillas que no requiere mantenimiento. Alimentacion electrica de 115V/60Hz VELOCIDAD: 300- 4.000 RPM. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: UNICO REFERENCIA: C856. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. Se acepta marca Hermele de 12x 15ml de 200rpm a 6000rpm, de referencia 75008801 de la marca THERMO SCIENTIFIC, este equipo (Fisherbrand™ accuSpin™ 8C Small Benchtop Centrifuge. 75-008-821) en en el proceso de compra…. No se requiere para muestras de sangre por lo tanto no se requieren tubos mas pequeños. Marca y Modelo, Z206-A, CON ROTOR REF. Z206-1215, Marca Benchmark Scientific | Unidad | 1
| 10 | BALANZA DE PRECISIÓN 2200G/0.01. | BALANZA DE PRECISION 2200g X 0,01g. Capacidad: 2200g. Resolucion: 0,01g. Fuente de alimentacion 110-230Vac, 50 / 60Hz. salida 9V 1,2A 10VA. Peso neto: 1,4 kg. Tamano del plato: Ã˜ 130 mm. Repetibilidad: 0,01g. Linealidad: Â± 0,03. Tiempo de respuesta: = 3 s. Sistema de pesaje de alta resolucion para celdas de carga. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: OPTIKA ITALY: REFERENCIA: I2202. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109 Se acepta anexar marca Precisa, modelo XB 2200C Master y, se modifica el tiempo de respuesta puede ser desde 2s. referencia GF-2002A de la marca AND, Marca SARTORIUS BALANZA BCE 2202, marca RADWAG. BALANZA DE PRECISIÓN, TUNING FORK SENSOR, CALIBRACIÓN EXTERNA CAP 2200 G LEG 0.01 G Código: ALE2202. | Unidad | 1 | [8 empty] | Se acpta la marca Sartorius
| 11 | MICROSCOPIO BINOCULAR | MICROSCOPIO BINOCULAR. Modo de observacion: campo brillante. Cabeza: Binocular, 360 Â° giratoria y 30 Â° inclinada. Distancia interpupilar 48-75 mm. Ajuste dioptrico: En el tubo del ocular izquierdo. Oculares: WF10x / 20 mm o 18mm, alto punto ocular y asegurados por tornillo. Boquilla: cuadruple giratoria, rotacion en rodamientos de bolas. Objetivos: IOS N-PLAN 4x / 0.10 IOS N-PLAN 10x / 0.25. IOS N-PLAN 40x / 0.65 IOS N-PLAN 100x / 1.25 (Aceite / Agua) Todos con tratamiento antifungico. Etapa de muestra: Etapa deslizante mecanica sin bastidor de doble capa, 150x139 mm, rango de movimiento X-Y 75x33 mm. Escala a vernier en los dos ejes, precision: 0,1 mm. Enfoque: mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con limite de detencion para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra. Tension ajustable del boton de enfoque grueso. Condensador: Abbe N.A. 1.25, con diafragma de iris codificado por objetivos, enfocable y centerable. Iluminacion (tipo Koehler fijo): tipo X-LED3 con LED blanco de 3.6 W (6.300 K) y control de intensidad de luz. Fuente de alimentacion externa multi-plug 100-240Vac / 6Vdc. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA Y MODELO: OPTIKA ITALY B-292PLi. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. Se acepta marca Leica, Olympus | Unidad | 10 | [8 empty] | Se acepta la marca Motic, Olympus siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas definidas.
| 12 | INCUBADORA DE CONVECCIÓN FORZADA 108LT | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA 108 LT. *Rango de temperatura de trabajo: min. Ambiente +10 hasta +80 Â°C. *Resolucion: 0,1 Â°C. *Rango de temperaturas ajustables: +20 hasta +80 Â°C. *Sonda Pt100 (clase DIN A), sistema de medicion de 4 hilos. *Idiomas: Aleman, Ingles, Frances, Espanol, Polaco, Checo, Hungaro. *Control COCKPIT: SingleDISPLAY. Controlador PID digital con pantalla de graficos a color TFT de alta resolucion. *Temporizador ajustable desde 1 minuto hasta 99 dias. *Funcion Setpoint WAIT: El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal. *Calibracion: tres valores de temperatura a elegir. *Parametros ajustables: Temperatura (Â°C / Â°F), posicion de la trampilla de extraccion de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno. *Turbina de aire regulable electronicamente, ajustable en incrementos del 10 %, practicamente sin ruidos. *Aire exterior: a traves de trampilla de extraccion de aire de configuracion electronica adicion de aire exterior precalentado. *Extraccion de aire: Tubo de extraccion con valvula de estrangulacion, regulable electronicamente. *Protocolizacion de datos: Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro electrico. *Medidas: An x Al x F: 560 x 480 x 400 mm (F menos los 39 mm del ventilad). *Mantenimiento sencillo, calefaccion periferica de los 4 lados integrada. *Volumen 108 L. *NÂ° max. de inserciones: 5. *Max. carga de la camara del equipo: 175 kg. *Carga max. por insercion: 20 kg. Carcasa de acero estructural. *Medidas An x Al x F: 745 x 864 x 584 mm (F +56mm manilla de la puerta). *Carcasa Pared trasera con chapa de acero galvanizada. *Voltaje consumo electrico: 115 V, 60 Hz, aprox. 1700 W. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: MEMMERT-BDL REFERENCIA: IF110. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203 Se acepta la marca Bechmark, THERMO SCIENTIFIC. Ref. H2505-130 Marca Benchmark Scientific. Referencia 51028067 marca THERMO SCIENTIFIC | Unidad | 1 | [8 empty] | Se acepta marca Thermo, Bechmark
| 13 | BALANZA ANALITICA 220G/0.0001. | BALANZA ANALITICA 220g/0.0001. Calibracion externa. Capacidad 220 g. Legibilidad 0.0001 g ( 0.1 mg). Intervalos de verificacion (e) 1mg. Repetibilidad (Â¿) 0.05mg. Tiempo de estabilizacion 3.0 seg. Tamano del plato 80 mm de diametro. Dimensiones 213 Ã— 290 Ã— 314 mm (incluida la cabina). Rango de temperatura y humedad 10-30 Â¿, Hasta 80 Â¿ rh (sin condensacion de rocio). Fuente de alimentacion: Adaptador de CA dedicado Entrada. 100-240VAC / Salida 12VDC. Salida: RS232C y salida de dispositivo periferico. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: VIBRA REFERENCIA: HT224. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109 Se aceptan otras marcas y se acepta respuesta desde 2 seg. Precisa, modelo PB 220A. marca Optika, de referencia HR-250A de la marca AND, marca Sartorius Modelo BCE 224-1S. Ref. W3101A-220 Marca Accuris. Marca Optika Italy. | Unidad | 1
| 14 | MICROSCOPIO BIOCULAR | MICROSCOPIO BINOCULAR. Modo de observacion: campo brillante. Cabeza: Binocular, 360 Â° giratoria y 30 Â° inclinada. Distancia interpupilar 48-75 mm. Ajuste dioptrico: En el tubo del ocular izquierdo. Oculares: WF10x / 20 mm, alto punto ocular y asegurados por tornillo. Boquilla: cuadruple giratoria, rotacion en rodamientos de bolas. Objetivos: IOS N-PLAN 4x / 0.10 IOS N-PLAN 10x / 0.25. IOS N-PLAN 40x / 0.65 IOS N-PLAN 100x / 1.25 (Aceite / Agua) Todos con tratamiento antifungico. Etapa de muestra: Etapa deslizante mecanica sin bastidor de doble capa, 150x139 mm, rango de movimiento X-Y 75x33 mm. Escala a vernier en los dos ejes, precision: 0,1 mm. Enfoque: mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con limite de detencion para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra. Tension ajustable del boton de enfoque grueso. Condensador: Abbe N.A. 1.25, con diafragma de iris codificado por objetivos, enfocable y centerable. Iluminacion (tipo Koehler fijo): tipo X-LED3 con LED blanco de 3.6 W (6.300 K) y control de intensidad de luz. Fuente de alimentacion externa multi-plug 100-240Vac / 6Vdc. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA Y MODELO: OPTIKA ITALY B-292PLi. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. Se incluye marca Leica. | Unidad | 2
| 15 | BAÑO TERMOSTATICO 20L | BANO TERMOSTATICO de 20L a 22L. Capacidad del deposito (L) 20 a 22. Temperatura maxima (° C) 100. Temperatura Minima (° C) Ambiente 5. Uniformidad de temperatura (° C) ± 0.2. Corte de alta temperatura Si. Profundidad (cm) 12.7. Vataje del calentador (vatios) 1400. Sensor de temperatura 100 O Pt RTD. Valvula de drenaje si. Tipo de pantalla TFT. Materiales mojados 304 SS. Potencia (VAC) 115. Potencia (Hz) 60. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: Cole-Parmer REFERENCIA: CP 12105-90, Marca LAUDA referencia HYDRO H22, marcas: Polyscience, THERMO SCIENTIFIC , Fisherbrand™ Isotemp™ General Purpose Deluxe Water Baths FSGPD20, polysicience. Referencia TSGP20 marca THERMO SCIENTIFIC. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. | Unidad | 1 | [8 empty] | Incluir marca Polyscience WBE20, Thermo Scientific,Fisherbrand -isotemp.
| 16 | MEDIDOR DE MESA PARA PH/MV/TEMPERATURA | MEDIDOR DE MESA PARA pH/mV/Temperatura. Pantalla LCD, pH: Rango: -2.000 to 20.000 Resolution: 0.1 / 0.01 / 0.001 Precision: Â±0.002pH + 1 LSD Temperarura: -5Â° a +105Â°C mV: Rango Â±2000.0mV Rel. mV Rango: Â±2000.0mV Resolucion 0.1mV Precision: Â±0.2mV o Â±0.05% Temperarura: Resolucion 0.1 Â°C (0.1 Â°F) Precision Â± 0,3 Â°C / Â± 0,5 Â°F, Calibracion Offset en incrementos de 0,1 Â° Offset rango: Â± 5 Â°C / 9 Â°F Visualizacion Monograma Graficos LCD Salida RS-232 (conector RCA), Mini-B USB, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC (13-620-631) compatible, brazo para electrodo, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentacion 100/240V, y manual. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: FISHER MODELO: AB150. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. R-TEC-7/1-MP marca Tecnal, THERMO SCIENTIFIC , marca HORIBA Se acepta marca Metron, Ref. C1010T Marca Cleaver. Referencia stara1115 marca THERMO SCIENTIFIC. MODELO PH1100 MARCA HORIBA | Unidad | 1 | [8 empty] | .
| 17 | BOMBA DE VACIO | BOMBA DE VACIO Y PRESION LIBRE DE ACEITE. Incluye: bomba, reguladores de vacio y presion, trampa de humedad, filtro de entrada, manija, patas de goma con ventosa y cable de alimentacion y enchufe con interruptor de encendido / apagado. Bomba de presion / vacio con motores de 1/6 CV. Produce una presion manometrica maxima de 100 psig (689 kPag) o un vacio de 25 pulg. De Hg (84 kPag). Manometros de vacio y presion separados, graduados de 0 a 30 pulg. De Hg (0 a 102 kPag) y de 0 a 100 psig (0 a 689 kPag), respectivamente. Flujo de aire libre: 1.3 cu. pies (37L). Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: GAST REFERENCIA:01-092-25. Marca Welch, referencia 2434B-01. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. | Unidad | 1 | [8 empty] | Se acepta la marca Welch
| 18 | MICROSCOPIO CON CAMARA | MICROSCOPIO CON CAMARA DE 5MP, puerto USB. Cabeza trinocular. Optica corregida a infinito. Oculares de campo ancho WF10X/ 20mm objetivos plan acromaticos 4X, 10X, 40X, 100X(inmersion. cabeza inclinada a 45grados con rotacion de 360grados. Ajuste interpupilar de 48 a 75mm condensador tipo Abbe Condenser NA1.25 con Diaphragm, Filter. Equipo ajustado a grado investigacion. 110V/ 220V.Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA Y MODELO: FISHER 03-000-029. MARCA: OPTIKA REFERENCIA: B-383PLI. Marca Olympus y Marca Leica. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. | Unidad | 1
| 19 | MESA AGITADORA ORBITAL 30 A 250 RPM | MESA AGITADORA ORBITAL, 30 A 250 RPM. Rotacion 30 a 250 RPM. Control de rotacion Digital microprocesado, con pantalla LCD programable via teclado de membrana para rotacion y tiempo. Motor Induccion 1/6 HP con inversor de frecuencia. Temporizador Digital Programable hasta 99:59 horas. Apagado automatico al termino del tiempo programado. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Funcion de bloqueo por seguridad: evita que se modifique cualquier parametro previamente programado por otro usuario. Dimensiones Ancho=530 x Profundidad=530 x. Alto=220 mm (sin plataforma). Peso 35 kg. Potencia 200 Watts. Voltaje 220 V. MARCA: TECNAL REFERENCIA: TE-1400. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203, 89032-104 marca VWR. Modelo KS 130 marca IKA. Código: 54312310 Marca: HEIDOLPH | Unidad | 1
| 20 | INCUBADORA DE CONVECCIÓN FORZADA 108LT | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA 108 LT. *Rango de temperatura de trabajo: min. Ambiente +10 hasta +80 Â°C. *Resolucion: 0,1 Â°C. *Rango de temperaturas ajustables: +20 hasta +80 Â°C. *Sonda Pt100 (clase DIN A), sistema de medicion de 4 hilos. *Idiomas: Aleman, Ingles, Frances, Espanol, Polaco, Checo, Hungaro. *Control COCKPIT: SingleDISPLAY. Controlador PID digital con pantalla de graficos a color TFT de alta resolucion. *Temporizador ajustable desde 1 minuto hasta 99 dias. *Funcion Setpoint WAIT: El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal. *Calibracion: tres valores de temperatura a elegir. *Parametros ajustables: Temperatura (Â°C / Â°F), posicion de la trampilla de extraccion de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno. *Turbina de aire regulable electronicamente, ajustable en incrementos del 10 %, practicamente sin ruidos. *Aire exterior: a traves de trampilla de extraccion de aire de configuracion electronica adicion de aire exterior precalentado. *Extraccion de aire: Tubo de extraccion con valvula de estrangulacion, regulable electronicamente. *Protocolizacion de datos: Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro electrico. *Medidas: An x Al x F: 560 x 480 x 400 mm (F menos los 39 mm del ventilad). *Mantenimiento sencillo, calefaccion periferica de los 4 lados integrada. *Volumen 108 L. *NÂ° max. de inserciones: 5. *Max. carga de la camara del equipo: 175 kg. *Carga max. por insercion: 20 kg. Carcasa de acero estructural. *Medidas An x Al x F: 745 x 864 x 584 mm (F +56mm manilla de la puerta). *Carcasa Pared trasera con chapa de acero galvanizada. *Voltaje consumo electrico: 115 V, 60 Hz, aprox. 1700 W. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. marca THERMO SCIENTIFIC. Ref. H2505-130 Marca Benchmark Scientific. Referencia 51028067 marca THERMO SCIENTIFIC. | Unidad | 1
| 21 | BAÑO TERMOSTATICO 10L a 16L | BANO TERMOSTATICO 10L a 16L. Digital + ° encima de la temperatura ambiente a +100. Certificaciones UL, CE, FDA Class IControl Digital. Dimensions (D x W x H) Interior11.9 x 13 x 5.99 (301 x 330 x 150 mm). Display Monochrome LCD. IncluyeTapa de Policarbonate Gable Cover, ModelIsotemp GPD 10Temperatura estabilidad Â±0.2Â°CCapacity (Metric) 10 L. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: FISHER MODELO: FSGPD10. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. se acepta BAÑO MARIA HYDRO –H16 / 16 L MODELO: HYDRO –H16 MARCA LAUDA, marca Jeiotech, Polycience, THERMO SCIENTIFIC. Modelo B W-10H Marca Jeiotech. Referencia TSGP10 marca THERMO SCIENTIFIC. | Unidad | 1 | [8 empty] | Se amplia marca Jeitech BW-10H, POLISCIENCE WBE10, Thermo Scientific
| 22 | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. Dimensiones externas ( anchox fondo x alto): 120x53x98,4 cm. Â¿ Dimensiones internas ( ancho x fondox alto): 117,7x52,2x48,9 cm. Â¿ direccion de flujo: vertical esteril clase 100 ( ISO clase 5). Â¿ Voltaje max operacion (V): 220V. Â¿ Frecuencia: 60. Â¿ Intensidad (A): 1,50. Â¿ Numero de fases: 2. Â¿ Potecnia: 330W. Â¿ 1 filtro HEPA. Eficiencia 99.99% sobre particulas 0.3Â¿. Â¿ Prefiltro sintetico alta eficiencia 90%. Â¿ Velocidad air input nominal (fpm): 100. Â¿ Temperatura ambiente recomendada ( Â°C): 22. Â¿ Construccion en lamina de acero galvanizado con recubrimiento epoxico electroestatica. Â¿ Meson en acero inoxidable. Â¿ Paredes del area de trabajo en vidrio de alta seguridad AntiÂ¿UV. Â¿ Tipo de apertura de la ventana: fija. Â¿ Controles de encendido forntal: tipo. Â¿ pulsadores estandar ( ON/OFF). Â¿ Luz blanca LED de alta intensidad. Â¿ Entrada de acometida Cabina: se conectara por medio de una clavija a toma suminitrado por el clinete con toma estandar ( NEMA L14-20).Â¿ No requiere acometida adicional. La cabina internamente toma el suministro para el punto requerido. Â¿ Nivel sonoro 65Dba. INCLUYE: Â¿ Cabina MIN 120. Â¿ Indicador analogo de estado de filtros. Â¿ Alarma visual y sonora de indicacion de falta de flujo. Â¿ Toma electrica auxiliar soble con tapa de seguridad 110V. Â¿ Lampara de luz ultravioleta para esterilizacion en reposo. Â¿ Base porta cabina estructurada metalica. Altura 90 cms. Â¿ Instalacion y puesta en marcha. Â¿ Validacion. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: C4. MODELO: MIN120. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. marca STREAMLINE SHC-4A2, marca ESCO modelo SCV-4 A2. | Unidad | 1
| 23 | AUTOCLAVE DIGITAL VERTICAL DE 50L | AUTOCLAVE 50L. - Controlador microprocesado con 10 programas. - Capacidad aproximada (litros) 50. - Dimensiones internas (DxH) (cm) 35 x 50. - Dimensiones externas (HxWxD) (cm) 110 x 57 x 57. - Canasta interna x1 (DxH) (cm) 33 x 37. - Potencia (watts) 3000. - Voltaje (v) 127 o 220. - Peso neto (kg) 49. -Funda en acero inoxidable, cesta de acero inoxidable. - Valvula de seguridad de bronce y controlador, peso y sistema de contrapeso para control depresion. - Manometro de doble escala. - Presion maxima de operacion a 1.5 Kgf / cm, correspondiente a 127 Â° C. Baquelita. - Palancas para el cierre (aislamiento termico). - Panel con lampara piloto y 3 posiciones. -Interruptor selector de temperatura. - Flujo para la limpieza completa y drenaje a traves de valvula de bola. - Valvula de alivio de presion regulada para operar con la misma o mayor presion que MPTA. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: PHOENIX. MODELO: AV-50 PLUS, JEIO TECH MODELO: ST-50G. Código: AAHL1035K Marca: LABCOMPANION. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. Se acepta marca SHINVA. No se acepta la marca Tuttnauer porque no cumple condiciones de ser vertical la autoclave. | Unidad | 1
| 24 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO DIGITAL | MICROSCOPIO ESTEREOZOOM BINOCULAR 7X....45X. Modo de observacion: campo brillante. Cabeza: Cabeza binocular, 45 Â° inclinada y 360 Â° giratoria. Distancia interpupilar: Ajustable entre 51 y 75 mm. Ajuste de dioptrias: compensacion de dioptrias ajustable en ambos oculares tubos. Oculares: WF 10x / 21 mm, alto punto ocular, asegurados por tornillo con caucho tazas. Objetivo: Acromatico 2x-4x con tratamiento antifungico. Soporte: soporte fijo de alto grado con enfoque y asa. Enfoque: cremallera y pinon controlados por un par de mandos colocados en ambos Lados del stand. Iluminacion: Incidente: LED 3W, transmitido: LED 3W. Control de brillo. El angulo del iluminador incidente es ajustable. Temperatura de color: 6,300 K. Fuente de alimentacion externa multi-plug 100-240Vac / 5Vdc. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: OPTIKA ITALY LAB-20, MODELO: SLX-2. Laboratorio de Microbiologia y Microscopia - 16C-203. Se acepta si es el SMZ 161 BL LED - Se acepta la marca Olympus, la marca Zeiss MODELO STEMI 305 (MICROSCOPIO ESTEREOZOOM BINOCULAR 7X....45X o de 8x a 40x. Modo de observación: campo brillante. Cabeza: Cabeza binocular, 45 ° inclinada y 360 ° giratoria. Distancia interpupilar: Ajustable entre: 48 y 75 mm. Ajuste de dioptrías: compensación de dioptrías ajustable en ambos oculares tubos. Oculares: WF 10x / 21mm y/o 23mm, alto punto ocular, asegurados por tornillo con caucho tazas. Objetivo: Acromático 2x o 4x con tratamiento antifúngico. Soporte: soporte fijo de alto grado con enfoque y asa. Enfoque: cremallera y piñón controlados por un par de mandos colocados en ambos Lados del stand. Iluminación: Incidente: LED 3W, transmitido: LED 3W y axial LED. Control de brillo. El ángulo del iluminador incidente es ajustable. Fuente de alimentacion externa multi-plug 100-240Vac / 5Vd). Marca OPTIKA | Unidad | 5 | [8 empty] | Se acepta marca Olympus, y el SMZ 161 BL LED, OPtika.
| 25 | KIT DE MICROPIPETAS | KIT DE MICROPIPETAS. Micropipeta F2 (1-10 uL) Monocanal. Micropipeta F2 (10-100 uL) Monocanal. Micropipeta F2 (100-1000 uL) Monocanal. SOPORTE PARA LAS MICROPIPETAS. Rack 96 puntas 10 uL. Rack 96 puntas 200 uL. Rack 96 puntas 1000 uL. Guia de pipeteo. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO 4700870. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109 , Se aceptan marcas: CAPP, Major Science, brand, scilogex, Sartorius Modelo: TACTA PACK 3 10, BIOLOGIX, MARCA EPPENDORF, MARCA ACCUMAX MODELO FAV, Ref CV-4POS con REF. CV10 + CV100 + CV1000 MMarca Cleaver. Código: 704793 Marca: BRAND IMP. Marca Sartorius. Se requiere certificado de calibración. | Kit | 2 | [8 empty] | Se acepta marca CAPP, Cleaver, Major Science, Brand, Sartorius si las puntas a usarse son genéricas y se debe incluir mínimo 1 rack de cada volumen.
| 26 | VISCOSIMETRO ROTACIONAL VISCOSIDAD BAJA | VISCOSIMETRO ROTACIONAL ONE R SIN SONDA DE TEMPERATURARango de medicion: 1 - 2.000.000( cP). Rango de velocidad (RPM): 0,3 Â¿ 100. Numero de velocidades: 18. Precision: +/- 1% escala completa de rango. Resolucion: Para una viscosidad negativa de 10.000 cP: 0.1 cP Para una viscosidad mayor de 10.000 cP: 1 cP Con el adaptador de baja viscosidad (LCP-LCP / B): 0.01Cp (nota: el accesorio de poca muestra no esta incluido con el paquete estandar del equipo). Repetibilidad: 0,2%. Suministrado a 110-240 VCA, 50/60 Hz. INCLUYE:El equipo se suministra completo con husillos estandar. 4 husillos para modelo L. Soporte de viscosimetro. Protector de husillo. Estuche portador. Certificado de fabrica. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: FUNGILAB MODELO: ONE L. Código: N600300 Marca: LAMY RHEOLOGY. Laboratorio de Procesos agroindustriales - 16C-111 Marca Brush no se acepta porque trabaja con pilas, pero se acepta la marca BROOFIELD, Marca: LAMY RHEOLOGY | Unidad | 1 | [8 empty] | Marca Brush no se acepta porque trabaja con pilas, Se acepta Broofield.
| 27 | BOMBA DE VACIO | BOMBA DE VACIO Y PRESION LIBRE DE ACEITE. Incluye: bomba, reguladores de vacio y presion, trampa de humedad, filtro de entrada, manija, patas de goma con ventosa y cable de alimentacion y enchufe con interruptor de encendido / apagado. Bomba de presion / vacio con motores de 1/6 CV. Produce una presion manometrica maxima de 100 psig (689 kPag) o un vacio de 25 pulg. De Hg (84 kPag). Manometros de vacio y presion separados, graduados de 0 a 30 pulg. De Hg (0 a 102 kPag) y de 0 a 100 psig (0 a 689 kPag), respectivamente. Flujo de aire libre: 1.3 cu. pies (37L). Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: GAST REFERENCIA:01-092-25. o MARCA: Rocker MODELO: 811 ( 110V/ 60H z), marca WELCH referencia 2434B-01. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109. | Unidad | 1 | [8 empty] | Se acepta marca Rocker modelo 811(110v/60Hz)
| 28 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO. Display Digital de temperatura. Display Digital de agitacion. Control digital por microprocesador. Superficie de calentamiento: 7,25 x 7,25 pulg (18,4 x 18,4cm).Material de la placa: Ceramico (Resistente a quimicos y a altas temperaturas). Voltaje 100-120V Hertz 50 / 60Hz. Certificaciones / Cumplimiento cCSAus, CE. Peso del Equipo: 5.1kg. Rango de Agitacion: 50 a 1500 rpm. Rango de Temperatura: 25 a 540Â°C. Dimensiones (L x W x H) 13 x 8,2 x 3,8 pulg (33 x 20,8 x 9.7cm).Requisitos electricos 100-120V 50 / 60Hz.Max. Temperatura (metrico) 540 Â° C.Incluye 1 cable de potencia.Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA. SP88857100. Laboratorio de Bioprocesos - 16C-109, AGITADOR MAGNETICO /CALENT/LED 10L marca DLAB referencia MS7-H550-S. COMPLETO REFERENCIA: 8030122211, marca Scilogex Referencia 813221009999. | Unidad | 4
| 29 | COLORIMETRO PORTATIL. | COLORIMETRO PORTATIL. *Almacenamiento interno: Hasta 1,000 mediciones. *Pantalla: LCD despliega uno de ocho espacios de color/índices colorimétricos.*Función promedio permite varias mediciones. *Observador: Estándar 10°. *Iluminante: D65. *Espacios de color: L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell. *Índices colorimétricos: WI (CIE/ASTM E 313-96), Tint (CIE/ASTM E 313-96), YI (ASTM E 313-96). *Tiempo de medición: Aprox. 1 segundo. *Área de medición: Aprox. ø 8mm. ACCESORIOS INCLUIDOS: *Estuche liviano, CR-A94. *Tapa protectora, CR-A93. *Placa de calibración de blanco, CR-A86. *Cable USB de equipo a PC, IF-A25. *Correa del instrumento para la muñeca, CR-A73. *Cuatro (4) baterías AA. Debe incuir garantía mínimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: KONICA MINOLTA REFERENCIA: CR-2O. Laboratorio de Procesos agroindustriales - 16C-111 | Unidad | 1
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: