## ANEXO 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 06 /JUNIO /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVOS
SISTEGA GENERAL DE REGALÍAS
ITEM 3 - ANEXO 4 - TECNOLOGÍA QUÍMICA - PRESENTACION OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | TARIFA IVA % | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | RAFRACTOMETRO DIGITAL DE MESA | REFRACTOMETRO DIGITAL DE MESA. Rango de medición del índice de refracción (nada): 1.30000-1.70000 Rango Brix: 0-100 % Resolución de medida de nada: 0,0001 Con control de temperatura tipo peltier en un rango aproximado de 10 a 50 Â°C y +/- 0,1 Â°C de precisión en el control de la temperatura. Pantalla táctil de aproximadamente 7 pulgadas. Fuente de luz tipo LED. Incluye: Manual de funcionamiento, kit básico de funcionamiento y verificación. Voltaje: 110V ~ 240V (12V, 10A). Equipo nuevo. No se permite equipo tipo demo o repotenciado. Garantía mínimo de un año. Debe incluir garantía, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: HANNON MODELO:A630. Entregado e Instalado Laboratorio de Analisis Instrumental # 1 -6 -123 | Unidad | 1
| 2 | DESTILADOR DE AGUA | Destilador de agua. Capacidad: 4L/hora. Equipo con sistema integrado de corte por bajo nivel de agua, con caldera de acero inoxidable y condensador de vidrio borosilicato 3.3. Producción continua de gran cantidad de agua bacteriológicamente pura Conductividad del agua destilada (25 Â°C) 1 - 5 Â¿s/cm.Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: LABTECH REFERENCIA LWD-3004 BOECO MODELO WS 4000.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II 16c-208 | Unidad | 1
| 3 | BAÑO TERMOSTATICO O DE CAPACIDAD ENTRE 10 A 15 LITROS | Bano termostatico entre 10 A 15 litros de capacidad. Rango de temperatura de trabajo en Â°C Al menos entre 5 y 7 Â°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 Â°C. Programable. Con Temporizador. Una o dos gradillas en acero inoxidable y tapa. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: FISHER REFERENCIA: FSGPD10 LAUDA MODELO A12 REF. L000632 MEMMERT WNB-10 THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA TSGP10 Benchmark MODELO B2410 Scientific STUART MODELO SWB15D.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II 16C -208 | Unidad | 1
| 4 | SET DE CABINAS DE ESXTRACCIÓN DE GASES Y HUMOS | El set de Cabinas extractoras de gases y humos completo incluye: *1 Cabina extractora sin ducto de 180 cm de largo. Con doble filtro. Un filtro para solventes organicos y un filtro para acidos. Con servicios de Gas, Toma electrico, toma de agua y desague. Incluye: Base soporte para la cabina. 110-120 VAC,60 Hz. *1 Cabina extractora sin ducto de 120 cm de largo. Con doble filtro. Un filtro para solventes organicos y un filtro para acidos. Con servicios de Gas, Toma electrico, toma de agua y desague. Incluye: Base soporte para la cabina. 110-120 VAC, 60 Hz. La propuesta debe incluir los costos asociados al descargue y subida de los equipos al segundo piso del edificio de laboratorios alternativos, para ello se deben considerar los accesos y la posibilidad o factibilidad de armar las cabinas en el sitio de ubicacion. . Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: ESCO ADC-4C2-PP Y ESCO ADC-6C2-PP. Entrega e Instalación Laboratorio de Química II - 16C -208 | Kit | 1
| 5 | BALANZA ANALITICA | Balanza analitica hasta 0.1 mg CAPACIDAD: Entre 190 a 255 gramos aproximadamente.Sensibilidad 0,1mg Repetibilidad 0,1mg Linealidad Â±0,3mg Tiempo de estabilizacion 3,0 s aproximadamente o mejor. Calibracion Externa y/o interna. Con gabinete cortaviento. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: RADWAG AS.220R2 VIBRA HT224 SARTORIUS BCE224-1S MARCA AND HR-250A ADAM NBL214e OHAUS PX224/E BOECO BAS 31 PLUS. Entregado e Instalado en el laboratorio de Química II - 16c -208 | Unidad | 2
| 6 | HORNO DE 53 A 60 LITROS DE CAPACIDAD POR CONVECCIÓN NATURAL | Capacidad de 53 a 65 litros. Conveccion natural. Rango de temperatura de trabajo en Â°C Al menos 5 Â°C sobre la temperatura ambiente hasta minimo 250 Â°C Con control de temperatura programable. Programacion de tiempo. Con sistema de proteccion de temperatura. Con una o dos bandejas cromadas o de acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: FISHER 15-103-0519 BINDER MODELO AVANTGARDE LINE ED-56 MMM GROUP MODELO ECOCELL MEMMERT UN 55 THERMO SCIENTIFIC OGS60 REFERENCIA 51028112.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II - 16C -208 | Unidad | 1
| 7 | ESPECTROFOTOMETTRO UV-VIS | Espectrofotometro UV/VIS. Fuentes de luz: Opciones: Lampara halogena (rango visible) y lampara de deuterio (rango UV). O Lampara de Xenon. Rango de longitudes de onda: 190-1100 nm Exactitud de la longitud de onda: Entre 0,3 a 1 nm Resolucion de la longitud de onda: 0,1 o (0,2 0,3 0,5 nm Calibracion de la longitud de onda: automatica Ancho de banda espectral: 1nm o 2 o 4 nm Modos de medicion: Test reprogramables, protocolos programables, absorbancia, transmitancia, medicion con factor, cinetica, barrido espectral. con medicion nefelometrica de turbidez y medicion de color triestimular. Porta cubetas: para celdas de 1 cm o porta celdas multiple o variable. Pantalla: LCD tactil a color. Idioma incluido el espanol. Puertos: USB. Actualizacion: a traves de Internet / PC / USB. De Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO.Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos.MARCA Y MODELO: MACHEREY NAGEL NANOCOLOR UV-VIS REFERENCIA 919600.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 1
| 8 | MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA EQUIPO DE MESA | MEDIDOR DE MESA PARA pH/Mv/Temperatura, PH: Rango: -2.000 to 20.000. Temperatura: -5Â° to +105Â°C MV: Rango Â±2000.0mV Rel. mV Rango: Â±2000.0 mV, Completo medidor, electrodo TRIS de pH / ATC compatible, brazo para electrodo, sonda de temperatura, RS-232 y los cables USB, fuente de alimentacion y manual de operacion. VOLTAJE 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: FISHER REFERENCIA:13636AB150 SI ANALYTICS LAB 865 THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2115 OHAUS REFERENCIA ST5000-F HORIBA MODELO LAQUA pH1100-S JENWAY REFERENCIA 352101 OAKTON REFERENCIA WD-35420-20..Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 2
| 9 | CONDUCTIMETRO DE MESA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DE MESA | Medidor de Conductividad Completo con una celda para: Conductividad, electrodo de pH, soporte, Para dediciones de: pH y Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad Incluye: Medidor, TRIS Compatible pH/ATC Electrodo, Conductivity/Temp Probe, Electrode Arm, RS-232 and USB cables. Voltaje 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO.Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos.MARCAS Y MODELOS: FISHER REFERENCIA 13636AB200 SI ANALYTICS MODELO HL 680 THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA STARA2155 HORIBA MODELO EC1100 S..Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 2
| 10 | EQUIPO LECTOR DE MICROPLACAS | Equipo Lector de Microplacas. Especificaciones tecnicas. - Dispositivo para lectura de placas de 96pozos. - Rango espectral: 340 a 850nm. - Tiempo de lectura fast mode: 6 segundos o 12 segundos en modo normal. -Resolucion: 0.001 Abs.-Exactitud: +/-1% (0-3Abs) o +/-0.003 Abs-Linealidad: 0 a 3Abs, +/-2% -Tipo de detector: Fotodetector. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: FISHER 14-377-575 BIOTEK 800TSUV | Unidad | 1
| 11 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE | Espectrofotometro VISIBLE . Rango de longitud de onda 320-1100nm. Ancho espectral de banda: 2 nm Exactitud de Longitud de onda Â± 0,5 nm Repetibilidad de Longitud de onda de 0,2 nm. Exactitud fotometrica Â± 0,5% T Repetibilidad fotometrica 0,2% T Salidas de puertos USB y Paralelo. Control local. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: QLS MODELO SV5800 MAPADA MODELO PV1 THERMO SCIENTIFIC GENESYS 40 REFERENCIA 840-297000 MERCK REFERENCIA SPECTROQUANT PROVE 600 THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA 840-277000.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 2
| 12 | MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA ANALITICA | Mesa anti vibratoria con conexion electrica a 110 V especifica para balanza analitica. Con laterales reforzados. Placa de MARMOL de una sola pieza de 3 o mas cm de grosor. Con sistema de amortiguacion de vibraciones. Con nivelacion en las 4 patasMedidas Mesa: hasta 90 cm de altura. Aproximadamente entre 56 a 75 cm de ancho y entre 46 a 75 cm de profundidad. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: NACIONAL NLD 1007 CHC H-HBL-900S.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 2
| 13 | BALANZA DE PRECISION | Balanza de precision. Capacidad hasta aproximadamente 2100 gramos. Sensibilidad de 0.01 gramos. Platillo Acero Inoxidable con medidas aproximadas entre 128 mm a 190 mm de largo y ancho del plato. 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: RADWAG MODELO WTC 2000 VIBRA MODELO AB1202 SARTORIUS REFERENCIA BCE2202-1S OHAUS REFERENCIA SPX1202 BOECO MODELO BPS 52 PLUS.Entrega e Instalación Laboratorio 16C -208 | Unidad | 4
| 14 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA | Bomba de vacio de diafragma. Presion: 0 a 60psig (413kpag) Vacio: 0 a 25Â¿Hg. Vacio maximo: 25.5Â¿ Hg/ 150mbar. Maxima presion: 60 psi (4.2bar) Flujo maximo: 1.90 cfm (3.23 m3/h). Capacidad de aire libre maxima: 1.1 cfm 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: GAST REFERENCIA 01-09229 BOECO MODELO R430 REFERENCIA 8843100.Entrega e Instalación Laboratorio 16C -208 | Unidad | 4
| 15 | MUFLA CAPACIDAD 4,5 LTROS O SUPERIOR | MUFLA Capacidad 4,5 L o superior. Temperatura: Ambiente hasta aproximadamente 1200Â°C con una o dos rampas de calentamiento programables. Tipo de control Digital PID Sensor K tipo CA Material de aislamiento Fibra de ceramica moldeada al vacio Material externo Acero inoxidable. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: FISHER MODELO 10-554-15 LABTECH REF. LEF105S-2 NEYTECH MODELO 3 550 REFERENCIA 9493308.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 1
| 16 | PLACA DE CALENTAMIIENTO | Placa de calentamiento. Plato en acero inoxidable o acero inoxidable recubierto en ceramica o material refractario. Medidas aproximadas: Ancho entre 150 a 180 (mm) y Largo entre 150 a 180 (mm) 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCAS Y MODELOS: DLAB SI ANALYTICS MODELO SLH 110 FISHER REFERENCIA SP88850200 Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTPLATE MARCA VELP REFERENCIA F20710174 STUART REFERENCIA US152D BENCHMARK MODELO H4000 S.Entrega e Instalación Laboratorio de Química II- 16C -208 | Unidad | 4
| 17 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO | Agitador magnetico con calentamiento. Especificaciones: Calentamiento hasta 340Â°C o mas, agitacion graduable hasta aproximadamente 1500 RPM, temporizador, placa en acero inoxidable o placa ceramica revestida o aluminio. Incluye sensor y soporte. 110 V. EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Debe incluir garantia y asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA Y MODELO: DLAB MS7-H550-S FISHER REFERENCIA SP88857200 HEIDOLPH MODELO HEI-TEC 20L THERMO SCIENTIFIC REFERENCIA SP88857100 MODELO CIMAREC+ Cleaver Scientific REFERENCIA CSLDHOTSTIR VELP BENCHMARK.Entrega e Instalación Laboratorio 16C -208 | Unidad | 4
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: